附件二：

DSA高压注射器设备购置需求

1.吸药速率与容量：1-10 ml/s，增量为1ml/s；吸药容量：1ml-150ml，增量为1ml；

2.安全保护功能：具备实时监测和显示压力，当超过限定压力系统自动减速，过压则立即停止注射并声光报警；

3.活塞自动回缩功能：卸下针筒后推杆活塞自动回缩，方便拆卸针筒；

4.自动吸药功能：吸药速度：1-10ml/s，增量为1ml/s；缺省值为：1ml/s ，100ml；

▲5	.针筒保护套安装检测功能：具备针筒安装到位识别能力，提高操作可靠性；

▲6	.注射头角度识别功能：具备角度识别能力，不在排气位角度时，无法启动注射方案；

7.自动排气：排气速率：1ml/s-10ml/s，增量为1ml/s；

8.近台控制器≥12.1吋触摸屏控制；

9.隔室控制器≥12.1吋触摸屏控制；操作直观便捷。

10.注射头旋转角度≥240°，可自由旋转无限制。

▲11.用户访问权限功能：需通过口令认证获取访问注射历史的权限；

12.常规注射模式：0.1-50.0ml/s，增量为0.1ml/s（单次和分阶段）；

▲13.低速注射模式：低速模式：1-60ml/m，增量为1 ml/m （单次ml/m）；

14.试注射功能：具备试注能力，最大注射速率≧3.0ml/s；

15.推注计划存储量≧100套；

16.上升/下降时间：0-10s,增量≦ 0.2s；

17.控制响应时间≤300ms；

▲18.压力范围：最小压力值≦10psi，最大压力值≧1200psi，增量为1psi ，实时压力曲线显示；

▲19.扫描延时与注射延时：0-9999s，增量1s；

20.脚踏功能：脚踏开关控制注射，可解放双手；

▲21.扫描延时提示功能：具备；

▲22.注射阶段≧10相；

23.注射历史存储≥1000次；

24.数据USB接口：具备，可导出文件数据及支持在线升级；

25.针筒容量≧150ml；

26.操作互锁功能：具备；

27.针筒保温套（选配功能）：37℃±2℃。