灭菌器、冷冻冰箱采购需求

- 一、立式压力蒸汽灭菌器

（一）主体

- 1.优质不锈钢材质，容积≥80L

▲2.设计压力 ≥0.28MPa，设计温度 ≥142℃

3.使用寿命 ≥8年（16000次灭菌循环）

（二）密封门

4.优质不锈钢，拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

5.手动平移式密封门

▲6.压力安全联锁设计：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。（提供相应的证明材料）

（三）管路系统

7.直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个

8.主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

▲9.注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统

10.配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积>14L

11.配有冷凝装置，风冷系统，无气溶胶产生

12.配有紧急排气阀，符合GB/8599规范

13.压力表量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.0级以上

（四）控制系统

▲14.≥3英寸液晶屏显示，显示温度、报警信息、支持多语言切换

▲15.具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟

16.传感器故障自检及保护功能，故障时发出声光指示

17.报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示

18.具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出

19.具备保温功能，保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分

20.具备固体琼脂熔解功能，熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～99小时59分

21.安全保护：包括超温自动保护、防干烧保护、超压自动泄放、过流保护、漏电保护等

▲22.获得特种设备制造许可证、医疗器械注册证

- 医用冷冻冰箱

1、立式，双门，有效容积≥1000L。

2、箱内温度范围：2～8℃。

3、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

4、无氟制冷剂，制冷效率高，节能环保。

5、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置≧6个温度传感器。适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

6、按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯。

7、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警。

8.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

9、采用优质翅片蒸发器，换热效率高，制冷速度快；采用高性能保温材料，保温效果好；配置了减噪措施，运行噪音低；镀膜玻璃门，防凝露效果好。

10、标配温度记录+USB接口。

11、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。

12、产品无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护；强制风冷设计，箱内温度更均匀稳定。

13、配置 LED 照明系统，视物更清晰。箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

14、配置≧6层12个高度可调浸塑搁架。

15、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

16、箱体底部配万向轮，便于移动和安放。