电子鼻咽喉镜（麻醉视频喉镜）技术规格要求

一：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

*3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5：可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7：可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9：具有户外/户内环境模式，以适应不同操作环境。

10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

*13、可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

二：软管手柄（带吸引通道）技术规格要求

1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°（DFOV 120°），空间分辨率≥10.101p/mm。

*2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。

*3：插入部外径≤4.5mm，内置吸引通道直径≥2.0mm,长度≤360mm，插入部外径≤3.5mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≤360mm。

4：软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥160°，向下≥130°。

*5：照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。

6：成像距离范围不小于3～50mm。

7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8：可选配插入部旋转功能,左右各旋转120°。

9、图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

10：一键拍照、录像功能。

11、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。

12：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒。

*13：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。

图像处理工作站技术参数

1：采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

*2：采用不小于13寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。固定支架可调节观察角度，提手方便临床使用及携带。

3：显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号 ，方便科研、教学。

*4：显示器内置操病例管理系统，支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

*5：可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）等功能。

6：具有前置摄像头，前置摄像头可移动，进行场景拍摄。

7：可实现设备、场景等多画面显示。

8：内置锂电池，容量不低于5000mAh，具有电量管理功能。

9：显示器具有可调节角度的支架，方便临床使用及携带。

10：可外接鼠标键盘等外围设备，方便医生使用。

11：可一键联系厂家，做使用培训支持及保修。

带通道软镜（配置清单）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携箱 | 个 | 1 |
| 2 | 主机 | 台 | 1 |
| 3 | 软管手柄 | 把 | 2 |
| 4 | 消毒密封塞 | 个 | 1 |
| 5 | 钳道橡皮塞 | 个 | 2 |
| 6 | 吸引按钮 | 个 | 2 |
| 7 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 8 | 数据线 | 根 | 1 |
| 9 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 10 | 测漏器 | 个 | 1 |
| 11 | 清洗刷 | 根 | 1 |
| 12 | 软镜冲洗软管组件 | 根 | 1 |
| 13 | 合格证、产品质保卡、装箱清单 | 份 | 1 |

图像处理工作站配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 台 | 1 |
| 2 | WIFI头 | 个 | 1 |
| 3 | 带接头数据线 | 条 | 1 |
| 4 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 5 | 电源线 | 条 | 1 |
| 6 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 7 | 合格证 | 份 | 1 |