附件二：

监护仪设备购置需求

- 设备结构

- （一）模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

- （二）>=13.1英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率不低于1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节

- （三）监护仪的进液防护程度符合IP22要求。

- （四）支持升级内置锂电池，供电时间>=8小时。

- （五）配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。能直接与手麻系统进行对接采集数据。

- 监测参数

- （一）基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- （二）支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。

- （三）支持房颤心律失常分析功能，支持不少于29种实时心律失常分析，提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。

- （四）监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- （五）提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

- （六）无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

- （七）无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

- ▲（八）主机支持袖带血压测量。

- ▲（九）支持连续无创血压测量。

- （十）血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

- ▲（十一）支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。

- ▲（十二）支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

- （十三）提供升级肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- ▲（十四）支持升级EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。

- （十五）CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。

- （十六）支持升级BISx4监测模块，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

- 系统功能

- （一）具备2400小时趋势图表、1200组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。

- （二）工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。

- （三）标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。

- （四）提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。

- ▲（五）具备大于等于24小时全息波形的存储与回顾功能。

- （六）支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

- （七）具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

- （八）大字体界面支持6个参数的设置和显示。