高质量心肺复苏系统技术参数

一、治疗有效性：
▲1、按压技术：采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。
▲2、按压频率：默认按压频率＞100次/分钟。
▲3、按压频率精度：按压频率允许误差≤±1次/分钟。

▲4、按压深度：默认按压深度＞5厘米。

▲5、按压深度精度：按压深度允许误差≤±0.2厘米。

6、按压释放比范围: 50%±5%。
▲7、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。

▲8、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。

▲9、适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。

▲10、额定工作低温环境下性能好：在温度-10℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差≤1次/分钟，确保按压深度允差≤0.2厘米，以满足低温环境院外急救的使用需求。

▲11、额定工作高温环境下性能好：在温度50℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差≤1次/分钟，确保按压深度允差≤0.2厘米，以满足高温环境院外急救的使用需求。

▲12、车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试，具有测试报告。

▲13、紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。

▲14、数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。

二、安全可靠性：
15、驱动方式：电动电控。
16、单块电池供电时间：≥60分钟。

▲17、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于260次。

18、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。
19、外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。

20、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。
21、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

▲22、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

23、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

24、设备重心≤18cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

▲25、防电击保护等级：防除颤CF型。

▲26、IP等级:≥IP34。

三、便携性能：
▲27、主机（含动力电池）重量≤3.5kg。

▲28、设备总重量：≤7kg。

29、便携包，适用于到院外患者病发现场。

▲30、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。

PAGE  

