光谱治疗仪技术参数

1、光源：LED/可见光

2、光源组成：蓝光240颗、红光400颗

3、波长：450nm±10nm、633nm±10nm

4、适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用，用于囊仲性痤疮、角化角质病、炎性痤疮、光化性角化病、缩小毛孔、消除细小皱纹、增加肌肤弹性、支斑、改善皮肤色素不均，促进血液循环。
5、输出强度：

蓝光110～150mW/cm2 可调, 误差≤±10%

红光60～100mW/cm2 可调, 误差≤±10%

6、脉冲频率：2Hz±1Hz

7、脉冲宽度：250ms±10ms

8、治疗光头形状：椭圆形

治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板3向调节

治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m

9、显示：8寸液晶显示

10、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

11、定时范围：1～ 99min，步长1min

12、有温度指示功能

13、电源：～220 V，50 Hz

