## Sheet1
序号 | SPD产品名称（注册证名称） | 厂家产品名称 | 规格型号 | 技术参数
1 | 腹腔镜手术器械 | 持针钳 | 0型（弯头）Φ5 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头材料符合ASTM F899-09，杆部与患者接触材料符合YY/T0294.1-2016。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，工作长度330mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型。 4.手柄O型,手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。
2 | 腹腔镜手术器械 | 穿刺器（穿刺器） | 磁片穿刺器Φ5 | 1.穿刺器材质符合YY/T02 94.1-2016。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 ★2.阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3..规格Ф5，工作长度50-250mm，适合婴儿、成年和肥胖等各类型患者。 4.磁片密封。
3 | 腹腔镜手术器械 | 吸引器 | 弹簧吸引器Φ5 | 1.吸引器材质符合YY/T0294.1-2016。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.吸引管直径Φ5，工作长度330mm。 ★3.弹簧式吸引器，密封良好，可方便实现点吸引。
4 | 腹腔镜手术器械 | 腹壁缝合钳 | 腹壁缝合钳 Ф2（101.103E） | 1.腹壁缝合钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N。钳头材质符合ASTM F899-09，杆部与患者接触材料符合YY/T0294.1-2016。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 ★2.直径Φ2，工作长度100-220mm。 ★3.枪式手柄，钳头双动，钳杆能360°旋转，带卡扣
5 | 腹腔镜手术器械 | 哈巴狗钳头 | 哈巴狗抓钳Φ10 | ★1.哈巴狗钳头配套哈巴狗抓钳使用，哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60mm。
6 | 腹腔镜手术器械 | 施夹器 | 结扎夹施夹器φ5.5 | 1.施夹器夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头材质符合ASTM F899-09，杆部与患者材料符合YY/T0294.1-2016。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Ф5.5，工作长度330mm。 3.可360°旋转。 ★4.头部多种弯曲角度，保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管。
7 | 腹腔镜手术器械 | 气腹针 | 气腹针φ2.2 | 1.直径Φ2.2 ，工作长度120 2.针尖应锋利，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。 3.耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4.阀门旋转灵活，在关闭状态下经4kPa气压，无明显渗漏。
8 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极电凝线 | 4*3000 | 1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。
9 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极分离钳 | DJ-FL05 | 1.头部采用不锈钢，材质符合YY/T 0294.1-2016标准，钳杆及内芯材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Ф5，工作长度330mm。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 ★5.两拆结构，钳杆可360°旋转。
10 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极抓钳（φ5） | DJ-ZQ05 | 1.头部采用不锈钢，材质符合YY/T 0294.1-2016标准，钳杆及内芯材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Ф5，工作长度330mm。 3.头部形状多种多样，囊括多种钳头，满足操作者的各种需求。 4.钳头张开角度大于等于50°。 ★5.两拆结构，钳杆可360°旋转。
11 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极抓钳（φ10） | DJ-ZQ10 | 1.头部采用不锈钢，材质符合YY/T 0294.1-2016标准，钳杆及内芯材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Ф10，工作长度330mm。 3.头部形状多种多样，囊括多种钳头，满足操作者的各种需求。 4.钳头张开角度大于等于50°。 ★5.两拆结构，钳杆可360°旋转。
12 | 内窥镜用高频手术器械 | 双极电凝线 | SJDL-3000 | 1.规格Φ4×3000，电缆线可高温灭菌。
13 | 内窥镜用高频手术器械 | 双极电凝钳 | SJ-DN05 | 1、头部采用不锈钢，符合YY/T 0294.1-2016标准，钳杆及内芯材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Φ5，工作长度330mm。 ★3.钳头形状需有直头、弯头，精细弯头。 4.三拆结构。 5.钳头张开角度大于等于35°。 6.可360°旋转。
14 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极剪刀 | 单极剪刀 DJ-JD05 | 1.头部材质符合YY/T 0294.1-2016，钳杆及内芯材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.直径Ф5，工作长度330mm。 ★4.剪刀刀头采用弯头，双动，器械两拆结构，钳杆可360°旋转。 5.头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6.钳头张开角度不小于30°。
15 | 内窥镜用高频手术器械 | 单极电凝勾 | DJ-DNG05 | 1.头部材质符合YY/T 0294.1-2016，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.直径Ф5，工作长度330mm。 3.头部钩状。
16 | 十字密封帽 | 密封帽 | Φ15 | 1.配合15毫米穿刺器使用
17 | 一次性电凝切割器 | 一次性电凝钩 | KJ-DN0405G | ★1.工作直径φ5，工作长度330mm，手控。 2、绝缘套管与内芯应套接紧密，牢靠，无松动现象。 3、手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在50N拉力下应不松动。 4、电极接口与电极电缆、手柄与导管的接插连接应牢固，拔脱力应不小于5N。 5、耐负压性能：当一次性电凝切割电极处于吸引状态时，温度在23℃±2℃的条件下，导管应能承受30kPa的负压，不瘪塌（如适用）。气密性：电极应有良好的气密性，通入30kPa的气压30s，连接处不产生泄露（如适用）。 6、头部应经热处理，电极头部应经热处理，其硬度不低于300HV0.2（29.8HRC）。 7、产品应无菌。 8、采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 9、产品的电气安全应符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009、GB9706.19-2000的相关要求。