动态尿流量监测仪采购需求

- ▲具备中央尿量监护功能，可同时监测9-16个床位病患尿量。

- 采用基于精确测量的重量测量系统。

- 中央显示终端与床边尿量传感器支持无线连接，支持基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。

- 中央显示终端为触摸屏操作。

- 中央显示终端内置可充电锂电池，满电情况可工作≧4小时。中央显示终端同时支持市电供电。

- 床边尿量传感器采用低功耗液晶屏，可显示单床尿量信息。

- 可显示尿袋即时尿量，显示范围不小于：1-3499ml，分辨率1ml。

- 可显示设定时间间隔内患者尿量，显示范围不小于：1-999ml，分辨率1ml。

- ▲具备APN排班尿量与24小时尿量同屏显示界面，显示范围不小于：1-9999ml，分辨率1ml。

- 具备提醒功能。能对多尿（默认值＞2500mL/24h）、少尿（默认值＜17mL/h）、满袋等情况进行提示。可自定义设置多尿、少尿、满袋数值。

- 支持连接无线蓝牙打印机，实现无线打印病人尿量数据功能。

- ▲产品应符合法规，应提供经省级医疗器械质量监督检验所盖章备案的《产品技术要求》和国家药监局下属检测机构出具的检测报告，以佐证可连接9-16床传感器功能。

- 免费保修不低于1年，终身维护。

- 设备出现问题8小时内作出响应，维修时提供维修周转机，保证保修期内设备开机率≥95%。

- 免费进行现场操作与维护技术培训。

- 工作条件：温度要求： 5-40°C；湿度要求：≤80%；大气压：76-106kPa。

- *设备无专机专用耗材，匹配普通尿袋即可使用。

- 每台设备需配尿量传感器1台、锂亚电池1个、两用固定夹1个；整体需配备中央站。