| ## 序号 | ## 名称 | ## 规格型号 | ## 单位 | ## 工程量 | ## 单价 | ## 小计 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活度计 | 1、 能量范围 25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。 2、量程范围 1μCi—10Ci（99mTc）。 3、显示分辨 1μCi（特殊核素需要，可根据用户要求扩展显示为0.1μCi） 4、测量精度 1—2% ±1字。 5、静电计精度好于 1%。 6、可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。 7、测量速度 读数95%的典型时间为3-5秒。 8、几何响应 样品轴向变动2cm，读数变动±0.5%。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | γ辐射检测仪 | 1.多功能便携式辐射剂量测量仪，主要用于高精度测量环境x辐射周围剂量当量率，和γ射线的能量范围宽脉冲持续时间短的辐射照射。短期的以及脉冲x、γ射线的测量，低于27keV光子辐射能量测量； 2．检测体：塑料闪烁体(重金属混合物)：约30×15 mm； 3.能量检测范围：15Kev–10MeV； 4.操作模式设置时间：1min； 5.连续操作时间：交流电或直流电不少于24h ；内置蓄电池不少于24h； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 粒籽源保险柜 | 1.双锁联控，可完全屏蔽X射线； 2.内嵌夹层式，验收使用时需附带0.8mm及0.6mm，活度0.8mci，10颗粒籽源，进行辐射隔离检测，明确使用时属于天然本地辐射； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | X射线防护屏 | 1.移动式； 2.屏风表面采用1mm厚不锈钢，防护材料为2mm防辐射专用医用铅板，铅当量大于等于2mmpb； 3.屏风不漂移，不下垂，不变形，设计使用寿命10年，推拉力不大于6.5Kg，隔音效果60分贝； 4.防护设计：多联铅屏风拼接处有专用三角防护条，确保任意角度折叠均无辐射泄露； 5.铅屏风款式和尺寸： 6.1单联铅屏风规格（约）：2000宽×1350mm高； 6.2铅当量：2mmpb； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 装卸台 | 1.同时满足规格0.8mm及0.6mm粒籽源装卸； 2.内外饰面均使用304不锈钢材质； 3.内嵌单面卡扣式，4面防辐射； 4. 验收使用时需附带0.8mm及0.6mm，活度0.8mci，10颗粒籽源，进行辐射隔离检测，明确4面属于天然本地辐射； | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 粒籽源专用植入抢 | 1.同时满足规格0.8mm及0.6mm粒籽源使用； 2.满足装载≤10颗粒籽源时，完全屏蔽X射线； 3.验收使用时需附带0.8mm及0.6mm，活度0.8mci，10颗粒籽源，进行辐射隔离检测，明确使用时属于天然本地辐射； | 把 | 2 |  |  |  |