特种蛋白分析仪采购需求

★项为废标项

- 测试速度：≥200测试/小时。

- 检测原理：免疫散射比浊法、分光光度法。

- ★可与市场上常见的尿液流水线轨道联机（相关费用由投标人自行承担）。

- 试剂位：≥30个，带冷藏功能，自动识别试剂类型。

- 样本位：≥50个，支持封膜尿液管穿刺取样，自动条码扫描。

- 反应杯：≥50个，可自动清洗 。

- 样本种类：尿液。

- 支持中文操作界面，可实时监测仪器运行状态、实时在线远程质控管理等。

- ▲支持肌酐、尿微量白蛋白定量检测，可自动计算和报告尿白蛋白肌酐比值（ACR）。可检测尿总蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿α2-巨球蛋白、尿α1-微球蛋白、尿β2-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿Kappa轻链、尿Lambda轻链、尿胱抑素C、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白等尿液特定蛋白项目。

- 定标功能：自主多点定标。

- 抗原监测：抗原过剩自动监测，高值样本自动稀释重测，支持用户自定义稀释。

- ▲重复性：对同一样品重复测量时变异系数不超过2%；对同一样品肌酐项目重复测试时变异系数 CV≤5%。

- 准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5%；在规定的测量范围内对肌酐项目测试相对偏差应不超过±10%。

- 样品携带污染率不超过 0.5%。

- 加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。

- 试剂未开瓶稳定期不低于1年，开瓶后稳定期不低于1个月。

- ▲尿特定蛋白项目在国家卫健委室间质评中有单独的厂家分组。

- 外接RS232、USB接口，支持LIS系统双向连接，无条件接入医院LIS等系统。

- ▲仪器质保期≧10年。