附件：

呼吸神经肌肉刺激仪设备购置需求

- 产品用途：对呼吸神经肌肉进行电刺激，包括：慢性阻塞性肺疾病稳定期的康复辅助治疗、慢性呼吸衰竭的康复辅助治疗、促进慢性阻塞性肺疾病的咳嗽排痰。

- 主要技术参数

- 呼吸神经肌肉电刺激功能

- ★1.通道数量：膈神经刺激≥2通道；腹肌刺激≥4通道。

- ★2.膈肌模块刺激电流幅度：正向调节幅度：≥1mA-100mA，增量≤0.5mA；负向调节幅度：≥0.28mA-28mA，增量≤0.14mA。

- 3.腹肌模块刺激电流幅度：调节幅度：≥1mA-100mA，增量≤0.5mA。

- 4.脉冲频率调节范围：≥20Hz-100Hz，增量5Hz。

- 5.刺激时间调节范围：≥0.7s-2s，增量0.1s。

- 6.治疗时间调节范围：≥1min-60min，增量1min。

- 7.吸气时间调节范围：≥0.7s-5s，增量0.1s。

- 8.呼吸频率调节范围：≥5-40次/min，增量1次/min。

- 9.脉冲宽度：膈肌模块刺激波形为双向不对称波，正向脉冲宽度：0.3ms，负向脉冲宽度：0.65ms；腹肌模块刺激波形为双向对称波，正向和负向脉冲宽度均为0.3ms。

- 低频膈神经电刺激功能

- 10.脉冲频率调节范围：30Hz-50Hz，增量5Hz。

- ★11.刺激强度调节范围：≥0-30V，增量1.0V。

- 12.在负载阻抗为500Ω，输出脉冲幅度不大于30V

- 13.脉冲宽度：200μs。

- 14.治疗时间调节范围：≥1min-120min。

- 15.起搏次数调节范围：≤5-15次/min，增量1次/min。

- 16.开路测量时，输出电压峰值应不大于500V。

- 通用部分

- ★17.电刺激强度有2种调节方式，按电流调节和按电压调节。

- 18.内置电池工作电压为DC3.8V。

- 19.内置电池容量≥8000mAh。

- 20.设备可以使用typeC接口为内部锂电池充电。

- 21.电池续航：>4小时。

- 22.电极导线可提供针式或扣式选择。

- 23.设备主机具备屏幕显示与声音提示功能。

- 24. 声音提示：开机、关机、按键操作，在结束治疗，治疗过程刺激电极脱落和设备电池电量不足，设备都会有提示音。

- 25.通道强度调节：可以分组调节选中通道，也可以单独调节其中单个通道。

- ★26.设备主机重量：<370g。

- 27.设备主机尺寸：<180mm×83mm×26mm。

- ★28.产品有效期限：≥8年

- 29.配置清单：呼吸神经肌肉刺激仪主机1台、电极导线3套、充电线1根、电源适配器1个、便携主动呼吸训练模块1台。