附件二：

一、显微镜技术参数：

1、光学系统：无限远色差校正光学系统；放大倍数40×—1600×。

2、机架：一体化机架，数码摄像装置和三目头无缝一体化连接。

3、目镜：WF10X/20mm，配16×目镜。

4、无限远平场消色差物镜： 20X/0.10（减光物镜）、10X/0.25（减光物镜）、40X/0.65、100X/1.25(弹簧，油)。

5、照明系统：非球面照明系统，3W-LED冷光源照明系统（可配卤素灯光源）。

6、物镜转换器：内倾式内定位4孔转换器。

7、载物台组：机械移动载物台，进口三角导轨，钢丝传动结构，移动导轨不突出，面积≧216X150mm，移动范围≧52X76mm，双片夹结构。

8、聚光镜组：阿贝聚光镜N.A.1.25, 齿轮齿条升降，带可变光栏，可选配暗场、相差、偏光装置。

9、粗微调焦装置:同轴调焦, 粗调行程≧26mm，微调每圈0.2 mm,微调格值≦2um，配有调焦上限位装置。

二、血小板恒温振荡保存箱技术参数：

- 温控方式：双微处理机技术（或多核控温技术）

- 控温范围：22℃±2℃

- 显示精度：0.1℃

- 报警温度：＜20℃、＞24℃

- 振荡幅度：50mm±5mm

- 振荡频率：60次／分±5次／分

- 振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

- 存放袋数：≥14袋（机采袋）／≥28袋（手工分离袋）

- 存放层数：≥7层

- 数码显示窗口，有状态指示灯、独立故障显示窗口；有故障自我诊断功能，故障信息在窗口即时显示。

- 故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、打印机故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警；报警方式：声光双重报警。

- 配中文打印机，可设置使用单位名称，能记录机器运行全过程，打印内容：单位名称、打印时间、温度值、故障信息等。具备定时打印功能：用户可以自行设定打印的间隔时间，间隔时间多档可调。

- 热反射镀膜钢化玻璃门设计，配安全门锁、锁定式万向脚轮。

- 箱体为整体发泡，发泡厚度达≥40mm，门内有密封条。

- 箱体内胆为不锈钢材质，防腐蚀，便于清洁和消毒。

- 配备抽屉式托盘，方便存放血小板。

- 配备冗余温度传感器，当传感器出现故障时，无需停机即可自动切换。

- 高质量压缩机，R134a环保制冷剂，强制风冷式。

- 高稳定性电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

- 配备后备电池，可在断电的时候及时报警，并持续记录箱内温度。

- 提供省级检测机构出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

- 医用低温保存箱技术参数：

1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、有效容积＞260L；

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、宽电压带，适合190~240V电压下使用；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；

8、搁架式蒸发器设计，降温快；

9、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质；箱体背板采用镀锌钢板；

10、85mm以上厚度保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计；

11、门体机械暗锁+锁扣设计；

12、独立塑料抽屉≥7个；

13、测试孔设计、平衡阀设计、脚轮+底脚设计，运行噪音＜35dB；

14、配USB接口或RS485；

15、产品需取得医疗器械注册证；

16、外部尺寸：约700*700*1600mm，内部尺寸：约480*460*1400mm

- 医用血液冷藏箱技术参数：

1.门体：立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，自关门功能。

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.显示：高清液晶触摸大屏，数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。

4.风冷设计，箱内各角落温度维持在标定的温度范围内；测试孔设计，可根据实际需要检测箱内温度。

5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警；两种报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警。

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免人工处理。

8.远程报警功能，具有RS485网络接口，连接后可将温度数据传输到用户监控软件端。

9.配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。

10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。

11.冷凝风机：高稳定性品牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

12.噪声符合国家标准，声压级≤40dB（A）。有效容积≥429L。

13.不锈钢内胆设计。

14.门体配置机械锁，配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁功能。

15.后备电池设计，断电后报警并继续显示箱内实时温度。

16.箱内≦7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，可显示环境温湿度。

17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。

18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。

19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。配圆盘温度记录仪。

20. ≧5个蘸塑搁架，≧15个注塑血筐，多个内门，可减小开门取血的冷量散失。

21.血筐：塑料一体成型血袋筐≧15个, 带标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记。

22.配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

23.具有医疗器械注册证，产品通过CE、UL认证。

- 生物安全柜技术参数：

- 气流模式：30%外排，70%循环。

- 通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证。

- 流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s。

- 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%。

- 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互。

- 洁净级别为10级的工作环境。

- LCD彩色液晶屏显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数。

- 在线实时监测并显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。

- 前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。

- 紫外灯安装在工作区背面上部，操作区能完全覆盖照射杀菌，具有紫外灯预约消杀功能，可设定更改预约时长。

- 照明灯安装在工作区前部，采用高亮度LED灯管，照度1000lx以上。

- 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，具有全幅可清洁功能,可内部清洗。

- 配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警。

- 有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示。

- 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。

- 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。

- 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。

- 前窗关闭紫外线杀菌消毒双重触发信号，一路线路故障时，可以正常开启紫外杀菌功能。

- 负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体。

- 可实现高效过滤器与风机的单人维修、更换，维修保养快捷。

- 一体式搁手板大平面设计，人员操作舒适。

- 上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便。

- 柜内电源：双防水插座设计，插座位于人员不易触及部位，取电方便。

- 具有水阀、气阀孔交错设计。

- 柜体底座下方全敞开空间。

- 脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面。

- 立式压力蒸汽灭菌器技术参数：

1、容积：75L

2、设计温度：150℃，设计压力0.3Mpa。

3、额定工作压力：0.25MPa，额定工作温度：138℃。

4、灭菌温度选择范围：105～134℃。计时选择范围：0～99hour59min。

5、整机优质不锈钢材料：灭菌室筒体、封头采用耐高温、耐腐蚀、高强度不锈钢，外壳采用不锈钢拉丝板。

6、盖子：上翻开盖

7、数码显示屏、触摸式按键。灭菌室的压力、温度、时间单行显示，运行状态、水位高低等信息LED灯显示,方便观察机器运行情况。

8、排气方式：电脑程序控制自动排气。液体、培养基等物品灭菌可设置为结束后不排气。

9、灭菌模式：自定义模式。可设置冷空气的排放、灭菌温度、灭菌时间、结束是否排气等参数。

10、微电脑程序控制，一键启动。升温、排冷空气、恒温灭菌、结束排气、停机，按程序运行无需看管。

11、程序记忆功能：灭菌时间、温度等参数设置一次，自动保存，无需调整。

12、智能维护系统：系统检测到异常信息时，在显示屏上弹出故障代码，蜂鸣声提醒。

- 13、高低水位自动检测：水不够消毒一次时不能启动机器；使用中途异常缺水时立即断电停止加热，蜂鸣声提醒缺水。

- 低速离心机技术参数：

1.最高转速：6000r/min

2.最大离心力：4400*g

3.最大容量：4*300ml

4.定时范围：1min—99h59min，可连续或短时间离心

5.控速精度：±10r/min

6.电源：AC220V  50/60Hz

7.噪音：≤65dB

8.全金属结构多层防爆设计，坚固耐用，安全性高。

9.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，多级减震结构，运行平稳。

10.大尺寸触摸液晶显示屏，实时显示运行全部参数。

11.采用机电一体化门锁，安全可靠。

12.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢。

13.具有自检、门盖、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。

14.可存储50组以上用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。

15.10种升降速率供选择，升降速度快；

16.配有多种水平转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-300ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。

- 纯水机技术参数：

- （一）技术参数

- 产水水质：符合GB/T6682-2008实验室用水标准。

- 主要工艺：预处理＋反渗透工艺＋混床柱。

- 产水流量：≥60L/H（25℃室温）。

- 产水电阻：≥10MΩ.cm。

- 回收率：≥50%。

- 电源要求：AV380V±10% ，三相五线制。

- 供水水源：城市自来水，水质符合GB5749相关技术参数标准。

- （二）性能要求

- 设备工艺流程：预处理→反渗透→纯化柱→后储水输送。

- 外观、工艺：一体化机箱设计，占地面积小；采用模块式连接方案，各系统安装连接方便。

- 使用及维护：

- 自动控制，一键式操作

2）自我诊断及报警：有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断；有完善的压力，流量，电源及电导超标报警功能。

- 3）控制系统：PLC自动控制，密码保护功能，可选扩展IT连接和远程监控（有相关的软件著作权证书）

- （三）配置要求

- 预处理系统：砂过滤、碳过滤

- 精密过滤器：滤芯式过滤

- 膜压力容器：模块化快装式

- 混床：优质阴阳混合纯化柱

- 控制阀门：线性调节压力和纯水产量。所有阀门、流量计、压力表均设置在操作便于触及部位。

- 设备机箱（封闭式）：防溅水设计，配置排风扇和百叶窗。

- 8.储水箱：PE水箱，配备底座