附件二：

口腔综合治疗机、口腔微动力系统设备购置需求

- 一、口腔综合治疗机（3台，预算10万元）

（一）技术参数

1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.50—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围0.2—0.4Mpa,流量≥10L/min。

▲2.牙椅注册使用期限≧15年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。

3.口腔灯：与治疗机同品牌，LED冷光节能灯，灯珠≥6颗，灯头有灯光控制开关，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换；色温最大值≥5000k，最小值≤4000k。

4.牙科椅

4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重＞160kg，座椅升降范围：最高＞780mm，最低＜390mm；座椅后倾角≥10°；椅背可调至低于水平≤15°；

4.2靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉；免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；

▲4.3皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）；

4.4弯板采用精密铝合金铸造工艺；

4.5头枕长度可在0-150mm间调节；

4.6防误触急停开关，具有急停保护装置；

▲4.7装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能，无顿挫感。

4.8具备开机自检功能、紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置、机椅互锁等功能。

4.9具备≥3个记忆椅位。

5.消毒系统

★5.1一键全自动消毒：只需一个按键即可实现全电脑程序控制的管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，此过程当中无需人为干预；支持断电续消；长按消毒键可直接进入管道冲洗，快速退出消毒；(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)。

▲5.2参照GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，消毒后手机管、三用枪管达到合格标准（需提供投标产品生产厂家提供的证明消毒后手机管、三用枪管达到合格标准的第三方检测报告）；

5.3手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗。

6.医生治疗台单元

6.1下挂式器械盘，配置≥15功能按键的控制面板和防滑透明硅胶软垫、低压24伏观灯等；

6.2手机具有防回吸功能，防止手机回吸引起的管道内部感染；

6.3平衡臂可承受重≥5KG；

6.4一键水气开关，一键关闭水、气。

- 7.侧箱单元

7.1箱体可向外旋转至少45度；

7.2侧箱内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻耐腐蚀；

7.3侧箱外壳耐酒精消毒，耐UV老化；

7.4侧箱双边侧门可完全打开，方便设备进行检修，可快速拆卸和安装；

7.5可旋转≥90°的可拆卸痰盂缸；配有消毒挂架，≧2个三用枪插孔和≧4个手机管插孔；

7.6强弱吸过滤器为旋入式设计，可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

7.7不低于双水瓶配置，水瓶容量＞2L；

7.8采用耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀优质水气管；

7.9具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护。

8.助手位单元

8.1配置≥10功能按键的助手控制面板；

8.2配置助手搁置台；

8.3双关节助手杆，双关节可单独进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作。

9.地箱

9.1内置封闭电源：防潮、防尘，防电磁干扰；裸露的电线符合人体安全电压；

▲9.2防污染的下水排污连接组件，有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；

10.配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。

11.配置医生椅≧8个方位可调；静音轮。

（二）配置清单（不低于以下配置）

1.感应LED冷光灯1套

2.病人椅 1套

3.下挂式医生工作台 1套

4.智能控制系统及轻触式控制面板1套

5.高低速手机管线1套

6.一键全自动消毒系统1套

7.可旋转45度侧箱1套

8.内置热水系统1套

9.三用枪2套

10.纯净水系统1套

11.消毒水系统1套

12.可拆卸玻璃痰盂缸1套

13.自动定量给水系统1套

14.助手挂架带控制面板1套

15.强弱吸系统1套

16.地箱1套

17．多功能脚踏1套

18．医师椅1套

19.牙椅使用说明书1套

- 二、口腔微动力系统（1台，预算6万元）

（一）技术参数

▲1.双水路设计：水箱可装蒸馏水或纯净水，也可直供灭菌冷却生理盐水。

2.插电即用，无需连接牙椅水、气。

▲3.马达扭矩≥3N·cm，空载转速1000-41000r/min，噪音＜50dB，冷光LED灯照度＞40000lx。

▲4.扳手式蠕动泵，冷却水流量可达120mL/min，不少于6档水量控制。

▲5.适配不少于5种转速比手机，包含16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5，≥6个预设程序功能。

6.拔牙手机和修复手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，且为光纤手机，可提供稳定照明。

7.脚踏开关可进行水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制，防水等级≥IPX6。

8.内置风冷系统。

▲9.彩色LCD触摸屏≥5英寸，至少配备修复和拔牙模式，采用中文程序，速度调节具备进度条快速调节和+/-号精准调节双重控制方式。

10.拔牙模式具备“冲洗”程序。

11.消毒方式：马达可支持134℃高温高压灭菌。

12.接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）。

（二）主要配置：

1.主机1台；

2.电源线1根；

3.盐水瓶挂钩1个；

4.脚踏开关1个；

5.内水道弯手机1把；

6.外水道弯手机1把