- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6、本项目的特定资格要求：

(1)供应商须取得相应的国家行政管理部门颁发的医疗器械经营许可证。

(2)投标产品须取得相应的国家行政管理部门颁发的医疗器械产品注册证。

- 采购需求

## 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否可以采购 进口设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振 | 1台 | 否 |

## 二、技术要求

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 总体要求 |  |  |  |
|  | 包括磁体系统、梯度系统、射频系统、全身各部位射频接收线圈、感知系统、全静音平台、计算机系统、后处理系统、操作台、扫描床及环境调节系统、后处理接口、全景一体化成像系统、扫描参数技术和序列、体部、神经、心血管、波谱和骨关节等成像、并行采集、伪影校正等技术、高级影像后处理工作站、外围设备等。 |  |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |  |
| ▲2.2 | 磁场强度 | 3.0T |  |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |  |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |  |  |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |  |  |
| 2.8 | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |  |  |
| 2.9 | 匀场通道数 | ≥8个 |  |  |
| 2.9.1 | 线性匀场（一阶匀场）通道数 | ≥3个 |  |  |
| 2.9.2 | 非线性匀场（高阶匀场）通道数 | ≥5个 |  |  |
| 2.10 | 磁场均匀度 | 典型值 |  |  |
| ★2.10.1 | 10cm DSV | ≤0.002ppm |  |  |
| 2.10.2 | 20cm DSV | ≤0.016ppm |  |  |
| 2.10.3 | 30cm DSV | ≤0.07ppm |  |  |
| ★2.10.4 | 40cm DSV | ≤0.33ppm |  |  |
| 2.11 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |  |  |
| ★2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≥172 cm |  |  |
| ★2.13 | 磁体长度(含外壳) | ≤186 cm |  |  |
| ★2.14 | 磁体最小孔径 | ≥70cm |  |  |
| 2.15 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤2.65m |  |  |
| 2.16 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤4.65m |  |  |
| ★2.17 | 磁体重量(含液氦) | ≤6.0吨 |  |  |
| 2.18 | 冷头保用时间 | ≥1年 |  |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |  |
| 3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |  |  |
| ★3.2 | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥45mT/m |  |  |
| ★3.3 | 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200 T/m/s |  |  |
| ★3.4 | 最短爬升时间 | ≤225us |  |  |
| ★3.5 | 最大场强和最大切换率同时到达 | 具备 |  |  |
| 3.6 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |  |  |
| 3.7 | 软件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.8 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.10 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.11 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |  |
| 3.12 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |  |  |
| 4.1.1 | 双通道射频发射技术 | 具备 |  |  |
| 4.1.2 | B1 Filter技术 | 具备 |  |  |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |  |
| ★4.3 | 射频发射功率 | ≥37 kW |  |  |
| 4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |  |  |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |  |  |
| 4.6 | 射频发射带宽 | ≥500kHz |  |  |
| ★4.7 | 最大通道数 | ≥200个 |  |  |
| 4.8 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥32个 |  |  |
| 4.9 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |  |
| 4.10 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |  |
| 4.11 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |  |
| 4.12 | 射频放大器 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.13 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.14 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.15 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内（非线圈内） |  |  |
| 4.16 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |  |  |
| 4.17 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |  |  |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |  |  |
| 5.1 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |  |  |
| 5.2 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥24通道 |  |  |
| 5.3 | 体部矩阵线圈(组合) | ≥21通道 |  |  |
| 5.4 | 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合） | ≥44通道 |  |  |
| ★5.5 | 关节大柔软线圈（膝、踝、肩、肘关节） | ≥18通道 |  |  |
| ★5.6 | 关节小柔软线圈（腕、手指） | ≥18通道 |  |  |
| 5.7 | 关节专用适形线圈附件 | 具备 |  |  |
| 6 | 生命矩阵系统 |  |  |  |
| 6.1 | 扫描床自带生命体征传感器 | 具备 |  |  |
| 6.2 | 即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知） | 具备 |  |  |
| 6.3 | 生命体征感知无需额外门控 | 具备 |  |  |
| 6.4 | 线圈内置匀场线圈 | 具备 |  |  |
| 6.5 | 线圈内部匀场可以和全身匀场合用 | 具备 |  |  |
| 6.6 | 逐层调整发射电压 | 具备 |  |  |
| 6.7 | 逐层调整共振频率 | 具备 |  |  |
| 6.8 | 逐层调整B0匀场 | 具备 |  |  |
| 6.9 | 逐层调整B1匀场 | 具备 |  |  |
| 6.10 | 智能人体解剖模型 | 具备 |  |  |
| 6.11 | 无需额外定位装置确定人体脏器位置 | 具备 |  |  |
| 7 | 全静音平台 |  |  |  |
| 7.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 7.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |  |  |
| 7.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 7.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |  |  |
| 7.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |  |  |
| ★7.6 | 全静音平台适用范围 | (提供Datasheet证明) |  |  |
| 7.6.1 | 全静音平台可用于T1对比 | 满足 |  |  |
| 7.6.2 | 全静音平台可用于T2对比 | 满足 |  |  |
| 7.6.3 | 全静音平台可用于Darkfluid对比 | 满足 |  |  |
| 7.6.4 | 全静音平台可用于SWI对比 | 满足 |  |  |
| 7.6.5 | 全静音平台可用于TSE序列 | 满足 |  |  |
| 7.6.6 | 全静音平台可用于SE序列 | 满足 |  |  |
| 7.6.7 | 全静音平台可用于GRE序列 | 满足 |  |  |
| 7.6.8 | 全静音平台可用于DWI序列 | 满足 |  |  |
| 7.7 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |  |  |
| 7.8 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |  |  |
| 7.9 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |  |  |
| 7.10 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |  |  |
| 7.11 | 可以降低96% 噪声声压 | 提供 |  |  |
| 8 | 主控计算机系统 |  |  |  |
| 8.1 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |  |  |
| 8.2 | CPU核心 | ≥6个 |  |  |
| 8.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |  |
| 8.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |  |  |
| 8.5 | 内存大小 | ≥64GB |  |  |
| 8.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |  |
| 8.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |  |
| 8.8 | 硬盘容量 | ≥480GB |  |  |
| 8.9 | 阵列处理器主频 | ≥3.6GHz |  |  |
| 8.10 | 阵列处理器内存 | ≥48GB |  |  |
| 8.11 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB |  |  |
| 8.12 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥16000幅/秒 |  |  |
| 8.13 | 超快速计算机处理技术(256×256，25%FOV) | 图像重建速度≥ 78000幅/秒 |  |  |
| 8.14 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |
| 9 | 系统后处理功能 |  |  |  |
| 9.1 | 3D后处理 | 具备 |  |  |
| 9.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |  |  |
| 9.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |  |  |
| 9.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |  |  |
| 9.5 | 电影回放软件 | 具备 |  |  |
| 9.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |  |
| 9.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |  |
| 9.8 | ADC-map | 具备 |  |  |
| 9.9 | T1，T2值计算 | 具备 |  |  |
| 9.10 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 9.11 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |  |
| 10 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
| 10.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |  |  |
| 10.2 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |  |  |
| 10.3 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |  |  |
| 10.4 | 病人监视系统 | 具备 |  |  |
| 10.5 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |  |  |
| 10.6 | 最低床位 | ≤52cm |  |  |
| 10.7 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |  |  |
| 10.8 | 遥控线圈更换 | 具备 |  |  |
| 10.9 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |  |
| 10.10 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |  |
| 10.11 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |  |  |
| 10.12 | 紧急制动系统 | 具备 |  |  |
| 11 | 后处理接口 |  |  |  |
| 11.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 11.2 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |  |
| 11.3 | 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 具备 |  |  |
| 11.4 | 远程遥控维修遥控 | 具备 |  |  |
| 11.5 | 图像网络传输标准 | 1000M 以太网连接 |  |  |
| 11.6 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |  |  |
| 12 | 全景一体化成像系统 |  |  |  |
| 12.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 具备 |  |  |
| 12.2 | 线圈组合扫描 | 具备 |  |  |
| 12.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 具备 |  |  |
| 12.4 | 智能定位技术 | 具备 |  |  |
| 12.5 | 脊柱线圈整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 12.6 | 线圈接口整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 12.7 | 矩阵线圈通道选择模式 | 具备 |  |  |
| 12.8 | 矩阵线圈频谱成像模式 | 具备 |  |  |
| 12.9 | 实时扫描助手 | 具备 |  |  |
| 12.10 | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |  |  |
| 12.11 | 自动检查计划 | 具备 |  |  |
| 12.12 | 自动结果生成 | 具备 |  |  |
| 13 | 智能操作平台（智多星 或SmartExam） |  |  |  |
| 13.1 | 头部自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.2 | 脊柱自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.3 | 关节自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.4 | 图文引导的实时在线指导功能 | 具备 |  |  |
| 13.5 | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 具备 |  |  |
| 13.6 | 并行采集拓展功能 | 具备 |  |  |
| 13.7 | 膈肌导航技术 | 具备，2D PACE或Body Navigators |  |  |
| 13.8 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |  |  |
| 14 | 扫描参数 |  |  |  |
| ★14.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |  |
| ★14.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |  |
| 14.3 | 最大扫描视野 | ≥55cm |  |  |
| 14.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |  |
| 14.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |  |  |
| 14.6 | EPI最大因子 | ≥256 |  |  |
| 14.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 14.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |  |
| 14.9 | 最短TR时间（128矩阵） | ≤0.7ms |  |  |
| 14.10 | 最短TE时间（128矩阵） | ≤0.22ms |  |  |
| 14.11 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) | ≤1.1ms |  |  |
| 14.12 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵) | ≤0.22ms |  |  |
| 14.13 | 3D GRE最短TR(128 x128矩阵) | ≤0.7ms |  |  |
| 14.14 | 3D GRE最短TE (128 x128矩阵) | ≤0.22ms |  |  |
| 14.15 | 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） | ≤5.4ms |  |  |
| 14.16 | 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） | ≤1.8ms |  |  |
| 14.17 | 快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵） | ≤5 ms |  |  |
| 14.18 | 快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵） | ≤1.5ms |  |  |
| 14.19 | 快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵） | ≤4.9ms |  |  |
| 14.20 | 快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵） | ≤1.5ms |  |  |
| 14.21 | TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤1.82ms |  |  |
| 14.22 | EPI序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤0.61ms |  |  |
| 15 | 成像序列和技术 |  |  |  |
| 15.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |  |  |
| 15.1.1 | 2D/3D TSE | 具备 |  |  |
| 15.1.2 | TSE回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 15.1.3 | 三维TSE序列 | 具备 |  |  |
| 15.1.4 | 单次激发SE | 具备 |  |  |
| 15.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |  |
| 15.1.6 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 15.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |  |  |
| 15.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |  |  |
| 15.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |  |
| 15.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |  |
| 15.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |  |  |
| 15.2.4 | 单次激发快速IR | 具备 |  |  |
| 15.2.5 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 15.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 具备 |  |  |
| 15.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |  |
| 15.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet |  |  |
| 15.3 | 梯度回波(GRE)序列 |  |  |  |
| 15.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |  |  |
| 15.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |  |
| 15.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 15.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 15.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 15.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 15.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |  |
| 15.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |  |  |
| 15.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.5 | 反转EPI | 具备 |  |  |
| 16 | 体部成像 |  |  |  |
| 16.1 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 具备，3D VIBE或LAVA-XV或 4D THRIVE |  |  |
| 16.2 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备，DynaVIBE |  |  |
| 16.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备，REVEAL或DWIBS |  |  |
| 16.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON |  |  |
| 16.5 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 具备 |  |  |
| 16.6 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 16.7 | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |  |  |
| 16.8 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |  |
| 16.9 | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |  |  |
| 16.10 | 动态肾脏灌注成像技术 | 具备 |  |  |
| 16.11 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 16.12 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 17 | 神经系统成像 |  |  |  |
| 17.1 | 弥散成像 |  |  |  |
| 17.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |  |
| 17.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |  |  |
| 17.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |  |
| 17.1.4 | ADC值测量 | 具备 |  |  |
| 17.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |  |  |
| 17.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |  |
| 17.1.7 | 可选优化B值 | 具备 |  |  |
| 17.1.8 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |  |
| 17.1.9 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.10 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |  |  |
| 17.1.11 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 17.1.12 | 高清弥散可应用于头部 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 17.1.13 | 高清弥散可应用于乳腺 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 17.1.14 | 高清弥散可应用于盆腔 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 17.2 | 灌注成像 |  |  |  |
| 17.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |  |  |
| 17.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |  |
| 17.2.3 | rCBV分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.4 | TTP分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.5 | MTT分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 17.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |  |
| 17.3 | 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp) |  |  |  |
| 17.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |  |
| 17.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.4 | 脑功能成像 |  |  |  |
| 17.4.1 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |  |  |
| 17.4.2 | 脑功能后处理 | 具备 |  |  |
| 17.5 | 其他成像 |  |  |  |
| 17.5.1 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |  |  |
| 17.5.2 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |  |  |
| 18 | 心血管成像 |  |  |  |
| 18.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |  |  |
| 18.5 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.6 | 实时成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.7 | 超快速血管造影成像技术 | 具备，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK |  |  |
| 18.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |  |  |
| 18.9 | 造影剂实时跟踪触发技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolustrack |  |  |
| 18.10 | 导航技术 | 具备 |  |  |
| 18.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.12 | 自动移床MRA | 具备 |  |  |
| 18.13 | 电影回放 | 具备 |  |  |
| 18.14 | 最大强度投影 | 具备 |  |  |
| 18.15 | 多层面重建 | 具备 |  |  |
| 18.16 | 曲面重建 | 具备 |  |  |
| 18.17 | 常规心脏形态学成像 | 具备 |  |  |
| 18.18 | 心脏回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 18.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |  |
| 18.20 | 黑血技术 | 具备 |  |  |
| 18.21 | 亮血技术 | 具备 |  |  |
| 18.22 | 正向心电触发 | 具备 |  |  |
| 18.23 | 反向心电触发 | 具备 |  |  |
| 18.24 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |  |
| 18.25 | 快速心脏电影 | 具备 |  |  |
| 18.26 | 一站式心脏成像技术 | 具备，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart |  |  |
| 18.27 | 首过法灌注成像 | 具备 |  |  |
| 18.28 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） | 具备，PSIR或PS-MDE |  |  |
| 18.29 | 放射采集技术 | 具备 |  |  |
| 18.30 | 双斜位成像 | 具备 |  |  |
| 19 | 波谱成像 |  |  |  |
| 19.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 19.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |  |
| 19.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |  |
| 19.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |  |
| 19.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |  |
| 19.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.10 | PRESS技术 | 具备 |  |  |
| 19.11 | STEAM技术 | 具备 |  |  |
| 19.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |  |  |
| 19.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |  |  |
| 19.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 19.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |  |
| 19.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |  |  |
| 19.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 具备 |  |  |
| 20 | 骨关节成像 |  |  |  |
| 20.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备，SPACE 或CUBE 或VISTA |  |  |
| 20.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |  |
| 20.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备，CISS或FIESTA-C |  |  |
| 20.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |  |
| 20.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |  |  |
| 20.6 | 关节软骨成像 | 具备，3D DESS或CartiGram |  |  |
| 21 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能 | 具备 |  |  |
| 22 | 并行采集技术 |  |  |  |
| 22.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |  |
| 22.2 | 基于k-空间算法 | 具备，GRAPPA或ARC |  |  |
| 22.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备，CAIPIRINHA |  |  |
| 22.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |  |  |
| 22.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |  |  |
| 22.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |  |
| 22.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |  |  |
| 22.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |  |
| 23 | 伪影校正技术 |  |  |  |
| 23.1 | 流体补偿 | 具备 |  |  |
| 23.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 23.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |  |  |
| 23.4 | 去金属伪影技术 | 具备，BLADE或MAVRIC SL |  |  |
| 23.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |  |
| 23.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |  |
| 23.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 23.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 23.9 | 抑制头部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 2.0或Multivane |  |  |
| 23.10 | 抑制腹部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.11 | 抑制关节运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.12 | 抑制颈部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.13 | 可应用于T1像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.14 | 可应用于T2像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.15 | 可应用于黑水像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.16 | 可应用于冠状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.17 | 可应用于矢状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 23.18 | 可应用于横断位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 24 | 其他先进技术 |  |  |  |
| 24.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |  |
| 24.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |  |
| 24.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |  |
| 24.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 24.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 24.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 24.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |  |
| 24.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |  |
| 24.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 24.10 | 水激发技术 | 具备 |  |  |
| 24.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |  |
| 24.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |  |
| 24.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 24.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |  |
| 24.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |  |
| 24.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |  |
| 24.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |  |
| 24.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |  |
| 24.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |  |
| 24.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |  |
| 24.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |  |
| 24.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |  |
| 24.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |  |
| 24.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |  |
| 24.25 | 序列重生技术 | 具备 |  |  |
| 25 | 高级影像后处理工作站 |  |  |  |
| 25.1 | 处理器 | Intel |  |  |
| 25.2 | 核心 |  | ≥4核 |  |
| 25.3 | 内存 | ≥8G |  |  |
| 25.4 | MIP,MPR,SSD等 | 具备 |  |  |
| 25.5 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |  |
| 25.6 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |  |
| 25.7 | 工作站控制照相 | 具备 |  |  |
| 25.8 | 图像管理 | 具备 |  |  |
| 25.9 | 联网图像传输 | 具备 |  |  |
| 25.10 | Dicom3.0软硬接口 并负责连接 | 主台及后处理工作站都可 |  |  |
| ▲26 | 外围设备 |  |  |  |
| 26.1 | 不间断电源UPS | 具备 |  |  |
| 26.2 | UPS电缆 | 具备 |  |  |
| 26.3 | 免费接入医院pacs 系统 | 具备 |  |  |
| 26.4 | 高压注射器 | 具备 |  |  |
| 26.5 | 水冷系统 | 具备 |  |  |
| 26.6 | 精密空调 | 具备 |  |  |
| 26.7 | 智能铁磁金属探测仪 | 具备 |  |  |
| 26.8 | 无磁线圈柜 1 套 | 具备 |  |  |
| 26.9 | 无磁灭火器2套 | 具备 |  |  |
| 26.10 | 无磁轮椅 | 具备 |  |  |
| 26.11 | 无磁转运床 | 具备 |  |  |
| 26.12 | 磁屏蔽 | 具备 |  |  |
| 26.13 | 磁共振专用配电柜 | 具备 |  |  |

1、交货期：合同签订后3个月内。

2、质保期不少于12个月，质保期内应提供定期维护维修保养、提供免费的软件升级等服务。

3、交货地点：公安县人民医院。

4、报价要求：本包总价限价2000万元，以人民币报价。投标报价应包括设备费、运输费、技术培训费、安装调试费、报装和验收等一切费用。

5、付款方式：设备安装验收使用正常后付款60%，半年后付款30%，一年后付款10%。

6、提供免费操作培训.设备安装前后，提供总时长≥8个月的临床使用技术操作和诊断人员培训各 2名，并负责提供全部相关费用。培训分两批进行，具体时间由采购人根据实际需求决定。

7、机房设计 全面负责机房结构、线路等设计图纸及服务。

8、安装验收后，提供十年备件、易损件供应保证。

9、验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

10、招标人将对投标人提供的相应货物组织验收，投标人应将拟提供货物运送至指定地点并安装完毕，提供全部技术资料，依法提供相应票据。

评分办法

| 评分总项 | 评分子项 | 分值 | 评议打分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标价格)×100%×30分（报价得分四舍五入，保留两位小数） |
| 技术评分 （58分） | 技术响应 | 18分 | 技术参数中标注“★”号的为关键技术参数项，一项负偏离扣1分；（技术参数中带“★”的关键技术参数须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明关键技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理，复制招标文件技术要求作为实际响应数据，其技术响应将按负偏离处理） |
|  |  | 34.8 | 技术参数中未标注“★”号且未标注“▲”号的为一般技术参数项，一项负偏离扣0.1分；（须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明一般技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理，复制招标文件技术要求作为实际响应数据，其技术响应将按负偏离处理） |
|  | 维保服务 | 3.2 | 供应商应对拟采购货物备件进行详细介绍，除应响应的技术指标外，供应商对其维护保养、操作指导、备品备件构成进行详细说明，供应商对其专用维护保养详细、操作指导实施可行性高、备品备件描述清晰的得3.2 分；专用维护保养说明一般、操作指导一般、备品备件未详细描述得 2分；维护保养说明笼统、仅有简单使用说明、备品备件不全或仅列明清单的得 0.5 分；不符合要求不得分。 |
|  | 培训实施方案 | 2 | 供应商应提供详细的技术培训方案，具体应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、安装指导等内容。技术培训方案内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得 2分，每有一项内容不完整或描述简单或不合理或不满足采购需求扣 1 分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |
| 商务评分 （12分） | 类似业绩 | 3分 | 提供本项目供应商（2020年3月至投标截止之日止，以合同签订时间或中标通知书时间为准）承担的医疗器械供货项目业绩，每提供一项得1分，最高得3分。提供中标通知书或供货合同并加盖供应商公章） |
|  | 售后服务 | 2分 | 有具体的后期技术服务和承诺，且承诺具体明确服务内容和方式的得2分，仅简单承诺是否满足并未明确服务内容和方式的得 1分，没有不得分。 |
|  | 安装配合 | 3分 | 投标人提供拟投货物的安装配合承诺，内容应包含运输、安装、校核、试运行，直至达到正常工况。按要求提供承诺得 3 分，仅简单承诺并未明确应包含内容和方式的不得分。（以上承诺应提供具体的服务内容和方式，如仅为简单承诺是否提供后期技术服务和咨询服务视为未响应） |
|  | 验收配合 | 2分 | 投标人需承诺对本次采购设备进行全流程服务，直至本次采购设备安装到位、设备房通过相关主管部门验收，直至业务科室工作正常开展，提供承诺得 2分，仅简单承诺并未明确应包含内容和方式的不得分。（以上承诺应提供具体的服务内容和方式，如仅为简单承诺是否提供后期技术服务和咨询服务视为未响应） |
|  | 维修承诺 | 2分 | 供应商应承诺在接到维修通知后 48 小时内响应，并对采购人的维修（维护）要求配备专业服务人员（团队）提供承诺的得 2分。（以上承诺应提供具体的维修（维护）方式和质保期内的维修（维护）措施，如仅为简单承诺是否提供维修（维护）视为未响应） |