可视喉镜设备购置需求

| 名称 | 技 术 名 称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 整机参数 | 分辨率 | ≥7 lp/mm |
|  | *景深 | 5-100mm |
|  | 液晶屏像素（PIX ） | 720*480 |
|  | 视场角 | 60º±15% |
|  | 电池持续放电时间 | >3h |
|  | 充电次数 | ＞300次 |
|  | 液晶屏 | 3.0寸TFT屏幕 |
|  | *摄像头 | 100万像素摄像头 |
|  | 外壳 | 高分子材料 |
|  | 功耗 | ＜2VA |
|  | *显示器前后转动角度 | 0º～130º |
|  | *显示器左右转动角度 | 0º～270º显示器多角度旋转，满足不同体位插管要求 |
|  | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度 | ≥150Lux |
|  | *重 量 | 240g |
| 喉镜片参数 | 摄像头与镜片前端的垂直距离： | ≤30mm |
|  | 可插入镜片长度 | 成人：可插入长度105-110mm； |
|  | 渐缩型镜片前端厚度 | 成人：厚度12- 13mm； |
|  | 镜片角度 | 成人：40-44度； |
|  | 材质 | 医用级高分子复合材料 |
| 充 电 器 | 充电器输入 | 100-240VAC 50/60Hz |
|  | *充电器输出 | 5V 1200mA |
|  | 充电时间 | <4小时 |
| 工作环境 | 温 度 | -5℃～+50℃ |
|  | 湿 度 | 10%～90% |
|  | 大气压力 | 860hpa～1060hpa |
| 运输、储存环境 | 温 度 | -40℃～55℃ |
|  | 湿 度 | ≤93% |
|  | 大气压力 | 500hpa～1060hpa |