非接触眼压计、眼科超声雾化器

- 设备购置需求

非接触眼压计（1台，预算10万元）

1.测量范围：0～30mmHg（0～40hPa）

- 0～60mmHg（0～80hPa）

2.测量偏差：≤±1mmHg（±1.33hPa）

3.最高喷气压强：≤82.5mmHg（110hPa）

★4.调节范围：测试头左右位移调节范围≥80mm

测试头前后位移调节范围≥40mm

测试头上下位移调节范围≥30mm

颌托支架移动调节范围≥40mm

★5.产品特点：非接触式测量眼压

全自动对焦测量

无需使用手轮，全触摸屏操作，操作更加简便

测量过程智能语音提示；

★6.测量模式：可以选择全自动或半自动模式进行测量；

在全自动模式下，点击启动会依次对左右眼进行自动找眼并对焦打眼；

在半自动模式下，手动对焦后，点击启动会进行对焦喷气；

可设置自动测量次数：一次/三次；

7.安全限位：可以设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼；

8.显示方式 ：≥10.1英寸彩色显示屏

9.报告打印：可选择打印标准报告或热敏报告；

机器内置热敏打印机，可直接打印热敏报告；

标准报告需要选择连接对应的打印机；

★10.传输：可选择Socket或HTTP传输协议；

- 眼科超声雾化器（2台，预算5万元）

★1.语音播报功能：全程语音播报；

2.参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试；

3.模式切换：常温雾化、加热雾化、薰蒸及氧疗模式，可自由切换；

4.雾化杯容量：0-140ML;

5.温度设置及控制范围：30~45℃(可调节);

6.温度异常语音报警功能：有；

★7温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同；

★8.超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度；

9.整机噪声：≤50dB(A)(距离主机1m);

10.主机超声工作频率：2.4MHz±10%。

11.雾粒中位直径：4μm,直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

12.最大雾化率：≥1ml/min;

★13.可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路(加热丝等),管路为一次性管路，无管路消毒问题；

14.保护功能：

(1)设备温度超过设置温度5℃,停止工作并发出警报，且不能自动恢复；

(2)若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报；

(3)加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；

15.具有风量、雾量、治疗时间调试功能；

16.显示方式：风量、雾量及温度LED显示，剩余治疗时间倒计时LED显示；

17.有氧气接口，搭配有制氧机输出氧气治疗。氧气流量：0.5~3L/min,

出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机15Min内，达到规定的浓度水平);氧流量0.5~3L/Min时，氧浓度为93%±3%。