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智能联网自助血压计购置需求
（1） 医用全自动电子血压计
▲1.测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量机构，使测量数据更加精准）。
2.测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］脉率数30次/分～200次/分。
▲3.测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)以内脉率数±2%以内。
4.存储容量：可存储100组测量数据。
5.电 源：电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）。
6.袖带适用周长范围：17cm～42cm。
7.传输模式：具备232串口和USB数据输出，增加系统对接便利性。
（2） 多功能读写器
嵌入式多功能模块在嵌入式模块基础上加配了扫码模块，集成了读取身份证、接触式、非接触式、磁条卡及扫码功能。
产品基本要求：
1.支持系统：Windows2000/NT/Vista/Windows7/安卓
2.蜂鸣器：支持
3.接触式读卡模块卡座寿命：≤10万次
4.非接触式读卡模块卡片类型身份证读取时间：≤1秒
▲5.阅读模块：支持大陆身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证、全国二代社保卡 三代社保卡、电子健康卡、电子医保凭证。
（3） 热敏打印机
嵌入式热敏打印机。
（四）血压工作站管理系统
1.用于血压信息、身高体重、BMI及个人信息的采集与传输，提高慢病管理能力，可升级为智能化区域慢病综合监测管理平台。
2.按步骤引导就医用户操作读身份证、医保卡或扫描二维码，通过HIS中的接口自动读取病人基本信息，读取用户测量的收缩压、舒张压、心率，能自动把数据导入医院医生工作站，也可融入高血压智能化综合监测管理平台。
▲3.可配置标准API接口，提供对接技术支持，测量完毕实时推送数据至HIS，可智能解析血压数据，自动判读血压。
4.负责与医院相关系统无缝对接。
5.具备血压工作站管理系统《软件著作权证书》。
（五）工作站台面(含10.1寸工控平板电脑）
一体式血压工作站技术要求：是一台集读卡、扫码、测量、数据传输于一体的智能血压测量设备。支持读卡、扫码等多种登录方式；人体工程学设计,舒适测量；人机交互、触屏操作；自动分析结果，数据可上传至医院HIS系统。
1.机壳采用环保ABS材质，安装维护简单。
2.一体化设计、没有分离式产品的杂乱电源线布局和用电风险。
3.主机：内存：4GB，硬盘：16GB，操作系统：Android7.1以上，核心数：四核。
▲4.安卓主板，可提供二次开发支持，软件使用协助调试支持。
5.显示器屏幕尺寸：10.1寸高清触摸显示屏。
6.网络支持100M 自适应以太网、支持WIFI-2.4G、BT-4.1。

