- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6、本项目的特定资格要求：

(1)供应商须取得相应的国家行政管理部门颁发的医疗器械经营许可证。

(2)投标产品须取得相应的国家行政管理部门颁发的医疗器械产品注册证。

- 采购需求

## 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否可以采购 进口设备 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1台 | 否 | 主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |

## 二、技术要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| ▲一.主要组成 | 多轴悬吊式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统，控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 |
| 二.技术规格 |  |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 全自动悬吊式C臂≥四轴 |
| 1.2 | 机架多位置预设, 存储位置不少于55种 |
| 1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |
| 1.4 | CRA≥100° |
| 1.5 | CAU≥100° |
| 1.6 | RAO ≥180° |
| ▲1.7 | LAO ≥150° |
| 1.8 | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |
| 1.9 | C臂旋转采集速度≥60度/秒（正位） |
| 1.10 | C臂旋转采集速度≥60度/秒（侧位） |
| 1.11 | SID范围可调，最小范围≥90cm |
| 1.12 | SID范围可调，最大范围≥120cm |
| 1.13 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |
| 1.14 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 碳纤维浮动床面 |
| 2.2 | 床长≥280cm（不包含延长板的长度） |
| 2.3 | 床宽≥50cm |
| 2.4 | 床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR） |
| 2.5 | 床的最大物理承重≥390KG |
| 2.6 | 床的纵向运动范围≥125cm |
| ▲2.7 | 床面的垂直升降范围≥32cm |
| 2.8 | 床面的旋转≥±120° |
| 2.9 | 床面的横向运动≥17cm |
| 2.10 | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 |
| 3 | 液晶触摸控制屏 |
| 3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |
| 3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |
| 3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 |
| 3.4 | 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 |
| 4 | X线高压发生器装置 |
| 4.1 | 发生器功率≥100KW |
| 4.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |
| 4.3 | 最小管电流≤0.5mA |
| 4.4 | 高频逆变频率≥100KHz |
| 4.5 | 最小管电压≤40KV |
| 4.6 | 最大管电压≥125KV |
| 4.7 | 最短曝光时间≤O.5ms |
| 4.8 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |
| 5 | X线球管 |
| 5.1 | 最大连续透视功率≥3000W |
| 5.2 | 最大透视管电流≥250mA |
| 5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |
| ▲5.4 | 阳极热容量≥3.3MHU |
| 5.5 | 管套热容量≥4.9MHU |
| 5.6 | 阳极最大散热功率≥6500W |
| ▲5.7 | 球管焦点≥3个 |
| 5.8 | 最小焦点≤0.3mm |
| 5.9 | 最小焦点功率≥19KW |
| 5.10 | 为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 |
| 5.11 | 为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形 |
| 5.12 | 中焦点≤0.6x0.6mm |
| 5.13 | 中焦点功率：≥42KW |
| 5.14 | 最大焦点≤1.0mm |
| 5.15 | 最大焦点功率≥90KW |
| 5.16 | 球管带有防碰撞保护装置 |
| 5.17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |
| 5.18 | 球管采用液态金属轴承技术 |
| 5.19 | 球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 |
| 5.20 | 曝光自动调节参数≥5项 |
| 5.21 | 球管内金属铜滤片最小厚度 ≤0.1mm |
| 6 | 数字化平板探测器 |
| 6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |
| 6.2 | 为满足综合介入需求与剂量管理间的平衡，要求平板为长方形平板，非正方形平板 |
| ▲6.3 | 平板有效探测面积≥38cmx29cm |
| 6.4 | 平板分辨率≥3.25LP/mm |
| ▲6.5 | 平板像素尺寸≤154μm |
| 6.6 | 系统采集：≥ 2480x1920矩阵 |
| 6.7 | 动态灰阶≥16bit |
| 6.8 | 视野≥6视野 |
| 6.9 | 最小视野≤8 x 8cm,最小视野对角线≤11cm |
| 6.10 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 6.11 | 平板检测器光子转换效率≥77%DQE |
| 6.12 | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 |
| 6.13 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |
| 6.14 | 平板内具备可抽取滤线栅 |
| 6.15 | 平板四侧均有智能调节按键，保证了手术操作的便利性，平板每一侧面按键不少于3组 |
| 7 | 图像采集及处理系统 |
| 7.1 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作 |
| 7.2 | 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒 |
| 7.3 | 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能 |
| 7.4 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒 |
| ▲7.5 | 数字脉冲透视≥9档 |
| 7.6 | 透视图像存储量≥1024幅 |
| 7.7 | 最大透视图像储存时间≥68s |
| 7.8 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |
| 7.9 | 具有实时动态范围管理功能 |
| 8 | 智能二维路径导航功能 |
| 8.1 | 可实现传统Roadmap功能 |
| 8.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |
| 8.3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |
| 8.4 | 路径导航功能可用于心脏介入 |
| 8.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |
| 8.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 9 | 图像采集及处理及优化技术软件包 |
| 9.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |
| 9.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |
| 9.3 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |
| 9.4 | 动态图像优化降噪 |
| 9.5 | 适应性边缘增强 |
| 9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |
| 10 | 图像显示系统 |
| 10.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 |
| 10.2 | 检查室两台（不小于19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（不小于19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示 |
| 10.3 | （不小于19英吋）TFT显视器亮度≥400 cd/m2 |
| 10.4 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |
| 10.5 | 显视器分辨率≥1280×1024 |
| 10.6 | 配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 |
| 10.7 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |
| 11 | 图像存储及图像分析系统 |
| 11.1 | 主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅 |
| 11.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |
| 11.3 | 自动回放采集序列 |
| 11.4 | 回放序列的速度及方向可调 |
| 11.5 | 可进行减影及非减影切换 |
| 11.6 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等 |
| 12 | 实时旋转DSA |
| 12.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |
| 12.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |
| 12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |
| 12.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200度 |
| 12.5 | 最快采集速率≥75帧/秒 |
| 12.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 |
| 13 | 射线剂量防护技术 |
| ▲13.1 | 低剂量技术 各厂家提供最新的低剂量技术平台，例如：IGS Dosesense平台，或Clarity平台，或CLEAR+CARE平台，Dsfender平台 |
| 13.2 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |
| 13.3 | 自动插入铜滤片数≥5片 |
| 13.4 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅 |
| 13.5 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 13.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 13.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 13.8 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 13.9 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |
| 13.10 | 可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关 |
| 13.11 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |
| 14 | 高级后处理应用及服务 |
| 14.1 | 具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供） |
| 14.2 | Intel®Xeon, 3.2GHz 以上 CPU，四核 |
| 14.3 | RAM ≥ 32GB |
| 14.4 | 图像硬盘容量 ≥ 1T |
| 14.5 | 进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |
| 14.6 | 控制室 ≥19 英吋高分辨率 LCD 彩色监视器一台 |
| 14.7 | 配备全兼容性的 CD/DVD 刻录系统，可制作标准 DICOM3.0 血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用 AVI 文件输出完整图像 |
| 14.8 | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |
| 14.9 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |
| 14.10 | 最短重建时间 ≤ 30 秒 |
| 14.11 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理3D 血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D 容积重建（VRT） |
| 15 | 三维血管路图导航功能 |
| 15.1 | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 |
| 15.2 | 三维路图能够自动追踪 C 臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 |
| 16 | 血管机类 CT 成像功能 |
| 16.1 | 能完成 CT 断层图像重建和显示 |
| 16.2 | 机架最快旋转速度≥60 度/秒，旋转角度≥200 度 |
| 16.3 | 类 CT 最快扫描速率 ≥75 帧/秒 |
| 16.4 | 重建矩阵 512 ×512 |
| 16.5 | 最短传输及重建时间 ≤60 秒 |
| 16.6 | 密度分辨率 ≤5Hu |
| 16.7 | 可实现 CT 图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |
| 16.8 | 床旁可实现对血管机类 CT 图像采集、重建及后处理等操作 |
| 17 | 三维/三维融合功能 |
| 17.1 | 血管机 CT，CT, MR 和 PET 影像均可作为融合影像，进行融合处理 |
| 17.2 | 多个自由度的可视算法 |
| 17.3 | 运用解剖标记，可方便地进行标记编辑进行点对点的标记配准 |
| 17.4 | 可并列显示相关点对点的信息 |
| 17.5 | 在不同 2 个显示（影像）间调级 2 维单色显示和伪彩显示平衡 |
| 18 | 二维/三维融合功能 |
| 18.1 | 术前 CT 等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准 |
| 18.2 | 融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像 |
| 19 | 提供心脏介入软件应用功能 |
| 20 | 提供神经介入软件应用功能 |
| 21 | 提供手术室安装解决方案 |
| 22 | 其他 |
| 22.1 | 高压注射器接口 |
| 22.2 | 激光相机接口 |
| 22.3 | DICOM Send |
| 22.4 | DICOM Print |
| 22.5 | DICOM Query / Retrieve |
| 22.6 | 提供原装双向对讲通话系统 |
| 22.7 | 提供悬吊式手术灯一个 |
| 23 | 技术服务 |
| 23.1 | 提供对机房及电源的要求 |
| 23.2 | 开机率≥95% |
| 23.3 | 现场免费培训操作人员 |
| 23.4 | 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 |
| 23.5 | 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 |
| 24 | 5G 远程数字化系统 |
| 24.1 | 登录及用户管理系统，支持通过微信进行设备用户邀请，专家邀请，用户管理及权限管理 |
| 24.2 | 实时音视频系统，支持≥2 方通话，通话方需具备现场技师、远程专家 |
| 24.3 | 设备端基于隔离机制的安全远程控制,获取主台鼠标控制权，不连接设备网口，不接入医疗机构内部网络 |
| 24.4 | 医院设备端和专家端带宽≥30Mbps 的情况下，实时视频延时≤300ms |
| 24.5 | 影像数据通信使用加密 |
| ★25 | 第三方产品 |
| 25.1 | 高压注射器（双界面控制操作，近台操作和隔室操作） |
| 25.2 | 免费接入医院pacs系统 |
| 25.3 | 谈话间显示屏 1 台 |

## 三、商务部分要求

1、交货期：合同签订后3个月内。

2、质保期不少于12个月，质保期内应提供定期维护维修保养、提供免费的软件升级等服务。

3、交货地点：公安县人民医院。

4、报价要求：本包总价限价 800万元，以人民币报价。投标报价应包括设备费、运输费、技术培训费、安装调试费、报装和验收等一切费用。

5、付款方式：设备安装验收使用正常后付款60%，半年后付款30%，一年后付款10%。

6、提供完整的操作培训计划，6人次分三批，每批为期一个月的系统培训。

7、验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

8、招标人将对投标人提供的相应货物组织验收，投标人应将拟提供货物运送至指定地点并安装完毕，提供全部技术资料，依法提供相应票据。

- 评分细则

| 评分总项 | 评分子项 | 分值 | 评议打分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标价格)×100%×30分（报价得分四舍五入，保留两位小数） |
| 技术评分 （47分） | 技术响应 | 18分 | 技术参数中标注“▲”号的为关键技术参数项，一项负偏离扣2分；（技术参数中带“▲”的关键技术参数须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明关键技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理，复制招标文件技术要求作为实际响应数据，其技术响应将按负偏离处理） |
|  |  | 16.3 | 技术参数中未标注“▲”号且未标注“★”号的为一般技术参数项，一项负偏离扣0.1分；（须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明一般技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理，复制招标文件技术要求作为实际响应数据，其技术响应将按负偏离处理） |
|  | 维保服务 | 8 | 供应商应对拟采购货物备件进行详细介绍，除应响应的技术指标外，供应商对其维护保养、操作指导、备品备件构成进行详细说明，供应商对其专用维护保养详细、操作指导实施可行性高、备品备件描述清晰的得 8 分；专用维护保养说明一般、操作指导一般、备品备件未详细描述得4分；维护保养说明笼统、仅有简单使用说明、备品备件不全或仅列明清单的得 1 分；不符合要求不得分。 |
|  | 培训实施方案 | 5 | 供应商应提供详细的技术培训方案，具体应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、安装指导等内容。技术培训方案内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得 5分，每有一项内容不完整或描述简单或不合理或不满足采购需求扣 1 分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |
| 商务评分 （23分） | 类似业绩 | 10分 | 提供本项目供应商（2020年3月至投标截止之日止，以合同签订时间或中标通知书发出时间为准）承担的医疗器械供货项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（提供中标通知书或供货合同复印件并加盖供应商公章） |
|  | 售后服务 | 4分 | 有具体的后期技术服务和承诺，且承诺具体明确服务内容和方式的得4分，仅简单承诺是否满足并未明确服务内容和方式的得 1分，没有不得分。 |
|  | 安装配合 | 3分 | 投标人提供拟投货物的安装配合承诺，内容应包含运输、安装、校核、试运行，直至达到正常工况。按要求提供承诺得 3 分，仅简单承诺并未明确应包含内容和方式的不得分。（以上承诺应提供具体的服务内容和方式，如仅为简单承诺是否提供后期技术服务和咨询服务视为未响应） |
|  | 验收配合 | 3分 | 投标人需承诺对本次采购设备进行全流程服务，直至本次采购设备安装到位、设备房通过相关主管部门验收，直至业务科室工作正常开展，提供承诺得 3分，仅简单承诺并未明确应包含内容和方式的得1分，其他不得分。（以上承诺应提供具体的服务内容和方式，如仅为简单承诺是否提供后期技术服务和咨询服务视为未响应） |
|  | 维修承诺 | 3分 | 供应商应承诺在接到维修通知后 48 小时内响应，并对采购人的维修（维护）要求配备专业服务人员（团队）提供承诺的得 3 分。（以上承诺应提供具体的维修（维护）方式和质保期内的维修（维护）措施，如仅为简单承诺是否提供维修（维护）视为未响应） |