采购需求

- 监护仪（2台，预算3.6万元）

- 设计使用年限≥10年。采用≥10寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

- ▲安全规格：抗电击程度为防除颤CF型。

- 监护仪标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- ▲采用ECG多导同步分析技术，心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm。

- ▲提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

- 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

- 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能。

- 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

- ▲支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

- ▲支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。

- 心电图机（1台，预算2.5万元）

- ★设备注册类型为心电图机，适用于对人体心电信号的测量、采集、显示和记录，设备本身具备＞10英寸的显示屏，非心电采集盒。

- 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集。

- ▲交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB。

- 定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%。

- ▲噪声电平：≤10μVP-P。

- 频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）；时间常数：≥5s。

- 心率测量范围：30bpm~300bpm

- 增益要求：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%。

- 具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

- ▲支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- 心电图机支持本地报告进行同屏对比。

- 设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

- ▲锂电池额定容量≥8000mAh，支持12小时以上连续工作。

- 存储量：支持≥10000份心电数据存储。

- ▲数据传输功能：具有有线（LAN口）、内置无线WiFi、4G功能，支持将心电波形及受检者信息传输至心电系统。经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

- 支持外接激光打印机和身份证读卡器。

- ▲须与医院现有HIS、集成平台、心电信息管理等系统对接，所需对接的费用包含在投标总价中。

- AED（1台，预算1.8万元）

- ▲≥5英寸彩屏，分辨率不低于780×480，动画展示贴放多功能电极片、放电、

- 心肺复苏（CPR)等操作，指导进行高效施救操作。除颤按钮有醒目的闪烁提示。

- ▲数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。

- 支持智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

- 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。

- 电极片有明确贴放位置示意图，备用状态时电极片已提前与机器连接。

- 具备智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。

- 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

- 除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

- 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。成人最大除颤能量可达 360J 。

- 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。

- 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒。

- ▲具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击。

- 具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。

- 存储容量：可存储不少于 999 份自检报告。支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。