公安县人民医院医学装备采购参数确认表

| 装备名称 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 |  |  | 填表日期 | 2024年5月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 理疗科 |  |  | 采购数量 | 1台 |
| 预算总额 | 9万元 | 质保期 | 2年 | 交货时间 | 合同签订后 1 0个工作日内 |

1.工作条件：

a）环境温度： 5℃～35℃；

b）相对湿度： 30%～85%；

c）大气压力： 700hPa～1060hPa；

d）电源电压： AC220V，±10%；

e）电源频率： 50Hz，±2%；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、一键飞梭的操作模式

4、输出路数：双通道（4路）；

5、输入功率：175VA；

6、输出脉宽：脉宽1.0ms，6.0ms，精度±10%；

*7、重复频率：10Hz～70Hz可调，步距增量1Hz，进度±10%；

8、定时时间选择：1分钟～99分钟，步距增量为1分钟，精度±5%；

*9、工作模式：

同步治疗模式：AB两组电极在一定时间按比例同时输出

异步治疗模式；AB两组电极在一定时间按比例交替输出

10、持续刺激时间：1ｓ～8ｓ可调，步距增量1s，精度±10%，间隙≥1s；

11、开路输出电压≤500V；

12、输出最大幅度≤25V (500Ω负载) ，均分为 100 档，步幅为 0.25V，逐档连续可调；

13、单脉冲最大能量：＜300ｍＪ；

| 申请科室： | 医学装备科： |
| --- | --- |
| 装备科分管院领导： |  |

14、单个脉冲电量≥7ｕＣ；