医用婴儿转运系统参数

医用婴儿转运系统（Neonatal Trasport，NT）是新生儿重症监护病房（Neonatal Intensive Care Unit，NICU）的重要工作内容之一，目的是安全地将高危婴儿、新生儿从产房或救护车转运到NICU进行救治。系统广泛应用于产房或救护车到NICU的过程转运，防止转运过程中可能存在患儿出现病情变化的风险。

◆配套齐全: 医用婴儿床▪车载担架车▪充气升温装置▪空氧混合器▪医用空气压缩机▪UPS▪氧气瓶等组成

◆使用时间(UPS)：不低于一小时

◆应用:用于医疗机构护理▪诊疗或转运新生儿▪婴儿时使用。产品适合于婴儿，体重低于10kg患者，确保病床的安全使用需要。

产品优点：

医用婴儿床

- 采用无金属结构、可视、翻盖设计。
2、可视确保患儿在本设备保温的环境中，可接受核磁共振（MRI）、CT以及X-ray拍 片等相关检查
3、翻盖式可视箱体，方便护理人员在途中可随时观察。

- 医用转运车
4、采用导轨式、轻便材料设计
5、应用于各型号的救护车，进行安全高效地上下车操作，帮助医护人员进行转运工作。

- 6、可放置及固定各种医疗器械及配件。
7、坚固耐用，铝合金材料，整体重量轻。

- 灵活搭配

- 8、充气升温装置（体表升温毯）：体外物理升温，辅助调节人体温度

- 9、医用护理垫：固定患者位置，防止移动。

技术参数

组件：充气升温装置

| 温度 | 室温降温的有益补偿 低温档32℃ 中温档35℃ 中温档38℃ 高温档41℃ |
| --- | --- |
| 升降温时间 | ＜3min |
| 风速 | 高速＞35cfm。 中速＞30cfm。 低速＞25cfm。 |
| 噪音 | 高速运行＜49dB（A） |
| 显示 | 室温 设置温度 实时温度 |
| 温度探头 | 内置2个感应器 |
| 安全性能 | 安全自检功能 高低温视觉和听觉报警功能 |
| 报警 | 过热报警 高低温报警 故障提示 维护提示 |
| 校准 | 自动校准 过热测试 报警测试 |

车载转运车：

★1.担架四个轮子直径≥150mm，采用耐磨轮胎技术；带有反向定位功能并携带制动系统，提高担架在各种状态下的稳定及舒适性，操控性强。

★2.担架结构为框架设计，由高强度铝材制成，使担架更加坚固和美观。产品表面为黄色喷漆工艺，易于清洗和消毒。

★3.配有自锁装置，在转移时，防止担架被误触碰，保护病人安全。采用专利设计的稳定系统，通过前腿单项受力、后腿单项受力，均不会造成担架前后翘起。

4.前后腿部有塑料缓冲杆保护;防止支脚反复的与急救车磕撞变形，且具有一定的力量的缓冲作用。

5.担架配置专用转运设备放置台

6.真正实现一个人推担架上下车。

7.具备（国家级）医疗器械注册证或备案。

8.为应对不同人群使用，担架车设计承重250KG.

9.产品参数：

产品尺寸：1935*570*915

折叠尺寸：2045*570*260

组件：              空氧混合器

氧浓度调节范围      21%~100%

流量调节范围        0.1~1.0LPM & 1-10LPM

气源故障报警：    　/供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警

/声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）

/正常时，自动停止

医用空气压缩机      流量 10L/min

UPS电源             输出容量 1000W

氧气瓶              容量 4L

医用婴儿转运系统配置清单

| 序号 | 产品名称及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 空氧混合器 | 1套 |
| 02 | A出口接头II | 1只 |
| 03 | 医用空气压缩机 | 1套 |
| 04 | 空气进气管 | 1根 |
| 05 | 车载担架车 | 1台 |
| 06 | 医用婴儿床 | 1台 |
| 07 | 标配床垫 | 1张 |
| 08 | 充气升温装置 | 1套 |
| 09 | 氧气瓶（4L）（含氧气减压表） | 1套 |
| 10 | 氧气进气管 | 1条 |
| 11 | 管中间低压调压阀 | 1个 |
| 12 | 不间断移动电源UPS | 1台 |
| 13 | 说明书、保修卡、合格证 | 各1份 |