冷冻包埋机、摊烤片机采购需求

- 一、冷冻包埋机

- 包埋、冷冻组合式设计，实现自动双控联机操作。

- ▲2、≥7寸全视角彩色电容触摸屏，字迹清晰，屏幕亮度可调，动态显示工作状态，工作温度实时显示。

3、≥6路加热单元，独立控温，每个加热单元配有双重温控过热保护装置。

4、具备蜡缸强加热功能，可缩短化蜡时间；具备蜡缸常开功能，非工作时间可保持石蜡液态，蜡液不翻滚。

5、具备手控、脚控流蜡开关，蜡嘴流量可调、可定量，蜡嘴流量调节范围0~400mL/分钟。

6、具有亮度可调的LED照明灯、多角度可调的放大镜，适用极小标本组织操作。

7、小冰台半导体快速制冷，可独立控制启停，方便小组织定位。小冰台工作温度：低于室温约25℃。

▲8、大冷台支持随包埋设备联机控制，可定时或延时启停，也可单独控制。大冷台联动延时范围：0~150分钟。

9、分离式大容量双保存盒，左、右、内、外双盒，兼容多种脱水蓝，左、右独立控温。保存盒容积≥240×160×50mm。

10、多功能加热大工作台：注蜡定位点、蜡块修复、倾斜导流槽、独立控温。

11、蜡缸、左右保存盒、蜡嘴、工作台、镊子台温度控制范围为：室温~85℃

▲12、蜡缸容积尺寸：≥6L

13、冷冻台面积尺寸：≥300×380mm

▲14、冷冻台控温范围：+5~-20℃。最低可达-28℃。

- 二、摊烤片机

- ▲15、全自动控制程序，设置便捷，摊片、烤片、烘片独立控温。

- 16、加热部件采用特氟龙特殊处理材料，温度均匀稳定。具有三重保护加热控温装置。

- 17、优质测温芯片，精度高，可自动保存工作程序。

- 18、具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保存预置温度。

- ▲19、烘片箱可容纳≥3个常规染色架。

- ▲20、烤片槽实际排列玻片≥45片，倾斜角度65°，烤片槽间温度均匀无温差。

- 21、达到设定温度时间：≦15分钟。

- 22、具有工作程序剩余时间提醒功能。

- 23、温度设置范围：摊片： 30~85°C，烤片： 30~85°C，烘片： 30~85°C。