离心机采购需求

- 高速冷冻离心机

- 一、技术参数

- 1.最高转速:≧16000rpm

- 2.最大相对离心力:≧17000xg

- 3.转速精度:±10rpm

- 4.温控范围:-20℃～40℃

- 5.温控精度:±1℃

- 6.噪音:≤55dB

- 7.定时范围: 0～99h59min59sec

- 8.结构:钢制结构，不锈钢离心腔

- 9.电源 功率:220V 50Hz  ≦1100VA

- 二、功能要求

- 1.微电脑控制、LCD液晶面板显示。

- 2.交流变频电机驱动。

- 3.高品质制冷压缩机，采用无氟环保制冷剂，可快速预制冷，6分钟内由室温降到4℃。

- 4.不少于10个升、降速档位可选，可实现快速刹车或缓慢降速，防止样品重悬。

- 5.不少于15种工作模式，可自由编程调用。

- 6.转速/离心力互设，同步显示设定参数和实时运行参数。

- 7.腔体内底部带排水孔。

- 8.无需停机，运行中可更改参数。

- 9.自动识别转头，防止超速运行。

- 10.磁感应安全门锁，双插销锁舌，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置。

- 11.包括但不限于以下计时方式：启动计时、定速计时。

- 12.可瞬时离心。

- 13.设有门锁、超温、超速、过流、不平衡等保护装置，超过允许偏差仪器会报警停机。

- 离心结束有提示音。

- 三、转头配置

- 0.2ml×24角转头1套、0.5ml×24角转头1套、1.5/2.2ml×24角转头1套、5ml×12角转头1套

- 高速离心机

- 一、技术参数

1.最高转速：≧16000rpm

2.最大相对离心力：≧18000xg

3.容量：1.5/2.2ml×24

4.转速精度：±10rpm

5.噪音：≤55dB

6.定时范围：0～99h59min59sec

7.结构：钢制结构，不锈钢离心腔

8.电源/功率：220V 50Hz ≦300VA

二、功能要求

1.微电脑控制、LCD液晶面板显示

2.交流变频电机驱动

3.不少于10个升、降速档位可选，可实现快速刹车或缓慢降速，防止样品重悬

4.不少于15种工作程序设定，可自由编程调用

5.转速/离心力互设，同步显示设定参数和实时运行参数，自动计算RCF值

6.无需停机，运行中可随时更改参数

7.自动识别转头，防止超速运行

8.磁感应安全门锁，双锁舌设计，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置。

9.包括但不限于以下计时方式：启动计时、定速计时

10.可瞬时离心

11.设有门锁、超速、过流、不平衡等保护装置，超过允许偏差仪器会报警停机

12.离心结束有提示音

- 转头配置

- 1.5/2.2ml×24角转头1套