资格性符合性检查对照表

	序号
	检查内容
	检查标准

	1
	资
格
性
检
查
	营业执照
	具备合法有效的营业执照或事业单位法定代表人证书 

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2022年年度财务审计报告的扫描件或银行出具的资信证明或专业担保机构对中小型供应商进行资信审查后出具的投标担保函（本年度新成立公司提供投标截止时间前一个月财务状况报告原件的扫描件）或根据荆政发[2020]12号文件规定提供相关承诺。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	2023年1月至今有任意3个月企业纳税证明（纳税凭证或银行回执扫描件）；2023年1月至今有任意3个月企业为员工缴纳社会保障资金证明等（缴纳凭证或银行回执扫描件或社保部门出具证明）或根据荆政发[2020]12号文件规定提供相关承诺。

	
	
	具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料
	提供书面声明或相关证明材料（格式自拟）

	
	
	法定代表人或授权代表资格
	有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书

	
	
	信用记录
	通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询的主体信用记录 ，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 

	
	
	无重大违法记录的书面声明
	提供书面声明（3年内经营活动中没有重大违法记录）

	
	
	中小微企业声明函
	提供中小企业声明函

	
	
	特定资格要求
	供应商所提供产品的生产日期应在中标日期3个月之内，并在20个工作日内将货物送到指定地址

	
	
	其他
	供应商须对其提供的材料真实性负责，并对此作出承诺，否则做无效文件处理（写承诺）。

	2
	符
合
性
检
查
	供应商名称
	供应商名称是否与营业执照、资质证书等一致 

	
	
	响应文件签署
	按文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签字或印章

	
	
	采购要求
	供应商提供的服务符合“服务清单第一项”的要求

	
	
	报价是否有效
	只有一个有效报价且未超过预算价

	
	
	质保期、付款方式
	验收合格后保修一年，终身维护
验收合格后首付90%，余款一年后付清

	
	
	其它要求
	符合法律法规和文件规定的其它实质性要求
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	立式灭菌器招标参数

	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	主体

	1.1.1
	容积：
	
	80L
	

	1.1.2
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	1.1.3
	★设计压力：
	 -0.1～0.28MPa

	1.1.4
	设计温度：
	142℃

	1.1.5
	使用寿命：
	8年（16000次灭菌循环）

	1.1.6
	主体保温：
	10mm玻璃棉

	1.1.8
	★测试接口：
	标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口

	1.2
	密封门

	1.2.1
	门数量：
	单门

	1.2.2
	门板：
	拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

	1.2.3
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	1.2.4
	★开关门方式：
	手动平移式密封门

	1.2.5
	★安全联锁：
	压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开

	1.2.6
	门密封方式
	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

	1.2.7
	门罩：
	采用玻璃钢高效隔热材料模具成型

	1.3
	管路系统

	1.3.1
	控制阀门：
	进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个

	1.3.2
	蒸汽产生方式：
	主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

	1.3.3
	★注水排水方式：
	手动注水、手动排水

	1.3.5
	冷凝装置
	内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

	1.3.6
	★压力表：
	量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级以上

	1.4
	控制系统

	
	操作方式
	面板感应式操作；
	
	
	

	1.4.1
	控制方式：
	采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；
高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；
无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；

	1.4.2
	界面显示：
	液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能；

	1.4.3
	流程控制：
	对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；

	1.4.4
	周期计数器
	六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

	1.4.5
	★延时启动功能
	具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时

	1.4.6
	★传感器故障自检及保护功能
	设备自动检测传感器故障，并声光指示

	1.4.7
	报警显示
	出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除

	1.4.8
	★排汽模式
	可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出

	1.4.9
	★排气模式
	具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出

	1.4.10
	★保温功能
	可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；
保温温度可设定范围40℃～134℃；
保温时间可设定范围0～160时

	1.4.11
	固体琼脂熔解功能
	可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；
熔解温度可设定范围60～100℃；
熔解时间可设定范围0～9999分

	1.4.12
	水位检测报警功能
	灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

	1.4.13
	温度指示器
	配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器；
温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃

	1.4.14
	温控模式
	单温度控制，可选配双温度控制，实现对液体温度精确控制。

	1.4.15
	自校准功能
	拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

	1.4.16
	记录方式：
	选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；
选配带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。

	1.4.17
	权限管理：
	多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改

	1.4.18
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；
超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；
过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

	1.5
	程序系统

	1.5.1
	程序名称：
	设有实验室程序、自定义程序，共108个程序可供选择和设定。
实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个；
自定义程序可储存100个不同参数的程序。

	1.5.2
	适用范围
	可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌

	1.5.3
	参数范围
	灭菌温度设定范围：105℃～138℃
溶解温度设定范围：60℃～100℃
灭菌时间可设范围：0～9999分钟
脉动次数可设范围：1～6次
排汽阀开启温度范围：40℃～134℃
保温温度可设定范围：40℃～134℃
保温时间可设定范围：0～160小时
预约时间可设定范围：0～160小时

	1.6
	整体参数

	1.6.1
	装载装置：
	304拉伸网底篮筐2个

	1.6.2
	腔体尺寸（Φ×L）：
	
	Φ386×695mm
	

	1.6.3
	外形尺寸（L×W×H）：
	
	610×546×1030mm
	

	1.6.4
	设备重量：
	
	92kg
	

	1.6.5
	设备电源：
	单相：AC220V，50Hz

	1.6.6
	设备功率：
	
	5.3kVA
	

	1.6.7
	★通过卫生安全评价：
	提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

	2
	标准配置

	2.1
	门胶圈  1条

	2.2
	波纹管  1件

	2.3
	不锈钢提篮  2个

	3
	可选配置

	3.1
	不锈钢消毒桶（用于液体类负载灭菌）

	3.2
	380V供电

	3.3
	微型热敏打印机 1台



