口腔综合治疗机技术参数

技术参数

输入电压（Input Voltage）：220V 50Hz      

输入功率（Rated Power）：320VA

气源气压（Air Pressure）：0.55-0.80MPa               

水源水压（Water Pressure）：0.2-0.6MPa

排量（Output）：≥55L/min（水负压/water vacuum）

               ≥120L/min（气负压/air vacuum）
产品配置

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	1


	器械盘恒温给水三条四孔手机管与三用枪（冷/暖水）


	大器械盘长70cm*宽31cm

可旋转165°，移动盘面不倾斜
可承载3.5KG，五孔大挂架移动120°
安全电压可调水路恒温，AC24V/80W面积200mi水温45℃ ±5℃，输出恒温给水手机三用枪水温35℃±5℃
	1套
	

	2
	自动恒温给水三用枪漱口系统
	AC24V  80W  容积200ml

水温45℃ ±5℃  自动恒温
给水三用枪漱口水温35℃ ±5℃ 

可设置冲痰盂时间
	1套
	

	3
	净水瓶系统
	独立净水瓶容积1000ml，水压不小于0.1Mpa，转换纯净水提供给器械盘的手机与三用枪
	1套
	

	4
	强弱吸唾器
	强吸：输入气压0.4 Mpa真空度不小于10Kpa抽水速率不小于1000 ml/min

弱吸：输入水压0.2 Mpa真空度不小于27 Kpa抽水速率不小于400 ml/min
	1套
	

	5
	外置强弱吸过滤杯
	外置插拔式过滤杯，内有高效过滤网，清洁卫生简单方便取出清洁
	1套
	

	6
	控制系统
	DC24V安全直流电压

三位控制面板，主副脚控操作系统
	1套
	

	7
	平衡臂
	双向气锁装置，可承载力为0-15kg

上下垂直移动50cm
	1套
	

	8
	多功能脚踏控制器
	组合式带脚控，控制前仰后俯，升降，冲盂，漱口，水汽系统


	1套
	

	9
	24V低压安全LED观片灯
	AC24V安全LED观片灯，功率6VA，表面温度小于40℃
	1套
	

	9
	双节灯臂
	可调力度为0.5kg～2.5kg灯臂，合适使用，操作灵活，上下垂直移动70cm
	1套
	

	10
	冷光双调色LED感应灯


	双色冷光LED感应灯，输电压AC12-24V，功率20W，光照度为8000-20000Lux，寿命50000Hrs
	1套
	

	11
	一体陶瓷痰盂盆
	面积宽22x深8cm，冲盂，漱口，出水口分离，预防交叉感染，便于消毒清洁，豪华一体陶瓷无障碍可移动120，下水顺畅
	1个
	

	12
	低压静音直流电机
	上电机输入电压DC24V，6.0Amp,推力3500N，功率75W；

下电机输入电压DC24V，5.5 Amp，推力6000N，功率75W
	1套
	

	13
	进口PU皮坐垫
	进口PU采用挤压成形技术工艺生产，记忆海绵采用发泡真空成形技术工艺生产

舒适度佳，柔软不变形
	1套
	

	14
	单扶手
	一次成型PU双扶手
	1套
	

	15
	头枕架
	两节式，320度转动豪华头枕架
	1套
	

	16
	治疗椅
	椅架最低位400mm,最高位780mm

承载力135KG
	1套
	

	17
	医生座椅
	进口PU皮，尼龙五星脚韧性极佳

双开关大靠背，舒服柔软，不易变形

坐垫高：580mm，低：440mm承重120kg
	1张
	




