分诊监护仪技术参数
整机资质

产品具备国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测
物理指标  

一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示8道波形以同时观察丰富的信息。
★正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。
显示屏可视角≥170 度。
无风扇设计。
★具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、十二导心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。

支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。
主机配备一个HDMI接口，不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

配有 1 块锂电池，为加大续航能力，后期可配置双电池。 
支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式
性能特点

主机重量＜3.5 kg。
界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。
显示屏亮度支持自动、手动调节。
★配有锁屏健，避免在某些使用中误操作。用户通过点击进入锁屏状态。
★具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。
可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
★RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。
无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 
★实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。
★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

监护仪设计使用年限≥8年。

