附件二：

脑电图仪设备购置需求

1.功能要求：

适用神经功能、癫痫等疾病监测。具有常规脑电图、视频脑电图、脑电地形图监测分析等功能。

2.采集放大器：32导一体式数字化放大器，EEG标准单极输入≥24导.▲

3.放大器具备有线和无线两种实时传输功能；内置存储功能，可实时保存EEG、EMG等电生理数据、内置供电电源不低于8小时；▲

4.共模抑制比：≥110dB ；▲

5.数模转换：≥16bit；▲

6.每通道采样频率：≥16384Hz，软件可调；▲

7.噪声电平：≤0.5μVrms▲

8.输入阻抗：差模≥10ΜΩ，共模≥120ΜΩ；▲

9.灵敏度：1μV/mm—500μV/mm可调；

10.放大器通信方式：，标准网口连接；放大器供电方式：5V直流电供电。

11.三套自动诱发程序，包括睁闭眼、过度换气，过程中有提示音；

12.同步记录：脑电等多导生理参数

13.患者数据采集时实时回放该患者数据并在线生成报告；同时不影响该患者数据采集。（提供软件截图）

14.具有多种波形对比分析功能，有助于诊断分析和癫痫定位；具有快速电压地形图分析功能，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位；。）

15.回放数据过程中可变换导联、滤波条件及坏道导联删除。

16.具备数据库标准化诊断报告程序，中文报告自动生成系统：不小于10套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。

17.具有4种以上测量功能（双光标测量、画线测量 、固定标尺、选择测量），波形可局部放大，放大后精确测量波幅、时程、频率。

18.采集数据可直接保存为EDF格式文件，回放软件可直接读取EDF格式文件，并可分析第三方数据。▲

19.脑电数据可在任何电脑上回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析，方便教学与学术交流。

20.闪光刺激器：频率范围：0.5-70Hz；可灵活更换不同颜色的滤光片。

21.视频装置：可上下调节，360度旋转；音频视频同步，监控视频分辨率≥1920*1080；水平及垂直范围：水平350°监控无死角，垂直0-90°，双视频视窗功能即全景窗口和局部放大窗口。

配置清单

脑电图放大器及输入头盒                            1套

放大器适配器                                      1个

LED闪光刺激器，带固定支臂和夹子                 1套

延长控制线                                        1套

放大器墙上固定套件                                1套

采集及数据回放软件（含视频采集）                  1套

计算机                                           1套

打印机                                           1台

视频模块                                         1套

电极                                             1套

脑电图帽S号                                     1套

脑电图帽M号                                     1套