医养中心设备购置需求

- 适老化床（4张，预算2万元）

- 1.床体尺寸：≧长度2020mm×宽度1020mm。

- 2.床面高度（地面～床面）500mm。

- 3.整床具备手动背部升降、腿部升降动作功能。

- 4.升降范围：背部升降0～75°，腿部升降0～40°。

- 5.床头、床尾：床头床尾和床粱两侧护板均采用厚度≧25mm的木质环保板材，无异味，床头板配有软包靠背。床头尾板采用优质冷轧钢板挂件，配有活动防脱挂钩，头尾板稳固不晃动。

- 6.床面：床面采用厚度≧1.0mm优质冷轧钢板，面板下设加强筋，使受力更均匀，保持床板完整性。整床板面冲有圆形波浪型凸凹孔，符合人体及病床透气原理，以确保病床透气性能达到最佳效果，有效预防褥疮，增强床面耐磨和床垫防滑功效。

- 7.床框：左右主床框采用优质冷轧钢矩形管焊接,端口采用可拆装式ABS工程塑料封盖。床框内侧配多个优质冷轧钢板围栏插入固定座，设加固螺丝。

- 8.床脚：床脚采用优质碳素型钢焊接。床框内侧配有≧4个优质冷轧钢板围栏插入固定座，并有加固螺丝，有效提高床脚在病床移动时的防撞和防断裂能力。

- 9.护栏：床两侧配有铝合金折叠护栏一对，活动关节处采用钢板内衬，硬化加强弯管支柱，手柄式固定开关。

- 10.脚轮：配4个≧Ф125mm医用静音万向刹车脚轮，方便床体的移动和固定。轮杆采用圆钢制作，轮面采用专业TPR耐磨材质，静音耐磨。

- 11.升降活动部件：背部升降关节采用活动和固定式双摆杆设计，配2组升降丝杆

- 12.输液杆插孔、引流挂钩：床框上边带有≧4个输液杆插孔，由冷轧板冲压成型。床框内下侧配≧4个引流挂钩。

- 13.摇杆：两组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置不锈钢传动套管,摇手两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患。

- 14.病床获得医疗注册或备案。

- 康复训练双向阶梯（1台，预算0.8万元）

- 1.尺寸（cm）：≧340×80×140～165

- 2.材质：全铝合金+不锈钢

- 3.重量：≥120.0kg

- 4.配置不低于：主机1台、扶手支撑杆12根、扶手五阶2件、扶手四阶2件、扶手方阶2件、手柄调节螺栓12个、橡胶套12个

- 防褥疮气床垫（7张，预算1.05万元）

- 1.布料材质：PVC、尼龙。

2.气垫尺寸：1950mm×900mm。

3.气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。

4.充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。

5.气垫由≧20条气条组成，采用双管波动系统，由A/B两组气条（每组≧10条）组成，卧床者体重分摊均匀，体感舒适，每条气条上均布有喷漆微孔，在波动过程中持续充气/泄气，增强空气流程，透气性优良，有效起到了防褥疮的作用。

6.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。

7.气床垫工作承重应≧135kg。

9.气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）。

10.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h，泵功耗不大于20VA。

- 移动式紫外线空气消毒机（1台，预算1万元）

- 可在有人状态下运行，对人体不造成任何伤害。

- 紫外杀菌组建模块化设计，可整体取出，方便维护保养。

- 采用优质分子过滤器，有效去除微小颗粒物、有机气体和异味。

- 光触媒抗菌除异味，有效去除甲醛、苯、TVOC等有机气体。

- 最大适用体积：≧100m³。

- 消毒过程中空气臭氧浓度≦0.003mg/m³。

- 气雾室细菌杀灭率≧99.9%。

- 自然菌平均消亡率（100m³，60min）≧94%。

- 额定循环风量≧1000m³/h。

- 噪声≦55dB（A）。

- 产品具有消毒产品卫生安全评价报告，厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。

- 五、急救车（1台，0.26万元）

1.外形尺寸：≧L750×W470×H930mm。

2.主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；铝柱四柱承重。

3.两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃。

4.车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒。

5.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶。

6.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线。

7.车体正面：中控锁，配置有≧5层抽屉，内部隔片可自由分隔。

8.万向插入式静音轮，带刹车功能。

- 六、 上下肢康复脚踏车配健臂拉绳（1台，预算0.5万元）