智能康复训练系统技术参数
针对患者训练的安全性和稳定性设备做配重设计和防滑设计。

电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。

动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。

具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

采用10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。

★具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。

★具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。

参数可调：

AC220V±10%   50Hz；

输入功率：床边型<300VA；

熔断器：F1AL250V,F3AL250V；

定时范围：2～120min±1min；

速度显示范围：0-99r/min±10%；

速度设定范围：0-60r/min±10%；

角度设定范围：0-330度±5；

阻力设定等级：1-20；

阻力力矩：0-20Nm；

靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。机器能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。

能够实时显示患者主动做功情况。

10、气动助力升降高度130-165cm；根据患者情况训练单元高低调节，充分考虑了患者训练体位。

11、具有脚刹驻机功能；
12、显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°，

13、整机重量:50KG；

14、下肢治疗运动半径两档可调；

15、治疗头高低角度三挡可调；

16、腿部助力姿势弹力器无级可调；

17、适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度46cm,高度7.8cm。
