神经丛刺激仪技术参数

1、适用范围：适用于神经阻滞麻醉

*2、单极浅表神经探头：

可进行浅表神经的无损伤定位，能够准确的定位肥胖、解剖变异等困难病人。

3、刺激针电流：0-6mA

*4、体表探头最大电流60mA：

因体表阻力大，大电流能更好的满足体表四肢的神经探测

*5、刺激脉宽：

0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms（±1%），六种脉宽选择能更好的满足不同病人对于感觉神经和运动神经的调节

- 预设功能：开机后可以默认预设数值，节省时间，对于操作也更加简单

- 9V碱性电池：机器工作时间久，耗电少

- 刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）

9、电流消耗：＜6mA，最小3.3 mA

10、允许加载电阻：0-12KΩ

11、电流探测精度：±0.01mA

12、电阻测量范围：目标刺激电流＞0.5mA时，1KΩ-12 KΩ

*13、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示。

- 操作环境：条件0-50℃，相对湿度90%，无冷凝。