监护仪采购需求

- 转运监护仪

- 转运监护仪，适用于成人、小儿、新生儿的监测。适用救护车、直升飞机和固定翼飞机，通过相关转运标准。

- ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏。

- 整机无风扇设计，整机重量＜1Kg。

- 不弱于IP44防尘防水，易清洁。抗至少1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时持续监测。内置DC电源接口，可车载充电。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温，2通道体温测量差值显示。

- 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- 可拓展外置2通道IBP有创血压监测模块，主机可支持4通道IBP有创压力监测。

- 提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 采用多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形。

- 心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15-350 bpm。

- 波速提供50mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式、监护模式、ST模式、手术模式。

- 具备房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速、SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析。

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥800条NIBP测量结果回顾。

- ≥40小时全息波形回顾。

- ≥100小时趋势数据回顾。

- 病人监护仪

- ▲≥10寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

- 标配锂电池，工作时间≥4.5小时。

- ▲安全规格：ECG、TEMP、SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 监护仪设计使用年限≥10年。

- 主机防水等级≥IPX1，支持至少0.75米抗跌落。

- 标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- ▲采用ECG多导同步分析技术。

- 心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm。

- ▲提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- ▲具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能。

- 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

- ▲支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

- ▲支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- 支持RJ45接口进行有线网络通信，可和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- ▲主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。

- 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

  - 25.获得三类医疗器械注册证。