附件2：

高频电刀招标参数

带“★”项为关键参数，其余为一般参数；第12条为差异化功能加分项。投标人须如实响应并提供相应证明材料。

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 高频手术设备（高频电刀），用于外科及内镜手术中对人体组织进行切割和凝固。整机为一体化设计，取得医疗器械注册证，设备分类为I类、CF型，可连续运行。 |
| 2 | 工作频率 | 工作频率不低于300kHz，以避免对神经、肌肉产生刺激（典型值约360～510kHz）。 |
| 3 | 输出功率 | 单极切割最大输出功率≥300W；单极电凝最大输出功率≥120W；双极电凝最大输出功率≥120W。功率可连续调节。 |
| 4 | ★ 峰值电压 | 内镜切峰值电压≤770V，强力电凝峰值电压≤2200V。 |
| 5 | ★ 功率调节方式 | 功率设置具备两种方式：①通过“上/下”调节键以固定步进逐级增减；②可唤出数字键盘，直接输入目标功率数值，定位精确、操作快捷。 |
| 6 | 控制方式 | 具备手控（电刀笔）和脚控（脚踏开关）两种启动方式；单极、双极输出端口齐备，可同时连接单极及双极手术器械。 |
| 7 | 切割模式 | 单极切割模式≥2种，至少包含纯切和混切（混切在切割同时具有一定凝血效果）。 |
| 8 | 凝血模式 | 单极电凝模式≥2种，至少包含强力凝和柔和凝；具备双极电凝模式。 |
| 9 | 中性电极安全 | 具备中性电极（负极板）接触质量动态监测系统，接触不良时主机立即停止输出并发出声光报警；可兼容成人及双片式中性电极。 |
| 10 | 安全保护 | 具备开机自检功能，并具有断电、开路、短路、过功率、过压、过热、过电流等自动保护；符合GB 9706.1-2020及GB 9706.202-2021标准要求。 |
| 11 | 显示与记忆 | 配备液晶/触摸显示屏，参数显示直观；具备断电记忆功能，开机可恢复上次工作模式及功率设定。 |
| 12 | 内镜下专用切割模式 | 投标产品具备内镜下专用ENDO CUT切割模式，可实现切割与凝血自动交替输出，用于EMR（内镜下黏膜切除术）、ESD（内镜下黏膜剥离术）、息肉切除等内镜下手术；具备≥2种内镜切割模式，且切割效果、宽度、间隔等参数可分级调节。本项为加分项，不作为否决项，响应情况须以产品注册技术要求、检测报告或说明书为证明依据。 |