检验科设备购置需求

全自动化学发光免疫分析仪

（一）功能要求

主要用于对人体血清/血浆/尿液样本进行免疫项目的定性/定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据。

（二）技术参数及要求

1.检测原理：磁微粒直接化学发光技术。

▲2.测试项目：≥160项

▲3.自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、I型糖尿病、血管炎相关测试项目。

▲4.生殖项目要求：可检测AMH、抑制素A项目。

5.仪器系统后续可采用模块组合式设计，支持与同品牌的生化/发光仪器级联，可与不同品牌生化分析仪组成流水线系统。

6.单模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。

7.搭配进样单元，样本位≥130个，支持原始管上机检测。

8.单模块检测速度：≥580测试/小时。

9.反应杯：单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

▲10.试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。

11.加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、空吸、堵针检测及防撞功能。

▲12.无需一次性Tip头吸取样本，支持所有耗材测试过程中在线更换。

13.混匀技术：非接触式混匀。

▲14.携带污染率：≤0.1PPM。

15.通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

16.标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

17.设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测，具有实时故障报警、反馈日志记录功能。

18.由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。