灭菌器采购需求

一、主体

1.▲设计压力：-0.1～0.3MPa，设计温度：	≥150℃，容积：≥80L。

2.材质：优于316L不锈钢，主体保温：采用≥10mm玻璃棉。

3.▲使用寿命：≥20年（20000次灭菌循环）。

二、密封门

4.手动平移式密封单门，材质优于316L不锈钢，材料厚度≥2.5mm。

5.▲压力安全联锁设计，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

三、管路系统

6.控制阀门：电磁阀≥2个，手动球阀≥1个。

7.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

8.▲支持自动排水方式，程序运行结束后设备内的水将自动排至集液水箱内。

9.内置蒸汽冷凝装置，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。排汽速度可调可控，可避免液体灭菌时液体的溢出。

10.▲整个循环过程产生的废水原位灭菌处理，与污染物品接触过的气体，通过无害化处理后实现无菌排放。

11.▲压力表：量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.6级以上。

四、控制系统

12.▲界面显示：≥3.2英寸液晶屏，显示温度、报警信息等；

13.流程控制：对于非液体类程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；对于液体类程序，置换、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制。

14.▲具有延时启动功能，可按设定时间自动运行。

15.设备出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警。

16.具有保温功能，可根据需要设定保温时间和温度；具有固体琼脂溶解功能，可设置溶解温度和时间。

17.具备自校准功能，实现压力、温度等系统参数的校准。

- 安全保护

- 18.超温自动保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源。

19.防干烧保护：水位过低时，系统自动切断加热电源。

20.超压自动泄放：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压。

21.过流保护：设备电流过载时，系统自动切断电源。

22.过滤器检测：排汽过滤器在线实时监测与定时更换提示。

六、程序系统

23.设备预设多类标准程序、多类实验室程序，支持50个以上自定义程序。

七、其他

24.配置不带底提篮≧1个，带底提篮≧1个。

25.应标需提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。