公安县人民医院医学装备采购参数确认表

- 设备测试功能要求：

- 测试功能要求:

- 1.1流速/容量

- 1.2慢肺活量

- 1.3分钟最大通气量

- 1.4支气管舒张试验

- *1.5潮气测试功能

- 流量传感器

- *2.1采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染。

- 2.2流速范围: 0~±20L/S；测量精度：±2%

- 2.3容积范围：0~21L；测量精度：±1%

- 硬件性能要求：

3.1环境温度：+15℃～35℃；

3.2相对湿度：30%～80%(非冷凝)；

3.3大气压力：700hPa～1050hPa；

- 3.4电源要求：5VDC。

- 临床指标：

- 4.1慢肺测试参数要求：具备最大吸气肺活量(VC IN)、最大呼气肺活量(VC EX)、最大肺活量(VC MAX)、补吸气量(IRV)、补呼气量(ERV)、潮气量(VT)、深吸气量(IC)、呼吸频率(BF)、静息每分钟通气量(MV)、吸气时间(T IN)、呼气时间(T EX)、整个呼吸周期的总时间(T TOT)、吸气/呼气时间比(TI/TE)

- 4.2流速/容量测试要求：具备用力吸气、呼气肺活量（FVC IN，FVC）、呼气0.75s，1s，2s，3s，6s量(FEV.75，FEV1，FEV2，FEV3，FEV6)、用力呼气过程中，在25%,50%,75%，25%～75%，75%～85%,85%时的最大呼气流速(MEF25，MEF50，MEF75，MMEF,MEF75-85,MEF85)、吸气0.5s，1s量(FIV0.5，FIV 1)、在吸气肺活量25%,50%,75%,85%时的最大吸气流速（MIF25，MIF50，MIF75）、在呼气肺活量50%时的最大吸气气流与最大呼气气流比率（MIF50%MEF50）、呼气峰值流速 （PEF）、吸气峰值流速 （PIF）、呼气1秒量(FEV1)与最大肺活量(VC MAX)的比值（FEV1%VCmax）、呼气1秒量(FEV1)与用力呼气肺活量(FVC)的比值（FEV1%FVC）、呼气1秒量(FEV1)与 最大吸气肺活量(VC IN)的比值（FEV1%VCin）、理论最大分钟通气量 （FEV1*30）、呼气流量容积曲线下呼吸环区域 （AEX）、吸气流量容积曲线下呼吸环区域 （AIN）、用力呼气过程中，达到呼气峰值流速(PEF)所用的时间（TPEF）

- 4.3分钟最大通气测试要求：具备分钟最大通气量(MVV)、呼吸频率 （BF）、潮气量（VT）

- 4.4潮气测试要求：具备潮气量（VT）、吸气时间(T IN )、呼气时间（T EX）、吸呼比（TI/TE）、呼吸频率（BF）、呼气达到峰值时间与总呼气时间的比值（TPTEF/T EX）、呼气峰值流速（PEF）、吸气峰值流速（PIF)、达峰时间（TPTEF）、每分钟通气量(MV)、呼吸总时间（T TOT）、吸气时间与呼吸总时间的比值（TI/TOT）、达峰容积（VPTEF）、达峰容积比（VPTEF/VT EX）

二、软件分析功能

- 5.软件分析功能要求：

- 5.1具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值

- *5.2具有最新的国际国内综合预计值方案（GLI2017&ECCS93）

- 5.3测试期间实时数据显示

- *5.4软件能智能判断测试结果是否符合质控要求

- 5.5软件自带“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊

- *5.6软件自带脱机测试模拟，方便临床了解测试动作。

- 5.7测试图形可灵活调整长宽比例

- 5.8测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试

- 二、其他要求

- 6.资质证明：拥有医疗器械注册证、厂家授权书等相关证件

- 售后服务

- 7.1设备在质保期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作

- 7.2维修人员保证在2小时内响应，能提供备机以确保不中断用户使用

- 辅助设备

- 8.1配备电脑，内存4G及 以上， CPU 为Intel 酷睿 i5处理器及以上、硬盘500G及以上，显示器19寸CCD 及以上

- 8.2配备打印机

8.3配备一次性呼吸管 ，且能长期提供消耗品及备件

评分标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 磋商报价 | 30 | 得分公式=（磋商基准价/磋商报价）×0.3×100分，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 （ 12分） | 项目负责人或委托人陈述 | 6 | 项目负责人或委托人在进行磋商时能熟练讲述本项目实际情况及实施方案的得4-6分；基本了解的得1-3分；不能讲述本项目情况的不得分。 |
|  | 类似业绩 | 6 | 磋商响应商近四年（2020年至今）完成的同类别项目；提供一项得3分（提供项目中标通知书或货物采购合同复印件加盖公章）（最高分为6分）未提供不得分 |
| 技术部分 （58分） | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数完全满足本项目招标文件要求的得40分，参数中 “*”项为关键参数，一项不满足扣4分，不加“*”项为一般技术参数，一条不满足扣2分，扣完为止。(提供相关证明资料） |
|  | 供货方案及验收方案 | 6 | 1、根据各投标人供货和运输及服务方案科学性、可靠性、合理性，供货响应时间等的及时性，综合评价： （1）方案详细、具体的得3分 （2）方案合理、完整、可行得2分； （3）方案部分可行1分； （4）方案不可行或未提供不得分。 2、根据各投标人验收方案科学性、可靠性、合理性，综合评价： （1）方案详细、具体的得3分 （2）方案合理、完整、可行得2分； （3）方案部分可行1分； （4）方案不可行或未提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 3 | 根据投标人提供的质量保证措施进行评价： - 措施内容详细、全面、合理且切实可行的得3分； - 措施内容可基本项目要求的得2分； - 措施内容有缺陷或无法保障项目要求的得1分； - 未提供不得分。 |
|  | 培训计划 | 3 | 根据投标人提供的培训方案进行评价： 1、培训方案内容丰富，培训分工明确，计划安排合理可行，得3分； 2、培训方案内容较丰富，培训分工较明确，计划及安排较合理得2分； 3、培训内容单调，角色培训分工不明确，或计划及安排不合理的得1分； 4、没有不得分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 根据各投标人对本项目的售后服务方案、售后保障措施、售后服务机构设置、人员配备、响应时间、技术支持等内容进行评分： 1、内容详细、具体的得3分； 2、内容基本完整、有具体措施但部分描述不详细的得2分； 3、内容不完整，但基本合理得1分； 4、没有不得分。 |
|  | 应急需求 响应方案 | 3 | 根据投标人提供应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分 1、承诺、措施内容详细、全面、切实可行得3分； 2、承诺、措施略有瑕疵，总体可行的得2分； 3、承诺、措施内容不清晰，简单的得1分； 不符合或未提供不得分。 |