T组合复苏器技术参数

新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统是用鼻罩或鼻塞将持续的正压气流送入气道的正压呼吸支持系统，其原理是利用医用氧气源作为动力源，同时有效控制最大压力（MAX-P）、吸气峰压（PIP）、CPAP/PEEP 压力的设备，适用于有自主呼吸的新生儿和小儿，提供持续正压通气支持。该设备是一台人工操作、气体驱动的呼吸支持系统。

技术参数与性能特点：

1、安全、受控和精密吸气峰压PIP，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合作用；

★2、恒定一致和精密CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量;

3、单手容易操作，操作者不因操作皮囊而疲劳;

4、可靠的呼吸支持系统，可代替临时的呼吸、复苏支持；

5、操作者的经验、训练、注意力和疲倦程度都不会影响输出的压力;

★6、恒定一致和精确的CPAP/PEEP 能协助婴儿在被转运的途中或在更换呼吸机管道的时候进行呼吸。

7、主要用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室体重最大可达10 公斤的新生儿和小儿提供一个受控和准确的复苏装置。

★8.  无需耗材，标配提供5个不同大小型号的硅胶面罩，2条硅胶回路。

9、压力表-2-10kPa（-20~100cmH2O)

10、压力限制（MAX-P） @0-15LPM ≤6kPa (60cmH2O)

★11、吸气峰压（PIP） @5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH2O)

★12、CPAP/PEEP @5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH2O)

13、工作噪音不大于55dB（A）

14、气源要求0.3MPa-0.4MPa 容量大于100L

15、安全/性能要求YY0600.5-2001

16、适用体重范围最重10KG

17、工作和存放环境-20℃~50℃，相对湿度最高90%

配置清单：

| 序号 | 产品名称及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统主机 | 1台 |
| 02 | 进气管：可连接气瓶或空氧混合器 | 1条 |
| 03 | 面罩：000-Y#、00-Y#、0-Y#、1-Y#、2-Y# | 各1个 |
| 04 | 模拟肺 | 1个 |
| 05 | 模拟肺接头：连接 TP 呼吸管和模拟肺 | 1只 |
| 06 | TP呼吸管 | 2条 |
| 07 | 使用说明书、保修卡、合格证、装箱单 | 各1份 |