电子支气管镜设备购置需求

1.具备高分辨率的画质，增强画质和分辨率。

2.视野角：≥120度。

3.视野方向：0度。

4、景深：3-100mm。

▲5.插入部外径：≤4.9mm。

6.先端部外径≤4.8mm。

7.弯曲角度：向上≥180度、向下≥130度。

8.有效长度：≥600mm。

▲9.钳子管道：≥1.95mm。

10.操作性能好，表面非常光滑，刚性和弹性好。

11.先端不可弯曲部短，便于观察。

12.镜子操作部有四个遥控按钮，可预设20种功能。

13.可兼容激光及高频电能量。

14.放水一触式接头：无需防水盖，可提供简便、精确的操作。

15.窄带光成像观察支持。

16.内窥镜具有信息记忆功能。

17.钳子管道带有附件尺寸指示标。