微生物鉴定仪指标要求：

| 1 | 检测方法：鉴定：采用生化酶反应结合显色法；药敏：试验采用比浊法。 |
| --- | --- |
| 2 | *细菌鉴定种类菌种库：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。 |
| 3 | *药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 |
| 4 | *附加试剂：无须额外购买附加辅助试剂。 |
| 5 | *仪器功能配置：主机一体化结构，方便故障排除，可有效解决一体机故障难以排查的缺陷。可储存数据量更多。（投标中提供产品说明书和产品外观图片作为佐证材料） |
| 6 | 统计分析：细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。 |
| 7 | 管理系统：具备院感系统，有院内微生物感染管理功能及STD性病分析管理系统，实现标本信息录入、查询和统计。 |
| 8 | 高级专家管理系统：1.可提示超过20种以上耐药机制检测，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等。2.专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。3.抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。 |
| 9 | 上传数据功能：鉴定药敏数据可直接导出dbf文件格式，实现一键上传WHONET。 |
| 10 | 网络功能：仪器可与医院LIS系统和/或HIS系统联网。 |
| 11 | *鉴定药敏板卡：1.配套测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、鉴定药敏测试卡，并可根据临床需求定制科研用的药敏卡。2.配套测试卡孔位：具备120孔鉴定药敏复合测试卡，可根据客户需求灵活使用，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见2-7个浓度梯度。3.配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种。（投标中提供说明书或技术白皮书作为佐证材料）4.配套120孔测试卡所有药物浓度设置覆盖2022年CLSI折点和CLSI质控标准，保证产品质量。 |
| 12 | 配置设备：配置自动加样仪和数字浊度计。自动加样仪加样时间：150-200秒/板，加样量：100ul；加样精度100 ul±10 ul。浊度计为自动读数取平均值，零点漂移：±0.5%。 |
| 13 | 可提供连接全国细菌耐药监测网（CARSS）“药敏中间件软件”，自动审核并形成符合CARSS要求的耐药监测数据。（提供证明材料） |
| 14 | 该系列设备的耗材均能通用。 |
| 15 | 质保期2年。 |
| 16 | 交货时间：合同签订后10个工作日内。 |