心肺复苏机技术参数技术参数

- 工作原理：气动电控；

- 潮气量0-1500ml分档可调；

- 按压深度：20mm～65mm可调，每次调节5mm；

- 按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换；

- 按压通气比： 30:2、15:2、连续按压、连续通气、CCV(按压通气不间断)、自定义模式，可切换

- 具有连续通气功能，吹气频率8-20次/min；

- 按压释放比：1:1（50%：50%）；

- 电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

- 气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深，驱动压力范围：0.28MPa～0.6Mpa；

- 开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；

- 胸厚测量指示功能，垂直调节高度：160mm 适合胸厚范围（155～315mm）；

- 主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作；

- 控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险；

- 复苏板防脱设计；复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便患者准确定位，辅助快速打开气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。左右各开有入口，方便主机的随意插入，可单独作为人工复苏板使用；

- 开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。

- 单臂垂直经典仿生学按压结构，可使胸部开放并高效配合其他急救设备便捷实施。

- 可液晶显示多条指南关键参数，便于临床操作。

- 具备按压通气比自定义功能，可根据患者需求设置按压通气比；

- 设备能：一键进入指南模式，关键指标标准化，提高操作效率；

- 可调模式，默认模式，指南模式可以随时进行自由切换。