湖北方成项目管理有限公司

公开招标文件

项目编号：HBFC-ZC-2023-0013

项目名称：公安县人民医院采购一体化手术室

采 购 人：公安县人民医院

代理机构：湖北方成项目管理有限公司

2023年4月

目     录

第一章 投标人邀请	4

第二章 投标人须知	8

投标须知前附表	8

一、 说  明	9

二、 投标文件	11

三、 开标与评标	15

四、 投标人信用信息及查询	17

五、 中标与合同	17

六、 采购信息公告	19

七、 质疑及提交	19

八、 相关条文解读	20

九、 其他注意事项	20

十、 适用法律	20

十一、 招标文件的解释权	20

第三章 采购货物（服务）技术参数、规格及要求	21

第四章 资格审查方法及标准	26

一、 资格审查方法	26

二、 资格审查标准	26

第五章 评标方法、程序及标准	29

一、 评标方法	29

二、 评标程序及标准	29

三、 评审因素及评分标准	32

第六章 合同书格式（参考）	33

第七章 投标文件格式（参考）	36

第一部分 资格证明文件	36

资格证明文件组成	37

附：无重大违法记录声明函格式	40

第二部分 商务文件	41

商务文件组成	42

第三部分 技术、服务文件	43

技术、服务文件组成	44

附件一： 投标书	45

附件二： 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）	46

附件三： 中小企业划型标准	47

附件四： 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）	48

附件五： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准	49

附件六：开标一览表	50

附件七：法定代表人授权书	51

附件八：投标人的资格声明	52

附件九：项目负责人、技术负责人简历表	53

附件十：项目班子成员情况表	54

附件十一： 符合性审查对照表	55

附件十二：商务评议对照表	57

附件十三：  技术、服务评议对照表	58

- 第二章 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | HBFC-ZC-2023-0013 |
|  | 项目名称 | 公安县人民医院采购一体化手术室 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 公安县人民医院 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版U盘一份 |
|  | 投标文件封装及递交 | 详见本章第20和21条相关规定 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行，本项目采取资格后审 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场勘察 | þ不组织，供应商自行查勘。 ¨组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
|  | 中标后分包 | 不允许 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 是否专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 非专门面向 |
|  | 中小微企业价格扣除比例 | 20% |
|  | 质疑及提交 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按要求书面提出质疑。 |
|  | 报价说明 | 投标报价包含本次项目代理服务费，请各投标方考虑此项费用。 |
|  | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞“供应商”和“投标人”、“响应文件”和“投标文件”在招标投标阶段应当按同义词语进行理解。 |
|  | 其他 | 1、招标文件未提供格式的由投标人自拟 2、开标时，各投标人须携带：招标文件中需要提供的相关证明资料。 3、根据《荆州市人民政府关于优化政府采购更大力度支持中小微企业发展的实施意见》（荆政发[2020]12号）文件精神，不再要求供应商（中小微企业）提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单。 |

## 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “招标人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：财政部门。

- “采购代理机构”是指：湖北方成项目管理有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。包括取得厂家授权的投标人，如果该投标人在本次招标活动中中标,即成为“中标投标人”。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 招标人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标的供应商按照国家计委计价格【2002】1980号和发改办【2003】857号文件的规定，在领取《中标通知书》时向招标代理机构支付中标服务费及招标活动中发生的其它费用，请供应商在测算响应报价时充分考虑这一因素。

- 招标文件的构成

第一章 投标人邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购货物（服务）技术参数、规格及要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向代理机构提出询问，或在规定的时间前以书面的形式向代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 代理机构将组织招标人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以网上公告的形式告知潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 代理机构和招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构和招标人将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，代理机构和招标人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面（或邮件）形式向代理机构确认收悉。

- 现场考察

- 招标人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。招标人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 招标人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是招标人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，招标人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经招标人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司或招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出投标总价和分项价格。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，招标人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

- 联合体投标

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副

本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 如招标人组织项目资格预审的，代理机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构或招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝代理机构或招标人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包上标明各部分名称，每个封包内应包括正本1份、副本4份。（如招标人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

- 资格证明文件正本1份、副本4份，密封在“资格证明文件”封包内，封包上注明“第一部分 资格证明文件”；

- 商务文件正本1份、副本4份，密封在“商务文件”封包内，封包上注明“第二部分 商务文件”；

- 技术、服务文件正本1份、副本4份，密封在“技术、服务文件”封包内，封包上注明“第三部分 技术、服务文件”。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的招标人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 未按要求密封、标记或存在错误，代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至代理机构规定的投标地点。

- 代理机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标与评标

- 开标

- 代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时招标人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 代理机构对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，招标人与代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，代理公司工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

## 中标与合同

- 确定中标人

- 招标人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由招标人确定或者招标人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由招标人确定或者招标人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和招标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，招标人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人候选人。

- 合同签订

- 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 招标人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，招标人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 代理公司在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/和公安县人民政府网http://www.gongan.gov.cn）发布。

- 代理公司在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按要求书面提出质疑。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，代理机构不予受理。

## 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到

刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财

政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活

动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、

保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，招标人和代理机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

- 招标人、代理公司及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

## 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为招标人、代理机构所有。

- 采购货物（服务）技术参数、规格及要求

一、配置要求：

| 序号 | 配置明细 | 简要描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双触摸屏护士工作站 | 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心平台控制和操作 | 1 |
| 2 | 内嵌式机柜 | 配套内嵌式安装机柜，与墙面完全齐平，不影响手术室层流净化 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面 | 1 |
| 4 | 无线麦克风 | 提供头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流 | 1 |
| 6 | 4K医用监视器- 32' | 32寸医用级4K监视器 | 1 |
| 7 | 4K 3D医用监视器模块-31' | 31寸4K 3D医用监视器 | 1 |
| 8 | 4K内嵌式65'大屏幕显示器 | 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能 | 1 |
| 9 | 医用监视器4K60Hz腔镜影像显示辅料-双屏 | 提供医用监视器4K60Hz腔镜影像显示，可支持2个医用监视器使用 | 1 |
| 10 | 环境氛围模块 | 创造适合介入手术的蓝色灯光氛围 | 1 |
| 11 | 手术无影灯 | 提供手术照目使用 | 1 |
| 12 | 双臂麻醉塔 | 麻醉吊塔 | 1 |
| 13 | 单臂腔镜塔 | 腔镜吊塔 | 1 |
| 14 | 电动手术床 | 电动手术床 | 1 |
| 15 | 麻醉机 | 麻醉机 | 1 |
| 16 | 麻醉监护仪 | 麻醉监护仪 |  |
| 17 | 光纤转播系统 | 通过院内单模光纤，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流 | 1 |
| 18 | 网络转播系统 | 通过院内网络，实现手术室与示教室、主任办的影像单向、语音双向交流 | 2 |
| 19 | 音频处理系统 | 实现会议室音频收集、处理和输出功能，含无线麦克风。 | 1 |
| 20 | 壁挂式音箱 | 采用壁挂式设计，不影响会议室装饰，而且更美观。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原 | 1 |
| 21 | 壁挂式机柜 | 提供选装壁挂式安装机柜，能够灵活放置在会议室区域 | 1 |
| 22 | 核心平台主机 | 实现对手术室内相关影像及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。 | 1 |

二、技术参数要求：

(一)手术室部分

1，双触摸屏护士工作站   数量：1套

1.1通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心平台控制和操作

1.2带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，数量不低于2个

1.3分辨率不低于1920*1080

1.4支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入

*1.5带防尘、防水的医疗级键盘，自带触摸板方便使用

*1.6可扩展整合连接医疗设备控制模块，控制内窥镜系统、第三方手术灯、术野摄像机、手术床、高频电刀

*1.7通过1个启动键，可启动核心平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用

1.8提供不少于2个物理控制按钮，可以切换至医疗设备控制模块和医院信息化工作站

1.9提供不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备.

2，内嵌式机柜   数量：1套

2.1配套内嵌式安装机柜，与墙面完全齐平，不影响手术室层流净化

2.2机柜内部提供顶部及底部有散热风扇，提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行

3,全景摄像系统    数量：1套

3.1提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面

3.2视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号；

3.3最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍；

3.4具备RS232，RS485，红外三种遥控方式，可同时控制摄像机运动

3.5自带云台，镜头水平移动角度不小于正负170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度

4，无线麦克风   数量：2个

4.1提供头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流

4.2数量不少于2个，作为主刀和副手同时使用，或者是作为一个主讲，另外一个作为翻译使用

5.3载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米

5，吸顶音箱    数量：1个

5.1采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流

5.2频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)

5.3持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W，8Ω连续

阻抗：70V/100V或8Ω

5.4灵敏度：84dB-SPL

5.5最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值)

5.6辐射角度:140° 锥形

5.7外形尺寸：法兰外径：23.9cm；开孔直径：20.3cm；高度：15.8cm；/重量：1.9 kg

6，4K医用监视器模块   数量：1套

6.1 尺寸不小于32寸医用级4K监视器

6.2分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9

6.3色域：BT. 2020/ BT. 709

6.4视角：178°/ 178°

6.5双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等

6.6输入信号：DP、12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DVI

6.7输出信号：12G-SDI、3G-SDI、DVI

6.8  4K输入信号：DP、12G-SDI

6.9  4K输出信号：12G-SDI

7，4K 3D医用监视器模块     数量：1套

7.1 尺寸不小于31寸医用级4K 3D监视器

7.2分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9

7.3色域：BT. 2020/ BT. 709

7.4视角：178°/ 178°

7.5支持多种3D图像输入格式，包括逐行、上下格式

7.6双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等

7.7输入信号：DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4、DVI（×2）

7.8输出信号：12G-SDI、DVI（×2）

7.9  4K输入信号：DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4

7.10 4K输出信号：12G-SDI

8，4K内嵌式大屏幕显示器     数量：1套

8.1实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能

8.2分辨率3840*2160

8.3对角线尺寸不少于65英寸

8.4屏幕亮度不低于620cd/m2

8.5可视角度不小于水平178°，垂直178°

8.6支持HDMI,  模拟/数码音频, 复合视频接入

8.7支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制

8.8重量不高于22.2Kg，能耗不高于214W

9，医用监视器4K60Hz影像显示辅料     数量：1套

9.1提供医用监视器4K60Hz腔镜影像显示，可支持3个医用监视器使用

9.2支持多路SDI，HD-SDI，3G-SDI，12G-SDI数字视频输出

9.3视频分辨率不低于3840x2160（4K），帧率不低于60Hz

10，环境氛围模块      数量：1套

10.1创造适合介入手术的蓝色灯光氛围

10.2为LED平板蓝色手术室净化灯具，尺寸不大于150*1200*10mm，单模组功率不高于24W

10.3在手术室顶棚上均匀布置吸顶安装

11，手术无影灯      数量：1套

11.1 国内主流品牌，制造商需通过ISO9001及ISO13485认证；

11.2具有CE认证，提供相关证明材料；

11.3灯头直径≥65cm，灯头采用花瓣式流线型设计，适合层流手术室要求；

11.4无影灯为双母灯，灯头照明采用LED灯泡设计，采用单色光源设计，每颗LED灯泡规格色温均相同；

11.5采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式，以减少手术中频繁操作，为医护提供便利性，每个模式下还可以进行亮度的调节；提供证明文件

11.6光照强度采用8段分级调节模式；

11.7标配两套操作系统，其中一套为红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明；

11.8热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ：＜3.3 mW/m²lux，必须提供国家药监局相关证明文件；

11.9手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C ，必须提供国家药监局相关证明文件；

11.10演色性指数CRI(Ra): ≥96

11.11最高照明亮度：≥160000 Lux ；

11.12亮度调整范围：≥40000~160000 Lux；

11.13光斑调整范围需包含：≥16～26cm；

11.14应具备微创手术低亮度照明模式；

11.15光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5；

11.16照明深度：≥130cm，

11.17灯泡寿命≥60000小时；

12，双臂麻醉塔   数量：1套

12.1吊塔为国际知名品牌，制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，吊塔需具备CE认证，提供相应证明文件；

12.2整体全密封、流线型设计，进口高强度铝合金一次挤压成型，国标6063和6005高强度铝合金型材，表面一级氧化防锈处理，具有防老化、防腐蚀，便于清洗。符合现代层流手术室设计的要求。

12.3吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，可根据实际需求相互之间可随意调换位置，箱体上模块数量需≥20 个，提供相应照片证明加盖制造商公章；

12.4气体终端要求：气体终端与吊塔厂家为同一品牌，气体终端为全金属规格，中心孔接口主体需为金属材质，提供实物样品；

12.5所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

12.6所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；

12.7悬臂长≥800mm+600mm；

12.8吊塔悬臂结构均采用高强度铝合金材质，模具一次成型，悬臂壁厚≥10mm；

12.9吊塔箱体为吊柱式，吊塔箱体高度≥800mm，箱体横截面≥330mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；

12.10仪器平台数量：2层，每个仪器平台承载重量≥50kg，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手；

12.11悬臂载重≥300kg；

12.12各关节旋转角度≥340°；

12.13应配有电源插座：≥10个；

12.14配有网络接口1个,接地端子≥2个；

12.15气体终端数量：氧气×1、负压吸引×1、压缩空气×1，废气排放×1,具有防误接功能；

12.16需配有点滴架1套，点滴架悬臂应采用铝合金材质；

12.17配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm；

12.18配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度≥200mm；

13，单臂腔镜塔      数量：1套

13.1吊塔为国际知名品牌，制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，吊塔需具备CE认证，提供相应证明文件；

13.2整体全密封、流线型设计，进口高强度铝合金一次挤压成型，国标6063和6005高强度铝合金型材，表面一级氧化防锈处理，具有防老化、防腐蚀，便于清洗。符合现代层流手术室设计的要求。

13.3吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，可根据实际需求相互之间可随意调换位置，箱体上模块数量需≥20 个，提供相应照片证明加盖制造商公章；

13.4气体终端要求：气体终端与吊塔厂家为同一品牌，气体终端为全金属规格，中心孔接口主体需为金属材质；

13.5所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

13.6单臂结构,悬臂长≥800mm+600mm；

13.7仪器平台数量：4层，每个仪器平台承载重量≥50kg，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手；

13.8悬臂载重≥300kg；

13.9各关节旋转角度≥340°；

13.10应配有电源插座：≥10个；

13.11配有网络接口1个,接地端子≥2个；

13.12气体终端数量：氧气×1、负压吸引×1、二氧化碳×1,具有防误接功能；

13.13需配有点滴架1套，点滴架悬臂应采用铝合金材质；

13.14配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm；

13.15配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度≥200mm；

14，电动液压手术床     数量：1套

14.1国际知名品牌，符合相应国际机械、电气标准，具有CE、ETL、FDA等国际认证。全电动油压多功能综合手术床，适用于医院做常规手术，包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科及内窥镜手术等。

14.2床身骨架及床身立柱均采用SUS304＃不锈钢制造，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，保证耐久不生锈的质量。

14.3底座采用高强度不锈钢制作，抗撞击，耐酸碱，抗腐蚀，易清洁。

*14.4床垫具有减压记忆功能，具备有导电、抗菌、防水等特性，且所有材质皆为抗燃材质，要求手术床床垫皮层通过UL94V0防火等级测试，提供检测报告盖制造商公章。

14.5床台面板具备透光性，每段床面均可透X光，内建床台片匣轨道。

14.6床台具备多重操作系统，可通过标准手控盒操作，操作简易，有相一致的手术体位图示，可直观快速连续操作各种体位，另应具备手动功能选择旋钮紧急辅助开关作为备用操作。

14.7手术床面由头板、背板、坐板、可左右分离式气压腿板等四部分组成。

14.8床面由（头部段、背部段、臀部段、腿部段）4段式床身组成，腿部段分左右两段，可拆卸、可下折、可分叉等特点。

14.9床台最大承载重量≥225KG。

14.10要求手床面具备水平移动距离达到≥300mm。方便C臂机的应用。

14.11手术床标准附件：1）、头板……1个；2）、脚板……1对；3）、记忆床垫……1组；4）、手控制器……1组 ；6）、电源线…1条；7）、手臂板…1对；

15，麻醉机     数量：1套

（15.1）主要概述

*15.1.1适用于成人、儿童和新生儿患者吸入麻醉和呼吸管理需求（产品注册证上需要明确标明该适用范围）。

一线品牌，市场占有率高。

（15.2）气体输送系统：

15.2.1两气源（氧气/空气），流量范围：氧气0-10L/min，空气0-12L/min。

15.2.2流量控制：O2/N2O混合时，最小氧浓度≥23%。

15.2.3具备快速充氧功能，25 - 75 L/min，不经过挥发罐。

15.2.4采用高精度的双管流量计，适用于低、微流量麻醉。

（16.3）麻醉呼吸机

15.3.1配备电动电控呼吸机或气动电控呼吸机。

*15.3.2呼吸机在中央气源和钢瓶供气中断的情况下，呼吸机可抽取大气中的空气，呼吸机继续工作，保证病人安全。

15.3.3容量控制模式下潮气量设置范围：20-1400ml。

15.3.4机控转手控模式需要确认后才能转换，防止误操作。

15.3.5通气模式至少包含：手动，自主，容量控制，压力控制。

15.3.6呼吸频率：4-60次/分

15.3.7吸呼比：4：1-1：4

15.3.8吸气暂停（Tip：Ti）：0~50%

15.3.9吸气流速：压力控制模式下10-75 L/min；

15.3.10吸气压力：5-65 cmH2O

15.3.11呼气末正压PEEP：0-20 cmH2O

15.3.12触发：2-15升/分

（16.4）呼吸回路：

*15.4.1具备新鲜气体隔离的半紧闭重复吸入系统，保证潮气量的输送不受新鲜气体流量变化影响。

15.4.2高度集成化呼吸回路，系统容量≤2.5升。

15.4.3呼吸回路设计简洁，所有部件拆装方便，无需特殊工具，≥134℃高温高压消毒。

*15.4.4具备一体化回路加热器，可对集成呼吸回路进行加热，有效防止呼吸回路积水。非冷凝水装置。

15.4.5 CO2吸收罐容量≥1.5升

*15.4.6 APL阀具有快速释放功能，可用于快速释放气道内的压力，避免在患者的肺内产生高压。

*15.4.7标配5个铂金丝流量传感器，不受水汽影响，监测精确度高。

（16.5）麻醉气体挥发罐

*15.5.1挥发罐与麻醉机同一品牌，具备压力、流量、温度自动补偿功能。

具备内部防溢装置，装满麻药时，挥发罐无需排空转运，转运时可任意角度放置。

标配双罐位，加药量≥300ml

*15.5.2配备同品牌七氟醚挥发罐一个，并可配同品牌地氟醚挥发罐。

麻药挥发罐需经过严格定标，无需返厂维护。

（16.6）监测

15.6.1配备一体化内置式彩色屏幕，尺寸≥10.4寸，全中文操作界面。

15.6.2监测参数至少包含：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP。

15.6.3标配显示气道压力实时波形。

15.6.4具备三级智能声光报警系统，报警参数至少包含：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警、断电报警、传感器故障报警、阻塞和脱管报警。

15.6.5具备报警静音功能。

15.6.6待机界面可查看系统顺应性和泄漏量数据，顺应性自动检测和补偿，气体泄漏自动检测、自动补偿。

*15.6.7不使用机器时，机器可处于待机模式或者睡眠模式，并可快速解除。

（16.7）其它

15.7.1配备内置后备电池：工作时间至少45分钟

15.6.2电源要求：100-240伏特，50/60赫兹

15.6.3免费开通传输协议至少包含：vitalink和medibus

15.6.4标配至少包含1个RS232，可连接麻醉信息系统以及第三方设备，用于数据输出。

16，麻醉科监护仪     数量：1套17.

16.1硬件&软件

16.1.1监护能力  成人，儿童，新生儿

16.2硬件&软件系统

16.2.1高分辨率彩色TFT触摸屏≥305mm（12.1英寸），分辨率≥（800×600），最大支持11道波形，全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯

16.2.2单个通道可同时显示小趋势、波形和参数

16.2.3屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录

16.2.4支持20种语言选择

16.2.5具有大字体显示功能，同屏最大支持11道波形显示

*16.2.6新生儿OxyCRG 呼吸氧合图

16.2.7数据存储：可存储最大240小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储同时支持1200 个NIBP 测量数据、200 个参数报警事件和200个心律失常事件的存储

16.2.8数据回顾：监护仪提供了全部监护参数的 150小时趋势数据回顾，1200 个NIBP 测量数据、200 个参数报警事件和200个心律失常事件的回顾

16.2.9监护仪提供了48小时全息波形回顾，可存储病人在手术中的全部波形数据

16.2.10具有1个VGA输出接口，1个Medibus/X接口，1个AG scio模块接口，1个以太网口，2个USB接口，1个模拟输出、护士呼叫系统和同步除颤接口

16.2.11支持参数报警记录、趋势记录、药物计算、滴定表记录和回顾记录

16.2.12内置可充电锂离子电池，≥ 350 分钟 （25±2℃温度条件，使用充满电的新电池/电池组，连续血氧测量和血压自动测量模式，间隔 15 分钟，连接 Dräger 心电/体温模块，记录间隔10 分钟，亮度设置为“1”）

16.3测量参数

16.3.1心电

16.3.2标配ECG 5导联

16.3.3可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示

16.3.4导联命名类型  AHA（美标）

16.3.5心率测量范围：成人：15 bpm 到 300 bpm

16.3.6小儿/新生儿：15 bpm 到 350 bpm

16.3.7标配3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度

16.3.7本监护仪可以进行16种高级心律失常分析

*16.3.8可配置集成式缆线，3,5导联用一根导联线连接，方便操作清洁。

16.3.9配置抗ESU干扰功能缆线

16.4呼吸速率

16.4.1呼吸导联：I 或 II

16.4.2测量方法：胸阻抗法

16.4.3测量范围：成人：0 rpm 到 120 rpm

16.5无创血压

16.5.1测量方法：示波法

16.5.2测量模式：手动、自动、连续

16.5.3参数显示：收缩压、舒张压、平均压

16.6体温

*16.6.1标配双通道体温，支持温差测量

16.6.2可测量位置：皮肤、口腔、直肠

16.6.3测量范围：0 ℃到 50 ℃

16.7脉搏血氧饱和度

16.7.1一体化软指套设计

16.7.2测量范围：0% 到 100%

16.7.3可测量灌注指数（PI），测量范围：0-10

16.7.4SPO2灵敏度可调

16.8标配有创血压监测

*16.8.1标配2道有创血压

16.8.2测量范围：-50 — 300 mmHg

16.8.3压力标签  ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， 17.8.4 LAP左心房压， ICP颅内压

16.9标配呼末二氧化碳监测

16.9.1主流etCO2

16.9.2测量方法 红外吸收技术

16.9.3测量范围 主流etCO2:0 mmHg至 100mmHg

16.9.4可测量etCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率

16.9.4可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿

17，核心平台     数量：1套

17.1实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。

*17.2影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

*17.3影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom

*17.4模块化设计，可以安装不少于10个不同影像、声音、控制、电源、医疗设备控制等模块，便于系统未来升级和扩展

17.5影像整合输入输出通道不少于16进16出

17.6提供影像画中画功能，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。

17.7提供不少于2个外置音频输入和2个外置音频输出端口，确保手术室其他音频设备接入和扩展

17.8接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰

*17.9提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围

提供不少于2个外置音频输入和4个外置音频输入端口，确保手术室其他音频设备接入和扩展

17.10提供不少于2个带功率放大的音频输出接口，最多可以连接超过8个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求

17.11控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

17.12提供不少于2个RS-232/422/485控制端口，便于扩展控制其他手术室内的设备。也可以利用CAN技术，继续扩展控制端口的数量

17.13可实现对手术室内影像进行存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。

影像录制为 MP4 格式，分别率不低于1920*1080

17.14支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权

17.15具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于录像画质和存储空间管理的综合需求

17.16提供不少于2个连接手术室内外影音信号，实现对报告厅、会议室最高质量标准的手术转播，分辨率不低于4K

17.17可通过院内网络，与网络转播模块连接，实现与示教室、会议室手术转播，分辨率不低于1920*1080

17.18提供不少于5个可控交流电源模块，能够对手术室内各种相关设备进行供电控制，同时具备时间调节设定，确保各设备按照顺序和时间间隔进行开启，保护系统防止电流冲击

提供1个内置维护喇叭，便于维护和检修设备

*17.19提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备

17.20提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。

*17.21集中存储空间不少于10TB，转速不低于7200RPM，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。

17.22提供多种高质量定制线缆，其中视频线缆传输信号能力不低于4K的标准。线缆长度不低于35米，满足手术室安装需求。

（二）会议室部分

1，光纤转播－影音双向模块　　　数量：1套

1.1通过院内单模光纤，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流

*1.2影像传输能力最高能够到达4K级别

1.3提供2个信号预览屏幕模块，对手术室画面和会议室画面实时进行预览，屏幕对角线尺寸不低于4.3英寸

1.4提供机架安装模块，除桌面式安装之外，还可以安装在会议室或者手术室的设备机柜中进行设备整合

1.5提供不少于1个DVI接口的音频信号嵌入功能，支持将立体声和平衡音频嵌入到视频中传输

1.6提供不少于1个DVI接口的音频信号解嵌功能，将音频信号解嵌为立体声或者平衡音频信号输出至本地扩声设备

1.7提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能

1.8提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之前的网络互通

1.9提供不少于1个RS-232，1个USB接口、1个RJ-45接口，实现各种形式的远程控制功能

1.10提供不少于2个USB 5V/1A的供电接口，不少于1个USB-B接口用于软件升级

1.11自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于10.1英寸，分辨率不低于1800×1200

1.12系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G

1.13控制触摸屏采用无线网络方式与手术室集控模块连接

2,网络转播－影像单向、语音双向模块　　　数量：2套

2.1通过院内网络，实现手术室与示教室、主任办的影像单向、语音双向交流

2.2影像传输能力最高能够到达高清级别

2.3影音传输采用网络编解码技术，通过RJ-45接口与院内网络连接，接收来自手术室视频流

2.4提供不少于1个自带数字音频的HDMI接口，可以直连电视机，实现声话同步播放

2.5提供不少于1个VGA接口作为备用输出接口

2.6提供不少于2个3.5mm立体声插座，作为外接音频设备的输入输出接口

2.7提供1个红外接收器延长端口，确保在会议室、示教室内能够随时使用红外遥控器进行操作

2.8提供不少于4个USB接口，作为系统软件升级接口，也可以外接键盘、鼠标进行操作

2.9提供红外线遥控器和前面板按键两种方式，实现与手术室之间的影音交流

2.10接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰

2.11无线麦克风数量不少于2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外1个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用

2.12载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米

3,音频处理模块　　　数量：１套

3.1实现会议室音频收集、处理和输出功能

3.2提供音频信号处理功能，整合输入输出通道不少于8进8出

3.3提供不少于2个带功率放大的音频输出接口，最多可以连接超过4个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求

3.4接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰

3.5无线麦克风数量不少于2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用

3.6载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米

4,壁挂式音箱　　数量：１个

4.1采用壁挂式设计，不影响会议室装饰，而且更美观。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原

4.2频率响应：95Hz-18kHz(±3dB)

4.3持续功率处理：20w连续/阻抗：16Ω，80W

4.4灵敏度：83dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）

4.5最大声输出：96dB-SPL, 1m（粉红噪声）102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）

4.6辐射角度：180o(H), 155o(V)"

4.7可灵活选择水平或垂直安装，重量不低于3.94Kg

5，壁挂式机柜   数量：1套

6.1提供选装壁挂式安装机柜，能够灵活放置在会议室区域

6.2设备安装空间不低于6U

6.3提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行

# 第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，招标人与代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料（相关法律法规及政策修改或取消的除外）：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

  - 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”

或“营业执照”；

  - 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 财务状况报告

- 法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

- 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

- 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 法人

- 税务登记证（含多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

- 社会保险登记证；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 其他组织和自然人

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

- 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商做出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采

- 购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要

求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单

位的资格审查情况。

- 招标人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人代理机构拒绝其投标。

# 第五章 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

## 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高顺序的投标人为中标候选人的评标方法。

## 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

1. 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

2. 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

3. 合同履行期限不符合招标文件要求的；

4. 出现两个或两个以上不同报价的；

5. 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

6. 投标报价存在缺项、漏项的；

7. 投标有效期不足的；

8. 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的；

9. 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

10. 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的；

11. 未按要求提供招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定的书面声明的；

12. 未提供所投服务的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 13. 不满足招标文件第三章“采购货物（服务）技术参数、规格及要求”中条款要求的；

14. 含有招标人不能接受的附加条件的；

15. 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务评议对照表》和《技术、服务评议对照表》的；

16. 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物（服务）类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物（服务）价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的货物（服务）类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额45%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 计分办法

- 代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

1.评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

3.中标候选人并列的，由招标人确定或者招标人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

4.评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 评审因素及评分标准

说明：投标人应在投标文件的“第二部分 商务文件”、“第三部分 技术、服务文件”中提供“1.商务评议”、“2.技术、服务评议”所有评分标准中要求提供的相关证明材料，否则，将会导致对应的评审因素不得分。

- 评分标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 30 | 得分公式=（评标基准价/投标报价）×0.3×100分，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 （ 25分） | 投标文件编制 | 2 | 投标文件有详细目录、内容完整、逐页有连续页码，目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便，得1-2分。 |
|  | 类似业绩 | 10 | 供应商近三年（2020年-至今）具有类似项目业绩的，每提供一项得 2分，最高 10分；不提供不得分。 （注：须提供合同书或中标书复印件加盖供应商公章，否则不得分） |
|  | 培训计划 | 5 | 根据投标人提供的培训方案进行评价： 1、培训方案内容丰富，培训分工明确，计划安排合理可行，得4-5分； 2、培训方案内容较丰富，培训分工较明确，计划及安排较合理得2-3分； 3、培训内容单调，角色培训分工不明确，或计划及安排不合理的得1分； 4、没有不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 根据各投标人对本项目的售后服务方案、售后保障措施、售后服务机构设置、人员配备、响应时间、技术支持等内容进行评分： 1、具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得6-8分； 2、有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得3-5分； 3、有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得1-2分； 4、若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。 |
| 技术部分 （45分） | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数完全满足本项目招标文件要求的得35分，参数中 “*”项为关键参数，一项不满足扣5分，不加“*”项为一般技术参数，一条不满足扣3分，扣完为止。(提供相关证明资料） |
|  | 供货及验收方案 | 5 | 1、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得3-5分； 2、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得1-2分； 3、若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 根据投标人提供的质量保证措施进行评价： 1、内容详细、具体的得4-5分； 2、内容基本完整、有具体措施但部分描述不详细的得2-3分； 3、内容不完整，但基本合理得1分； 4、没有不得分。 |

# 第六章 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，招标人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由  （招标人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和服务期限向甲方提供合格的服务，并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　              　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

# 第七章 投标文件格式（参考）

投 标 文 件

- 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇二三年  月

格式（参考）说明：

## 资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

- 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）；

- 财务状况报告

- 法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

- 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

- 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 法人

- 税务登记证（国税、地税或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

- 社会保险登记证（或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 其他组织和自然人

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

- 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违

法记录的书面声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营

受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政

府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必

须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 未被“信用中国”、网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；

2、资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

## 附：无重大违法记录声明函格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

湖北方成项目管理有限公司：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

  - 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

投标人 (公章)：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

投 标 文 件

- 第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇二三年  月

格式（参考）说明：

## 商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件二）；

- 中小企业划型标准（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件四）；

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利单位的标准（附件五）；

- 开标一览表（附件六）；

- 法定代表人授权书（附件七）；

- 关于不存在招标文件第二章“九、 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件八）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件九）；

- 项目班子成员情况表（附件十）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十一）；

- 商务评议对照表（附件十二）。

投 标 文 件

- 第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇二三年  月

格式（参考）说明：

## 技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标服务项目介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务评议对照表（附件十三）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投服务项目是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投服务项目对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

投 标 书

湖北方成项目管理有限公司：

依据贵方 （项目名称） 项目（项目编号：     ）招标的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交“开标一览表”信封和下述文件正本   份，副本    份。

- 资格证明文件；

- 商务文件；

- 技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

- 《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为 （注明币种，并用大写和小写表述投标总价） ；

- 按招标文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；

- 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；

- 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

- 与投标有关的一切正式往来信函请寄：                              。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

## 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

湖北方成项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加 （招标人） 的      项目（项目编号：      ）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

## 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

湖北方成项目管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （招标人） 的      项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件六：开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限（交货期） | （单位： 日历日） |
| 服务要求 |  |
| 备注 |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示。

2、价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3、为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未按要求单独提交上述资料或未按照招标文件规定格式填写完整并签字、盖章的，将按照无效投标处理。

4、“备注”栏适用于存在价格扣除的情形，投标人可视自身实际情况如实进行填报。

5、本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标人公章，否则将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 附件七：法定代表人授权书

湖北方成项目管理有限公司：

兹授权      同志为我单位参加贵方组织的       项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从2019年   月   日起至     年   月   日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务：                          性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

## 附件八：投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标服务有关的情况：

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照湖北方成项目管理有限公司要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：       年    月    日

## 附件九：项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 附件十：项目班子成员情况表（本项目不适用）

投 标 人：

项目编号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 附件十一： 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照 | 具备合法有效的营业执照或事业单位法人证书 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上年度财务审计报告或银行出具的资信证明文件或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料（若公司成立时间不足一年，则根据公司成立实际情况提供），没有的提供书面承诺。 |
|  | 具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料 | 由供应商提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 （可提供书面承诺） |
|  | 资质要求 | 需具有医疗器械生产经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证 |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 有依法缴纳税收及缴纳社保的证明 | 企业纳税证明；本年度企业为员工缴纳社会保障资金证明等。（没有的提供书面承诺） |
|  | 信用记录 | 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致 |
|  | 响应文件签署 | 按文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签字或者盖章 |
|  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过政府采购预算价 |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十二：商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 附件十三：  技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：