双臂腔镜吊塔技术参数

(一)、总体要求：

1、吊塔为国际知名品牌，制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，；

2、吊塔箱体上气源接口必须采用Z字形摆放；

3、吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，可根据实际需求相互之间可随意调换位置，箱体上模块数量需≥20 个；

4、吊塔箱体为吊柱式，箱体横截面≥330mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；

5、气体终端要求：气体终端与吊塔厂家为同一品牌，气体终端为全金属规格，中心孔接口主体需为金属材质； 

6、气体终端需通过20000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验；
7、所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

8、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；

二、吊塔具体要求：
1.1、单臂结构,悬臂长≥800mm+900mm；

1.2、吊塔箱体为吊柱式，吊塔箱体高度≥800mm，箱体横截面≥330mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；

1.3、仪器平台数量：4层，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手； 

1.4、各关节旋转角度≥340°；

1.5、应配有电源插座：≥10个； 

1.6、配有网络接口1个；  

1.7、气体终端数量：氧气×2、负压吸引×2； 

1.8、配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm；

1.9、 配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度≥200mm；
