精子分析仪采购需求

- 基本要求

1.仪器由医学图文分析软件、相差生物显微镜、数码摄像系统、C型摄像接口及分析终端、打印机等组成，用于检测精液常规、精子形态、精子DNA完整性等显微图像相关应用，并能出具专业图文报告；

▲2.仪器搭载的医学图文分析软件应获得医疗器械注册证，且具备经注册核准的精子形态学辅助识别、精子DNA损伤分析等功能。

- 二.精子动力学分析

3.精子动力学分析项目在WHO标准化基础上遵循国际行业内计算机CASA标准，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，可分析≧40项活力相关参数；

4.分析系统可在平场与相衬模式下自由切换，精子形态学、精子DNA完整性检测采用平场原理分析，精子动力学检测采用相衬原理分析；

▲5.精子个数计算漏检率≤5%；（以《医疗器械注册证》附件描述为准）

三．精子形态学分析

6.产品可在100x物镜下自动将染色后的精子分割为顶体、头部、中段，并能显示每个精子的相关参数，从而分辨出正常及异常精子，无需人为参与；

7.支持改良巴氏染色、shorr染色、Diff-quik等染色后的精子形态分析，并可根据实验室具体的染色结果进行识别效果优化；

▲8.图像长度测量准确率≥95％，区域面积计算准确率≥90％；（以《医疗器械注册证》附件描述为准）

- 精子DNA碎片分析

9.自动捕捉分析精子DNA碎片，自动分析精子及其晕轮相关参数，并判断正常及异常精子，无需人为参与；

10.产品能自动识别计数精子数、存在DNA碎片精子、无DNA碎片精子，其识别结果符合率不小于80%；

11.系统能对精子DNA损伤分析图像进行导入导出和分析；

- 精液分析质控

- ▲12.可进行95%可信质控区间双样本对比分析；（以产品注册时提交的医疗器械检验报告表述为准）

13.支持精子浓度检测质控珠及动力学活力质控视频录制，可对第三方录制的质控视频载入并进行分析检测；

- ▲14.自动生成XBar图、SBar图、人员差异质控图；（以产品注册时提交的医疗器械检验报告表述为准）

六．硬件配置

15.分析终端1套；

16.相差生物显微镜1台；

17.高清显微摄像机1台；

18.数码彩色打印机；

19.一次性精子计数池；

七．其他

20.遇设备故障等情况，可及时无条件提供备用机替换服务；

21.具有LIS导出功能，应无条件与医院LIS联接。