动力刨削及微型磨钻系统技术参数

1、动力系统1套

1.1、智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。

*1.2、一机多用，可兼容10多种手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持100000rpm，请列出可连接同品牌手柄型号，提供 文件

1.3、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等

1.4、彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能；

1.5、双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩)

1.6、带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关

*1.7、往复转频率具有≥10级的调节，可任意设定，提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

1.8、具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小

1.9、具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数

2、刨削手柄1把

2.1、手柄采用双键式的人体工学设计，可采用直握、笔式握和拳式握；

*2.2、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-12,000rpm；扭力: ≥35N·cm

2.3、正反转速度：500-2,500rpm

2.4、刨削手柄噪声≤56dB

*2.5、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头

*2.6、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术 , 提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

2.7、刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm.

2.8、刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。

*2.9、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

2.10、不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨，避免撕扯。

2.11、刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间。

2.12、刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm

2.13、刨削刀头采用符合ASTM标准不锈钢材质

3、电动式微型高速钻

*3.1、最大速度（rpm）：≥100,000

3.2、速度设置：10%-100%

3.3、速度增量：10%

3.4、扭矩（N/cm）：≥1.4

3.5、长度（cm）：≤17

3.6、直径（cm）：≤1.9

3.7、重量（g）：≤200

4.可高温高压消毒连接线壹根，长度大于3.5米，具有模式转换按钮，模式转换不少于4种。

5.钻头

1：材料:455钢

2：分切割及打磨钻头。钻头尺寸：0.5mm—10mm任意可选。钻头形状多样。