附件2：

技术参数
一、COD水质在线监测仪
	测量方法
	国家标准：GB11914-89《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》行业标准：HJ377-2019《化学需氧量COD（Cr）水质在线自动监测仪技术要求》。

	测量范围
	0-200mg/L、0-500mg/L、0-1000mg/L三种量程范围任意可选，并可根据要求另行扩展其他量程范围。

	定量下限▲
	≤15mg/L，最低0.6mg/L；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	示值误差▲
	标准溶液测试20%浓度时误差最低达到0.3%；50%浓度时误差最低达到0.6%；80%浓度时误差最低达到0.3%；

	测量周期
	小于50分钟

	显示单元
	7寸触摸屏

	24h低浓度漂移▲
	±5mg/L，最低达到0.2mg/L；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	24h高浓度漂移▲
	≤5%，最低达到0.4%；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	重复性▲
	≤5.0%，最低达到0.8%；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	废液废水分离设计
	具有废液和废水分管路收集功能

	量程自动切换
	具有量程自动切换功能

	阀体单元▲
	采用多联体电磁排阀

	输出单元
	含RS232，RS485，4-20mA

	定量进样
	采用光电计量，蠕动泵负压方式进样；

	校准核查
	具备设置定时自动核查自动校准；

	环保认证
	▲环保认证检测应符合《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ377-2019的要求。

	计量型批报告
	▲在线分析仪应具备省级检测计量院出具的计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书，复印件需加
盖厂家公章证明。


二、氨氮水质在线分析仪
	测量方法
	国家标准：GB7481-87《水质-铵测定-水杨酸分光光度法》

	测量范围
	0～2mg/L、0～10mg/L、0～50mg/L、0～300mg/L三种量程范标准：HJ101-2019《氨氮水质自动分析仪技术要求》。

	定量下限▲
	≤0.15mg/L，最低0.008mg/L；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	示值误差▲
	标准溶液测试20%浓度时误差最低达到±0.4%；50%浓度时误差最低达到±0.6%；80%浓度时误差最低达到±1.9%；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	测量周期
	小于40分钟

	显示单元
	7寸触摸屏

	24h低浓度漂移▲
	≤0.02mg/L，最低达到0.002mg/L；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	24h高浓度漂移▲
	≤1%，最低达到0.01%；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	重复性▲
	≤2.0%，＜最低达到0.5%；（提供CMA检测报告原件扫描件）

	废液废水分离设计
	具有废液和废水分管路收集功能

	量程自动切换
	具有量程自动切换功能

	阀体单元▲
	采用多联体电磁排阀

	输出单元
	含RS232，RS485，4-20mA

	定量进样
	采用光电计量，蠕动泵负压方式进样；

	校准核查
	具备设置定时自动核查自动校准；

	环保认证
	▲环保认证检测应符合《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ101-2019的要求。

	计量型批报告
	▲在线分析仪应具备省级检测计量院出具的计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书，复印件需加盖厂家公章证明。


三、其他水质在线分析仪
	1
	数采仪
	1.整机采用工业级设计标准，高性能，高可靠性
2.整机达到IP65防护等级
3.支持多中心数据传送
4.内置备用电池，断电情况下可继续工作6小时以上
5.可软件导出历史数据
6.采集器代码可远程升级
7.设备同时配置GPRS和以太网通信方式，用户可在人机界面上随时切换通信方式内置国内主流仪器厂商通讯协议。

	2
	明渠流量计
	1.超声波明渠流量计
2.结构：一体式和分体式
3.测量范围：0.1m³/h-99999.99m³/h，根据不同堰槽决定
4.累计流量：有最大累计流量
5.液位测量精度：0.5%
6.分辨率：3mm或0.1%（取大者）
7.流量测量精度：标准堰槽1-5%
8.供电：220V/24V/12V
9.防护等级：显示仪表IP66，探头IP68
10.含RS232，RS485，4-20mA输出单元

	3
	pH
	1.测量范围：pH：0.01-14.00pH；ORP：－1999-＋1999mV；温度：-5-110.0℃；
2.分辨率：pH：0.01pH；ORP：1mV；
3.基本误差：pH：±0.1pH；ORP：±3mV；温度：±0.5℃；
4.自动或手动温度补偿范围：0-110℃；
5.稳定性：pH：≤0.02pH/24h；ORP：≤2mV/24h；
6.信号输出：0-10mA(负载电阻＜1.5KΩ)；4-20mA(负载电阻＜750Ω)；可选：0-5V，0-10V（需预定）；
7.两组继电器控制触点：3A240VAC，6A28VDC或120VAC；
8.电源：220VAC±10%，50±1Hz，功率≤3W；
9.工作环境：环境温度：-10-60℃；相对湿度：不大于90%；

	4
	余氯
	1.测量范围：余氯（可设置）：0-20.00mg/L（ppm）；温度：0-60℃；
2.分辨率：余氯：0.001mg/L；温度：0.1℃；自动或手动温度补偿范围：0-60℃（基准温度25℃）
3.pH补偿范围：手动pH补偿
4.响应时间：<2min(90%，20℃)
5.流通式安装最低流量：15cm3/S（保持恒定流速）
6.稳定性：在常温下，每月漂移<2%F•S
7.隔离信号输出：0-10mA(负载电阻＜1.5KΩ)；4-20mA(负载电阻＜750Ω)；
8.两组继电器控制触点：3A240VAC，6A28VDC或120VAC；
9.电源：220VAC±10%，50±1Hz，功率≤3W；

	5
	巴氏槽（根据实际流量选型）
	巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜，扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反。
量水槽上下游护底长都为槽底高H的函数:上游护底L=4H；
下游护底L=(6^-8)H；
同时，由于量水槽内流速较大，喉道中水面的波动也很大，直接在槽中测定水位有困难。因此，在槽壁设置后观测井，安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm，测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接，管子的中心线应高出槽底3cm，上游水尺位于喉道上游距喉道首端(2/3)处，下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处。上下游水尺零点与槽底高要齐平，观测井要无漏水现象。

	6
	行进渠道（根据实际流量选型）
	行进渠道为顺直平坦的矩形明渠，其长度应不小于槽宽的10倍；流态：行近渠道中水流的流态应满足规定，而且佛汝德数F小于或等于0.5-0.7。
巴歌尔量水槽砌筑或安装在行近渠道末端，进口段底面为水平面，侧壁与底面垂直。
1.行近渠道、静水井和槽体均不得漏水。
2.下游渠道紧接出口段处，应作加固处理。
3.在最大流量通过时，槽体和渠道不受损坏。

	7
	水质采集器
	1.混合采样：可向在线监测提供无间断的混合水样。
2.数字控温：可实现超标留样，同步留样，直接留样、串口控制留样，具有压缩机制冷装置和均热装置，高精度数字控温。
3.数据储存：具有留样记录，开关门记录，停电记录和报警记录。
4.分瓶留样功能：仪器可实现1～24瓶分瓶留样，瓶数可自由设定。
5.采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式。
7.留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能。
8.供样功能：可向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪同时提供不间断混合水样。
10.留样记录功能：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值，可记录最新1000条数据记录。
12.对外接口：流量计模拟接口，RS485接口。
13.断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失。
15.自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞。
17.防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样。
18.水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在0℃～4℃的环境。

	8
	仪表集成柜
	非标定制，对小表进行集成安装。

	9
	工程安装
	需要对现场进行开挖回填，布设管路等，对排水管网进行处理，保证污水正常计量及外排。
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	在线监测设备
	
	
	
	
	
	

	1
	氨氮在线水质检测设备
	1.类型:氨氮在线监测设备
	套
	1
	
	
	

	2
	PH在线水质检测设备
	1.类型:PH水质在线监测
	套
	1
	
	
	

	3
	超声波流量在线水质检测设备
	1.类型:超声波明渠流量计
	套
	1
	
	
	

	4
	余氯在线水质检测设备
	1.类型:余氯在线监测
	套
	1
	
	
	

	5
	COD在线水质检测设备
	1.类型:COD在线监测设备
	套
	1
	
	
	

	6
	水质采样器
	水质采样器
	套
	1
	
	
	

	7
	数采仪
	数采仪
	套
	1
	
	
	

	8
	系统集成柜
	系统集成柜，非标定制
	台
	1
	
	
	

	9
	在线设备稳压器
	在线设备稳压器
	个
	1
	
	
	

	10
	在线设备房循环装备
	在线设备房循环装备
	台
	1
	
	
	

	11
	巴歇尔计量槽
	
	套
	1
	
	
	

	12
	不锈钢明渠
	
	套
	1
	
	
	

	13
	在线监测1个月药剂
	1.COD、氨氮等在线监测药剂
	组
	1
	
	
	

	14
	在线监测比对验收
	1.验收时在线监测数据比对
	组
	1
	
	
	

	
	水泵控制箱
	
	台
	1
	
	
	

	15
	提升泵
	25 m3/h
	台
	1
	
	
	

	
	取样泵
	真空自吸泵
	台
	1
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	16
	人工挖土
	1.三类土
2.挖深3.4m
3.放坡开挖
	m3
	25
	
	
	

	17
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚现扳混凝土
	m3
	/
	
	
	

	24
	余方弃置
	余土弃置
	m3
	/
	
	
	

	25
	砌筑井
	污水井，井口700
	座
	1
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	合计
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