设备：钬激光（Ho:YAG）治疗机

型号：VersaPulse PowerSuite 60W

品牌：科医人

招标参数：

1.保修服务期限为壹年。

2.保修内容包括： 钬激光（Ho:YAG）治疗机VersaPulse PowerSuite 60W设备在保修期内的维修、保养（不含光纤、光纤保护镜片以及光纤附属工具包）。

3.保修期内，投标人应对设备进行维修、保养和更换配件，供应商承担配件、劳务和差旅等一切费用，不再收取除合同款外的其他费用。

4.★要求投标人至少指定2名工程师负责本项目，并持有设备厂家培训合格的服务资质，提供原厂培训工程师资质证明及生产厂家开出的区域授权书。

5.投标人必须确保保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂配件。

6.投标人在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务方提供。

7.保修期内故障报修响应时间≤4小时；在工作时间内，工程师到场维修时限≤48小时。

8.提供保修服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天）。

9. 投标人保障机器一年开机率达到95% ，即每年停机不超过25个工作日。

10、投标人每年提供两次预防性维护保养，安全检查和保养包括但不限于以下内容：机械安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、循环水及滤芯更换、性能测试及校准。提供保养检测报告。

11.投标人提供服务热线电话供采购人与投标人的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术支持和维修诊断。

12.在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。