
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
招标参数
[bookmark: heading_1]1、扫描架系统
[bookmark: _GoBack]（1）CT 平板探测器类型：CsI+ TFT；
（2）探测器有效成像区域：≥15cm×15cm；
（3）探测器像素大小：100um×100um；
（4）探测器输出数据灰阶：≥16bit；
（5）最小重建体素：≤70um。
[bookmark: heading_2]2、X 射线源组件
（1）类型：高频脉冲高压 X 射线发生器；
（2）球管电流：1‑10mA；
（3）球管电压：60‑100kV；
（4）球管焦点：≤0.5mm。
[bookmark: heading_3]3、扫描参数和图像质量
（1）CT 扫描最大视野≥16cm×17cm；
▲（2）CT 扫描采集视野档位：不少于 6 档，最小视野≤5cm×5cm；
（3）CT 空间分辨率：≥1.0lp/mm；
（4）全景空间分辨率：≥1.8lp/mm；
（5）全景最短扫描时间：≤14s；
（6）CT 最短扫描时间：≤8s；
（7）CT 图像信噪比：9.0。
[bookmark: heading_4]4、计算机
（1）处理器：六核及以上；
（2）内存：≥16GB；
（3）显卡：独立显卡，显存≥8GB；
（4）硬盘容量：≥2TB，系统固态硬盘≥256G；
（5）显示器：23.8 英寸液晶，分辨率为 1920×1080；
（6）CT 图像重建时间：≤60 秒。
[bookmark: heading_5]5、临床应用软件
（1）支持远程 PACS 服务器连接，可将设备接入医院现有 PACS 网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；
    （2）以标准 DICOM3.0 格式输出图像文件，可与 PACS、RIS 相连，支持局域网络共享，分机影像查看；
▲（3）具备适用于符合 JPEG 标准的二维面像正畸处理软件一套，软件功能应包含在医疗器械注册证（含附件）范围内；
    （4）距离测量：可测量直线距离、曲线距离；
    （5）角度测量：可进行三点角度测量、四点角度测量；
    （6）面积测量：可测量任意区域的面积；
    （7）连续测量：可测量连续距离；
    （8）牙弓线绘制：智能自动绘制牙弓线，生成患者全景图像，可手动调整；
    （9）神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可快速    着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能；
   （10）智能自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚；
   （11）骨密度测量分析：单点骨密度测量、线段骨密度测量、区域骨密度测量等多种骨密度测量方式；
   （12）气道分析功能：可进行 3D 视角观察气道内部，分析气道情况，快速分割气道，可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现；
   （13）局部放大功能：可对感兴趣区域进行局部放大（无需调整图像整体尺寸），定向观察此区域三维影像，便于医患沟通；
   （14）图像处理功能：2D/3D 图像编辑工具 (移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；注释（在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记）；
   （15）切割功能：可针对三维图像进行任一区域自由切割，获取想要观察区域的三维图像；
▲（16）头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性，可通过此调整获取更清晰的曲面断层影像；
   （17）VTO 功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览；
   （18）内窥镜功能：可以 3D 视角内窥镜观察患者神经管、根管内部情况；
   （19）金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量；
   （20）种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；
   （21）定点观察，可在全景视图中以任意一点为中心，自动展示该位置的轴状面、矢状面、冠状面影像，方便观察；
   （22）多平面重建图像：集成化界面，任意位置、任意方向观察患者切片，成像能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构；成像模式可一键切换，层厚可以任意调节；可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理；
▲（23）三维渲染模式：预设多种渲染风格，也可自由调整渲染风格进行保存；
    （24）STL 格式导出：可将 CT 数据转化为 STL 格式导出，可选择导出全口 STL 数据，或者局部 STL 数据；
▲（25）多全景模式，可查看 MPR 全景、VR 全景和 MIP 全景；全景功能具备二维全景片的独立拍摄功能，具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取 21 层以上全景片）；自动识别牙弓曲面和牙体生理曲度，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像；
   （26）报告编辑、打印功能：可自定义报告结构支持多种布局选择；
   （27）全景片辅助诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，无需联网亦可使用；
▲（28）全景片病灶发展模拟功能：进行患者病情演变动态模拟，便于病灶情况预警和医患沟通；
▲（29）智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能；可一键自动标记不少于 65 个分析点、不少于 180 个测量项目，提供不少于 24 种测量分析方法。
[bookmark: heading_6]6、结构性能
（1）摆位及扫描：采用侧方开放式摆位，摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计，使技师可正面观察定位激光光线位置，确保准确定位；
    （2）机架底座：底座结构稳固，满足轮椅患者可便捷进入扫描区域。


