输液加温器技术参数

技术参数要求：

1、主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；

- 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人

体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

★3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，最高设定温度不大于41℃；

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm；

5、按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

6、屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息；

7、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本；

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11、加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；

12、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

13、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；

★14、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

15、两条加热管串联使用可满足大流量加温需要；

★16、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；

★17、标配内径3.5mm，长度1.4米的常规加热管二条；可选配内径9.5mm的冲洗加热管或内径14.5mm的ECMO加热管。

18、电气安全保护类别：I类；

19、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；

20、防潮保护级别：IPX2；

21、工作方式：连续运行；

22、电源：a.c.100-240V/50-60Hz；

23、输入功率：≤200VA（伏安）；

★24、具有CFDA和CE认证；