膀胱内窥镜摄像装置（含膀胱镜器械、清洗槽）

采购需求

- 一、医用内窥镜摄像装置

1、TV制式：PAL/NTSC可切换；

2、像素：≥1920×1080；

3、扫描标准：≥1100线；

▲4、医用内窥镜分辨力： ≥112线对；（提供检测报告佐证）

5、支持HDMI高清视频输出（输出1080P信号）；

6、最低照度：≤5.5LX；

7、≥2种白平衡模式，包含自动白平衡控制和手动白平衡；

▲8、主机前面板带≥5寸液晶屏幕，可实时显示图像；

9、支持图像冻结和电子放大功能；

▲10、色彩还原能力：≥4级；（提供检测报告佐证）

11、摄像头遥控功能≥4种，支持白平衡、冻结、亮度加减等；

12、摄像头防水级别：≥IPX8，可浸泡消毒；

13、光学接口：≥1000线，与全数字高清摄像机相匹配；

二、医用内窥镜冷光源

14、主机前面板：带≥5寸LCD显示、参数可追溯；

▲15、光源照度：≥1100000Lux；（提供检测报告佐证）

16、LED发光模组寿命：≥40000小时；

▲17、光源灯泡接近使用寿命带有数码闪烁显示、同时蜂鸣器报警提示；

18、支持一键恢复记忆亮度。

三、液晶显示器

19、显示器尺寸: ≥24寸（对角线）；

20、分辨率: ≥ 1920×1200；

21、视角：≥178

22、对比度: ≥1000:1

23、信号输入包含DVI、HDMI;信号输出：DVI;

四、图文信息管理系统

24、数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

25、图像采集便捷，可用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

26、可自定义设置图像采集范围，可设置圆形裁剪范围；

27、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像；

▲28、支持图像四画面观察，便于观察比较；

▲29、与医用内窥镜摄像系统为同一品牌，以保证整体系统的稳定性、方便售后维护。

- 五、内窥镜

30、内窥镜头镜体全部采用优质不锈钢管；

- 31、窥镜采用优质光学玻璃、光钎、光锥；

- 32、棒状透镜技术，图像清晰、视场明亮；

- 33、采用不锈钢水阀；

- 34、内窥镜外径：≤Ø4mm ，长度：≥302mm，视向角：≥30°，数量:≥2支；

- 35、鞘套及闭孔器：≤21Fr，长度：≥230mm，数量：≥2把；

- 36、连接桥器械通道：≥Ø3.5mm，数量：≥2个；

- 37、操作器手轮配有拨板起落指示标，器械通道：≥Ø3.5mm，数量：≥1把；

38、配套手术器械：≥7Fr，长度：≥370mm 配活检钳、锯齿钳、剪刀，数量：各≥2把；

▲39、与医用内窥镜摄像系统为同一品牌，以保证整体系统的稳定性、方便售后维护。

六、台车

- 40、上下5层可调、有摄像头指教、带鼠标架、三轴向控制，前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱。

七、设备配置至少包含以下：

医用内窥镜摄像装置1套、医用内窥镜冷光源1套、液晶显示器1台、图文信息管理系统1套、内窥镜2套、台车1台、内窥镜清洗槽1套（双槽，含气枪、水枪各1把）