公安县人民医院医学装备采购参数确认表

1.电子支气管内窥镜：

1.1视场角≥120°；

1.2景深：3-100mm；

▲1.3吸引阀座一体式防脱设计；

▲1.4操作手柄具备3个功能按键；

▲1.5软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm；

1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.7软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

1.9插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°，向下弯曲130°，双向弯曲340°；

1.10插入管具有被动弯曲关节，可实现灵活的插入；

▲1.11操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；

▲1.12操作手柄上按键可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.13视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒；

1.14内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.15操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；

1.16操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

1.17采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

- 培训服务：

- 2.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管内窥镜的操作技能；

2.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

2.电子内窥镜图像处理器：

1.技术参数

▲1.1具备医疗器械注册证。

1.2显示屏：TFT-LCD，1280*800高清分辨率。

1.3 触摸屏：电容式触摸屏。

1.4 显示功能：自带显示屏10.1英寸，开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

▲1.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

1.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

1.7调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像。

1.8具有多种图像输出形状可选。

1.9亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

1.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。

1.11录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

1.12存储功能：具有外置可热插拔64G SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

1.13视频输出接口：具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。

1.14与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。

1.15视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。

1.16录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

1.17用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

1.18供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

评分标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 磋商报价 | 30 | 得分公式=（磋商基准价/磋商报价）×0.3×100分，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 （ 12分） | 项目负责人或委托人陈述 | 6 | 项目负责人或委托人在进行磋商时能熟练讲述本项目实际情况及实施方案的得4-6分；基本了解的得1-3分；不能讲述本项目情况的不得分。 |
|  | 类似业绩 | 6 | 磋商响应商近四年（2020年至今）完成的同类别项目；提供一项得3分（提供项目中标通知书或货物采购合同复印件加盖公章）（最高分为6分）未提供不得分 |
| 技术部分 （58分） | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数完全满足本项目招标文件要求的得40分，参数中 “▲”项为关键参数，一项不满足扣4分，不加“▲”项为一般技术参数，一条不满足扣2分，扣完为止。(提供相关证明资料） |
|  | 供货方案及验收方案 | 6 | 1、根据各投标人供货和运输及服务方案科学性、可靠性、合理性，供货响应时间等的及时性，综合评价： （1）方案详细、具体的得3分 （2）方案合理、完整、可行得2分； （3）方案部分可行1分； （4）方案不可行或未提供不得分。 2、根据各投标人验收方案科学性、可靠性、合理性，综合评价： （1）方案详细、具体的得3分 （2）方案合理、完整、可行得2分； （3）方案部分可行1分； （4）方案不可行或未提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 3 | 根据投标人提供的质量保证措施进行评价： - 措施内容详细、全面、合理且切实可行的得3分； - 措施内容可基本项目要求的得2分； - 措施内容有缺陷或无法保障项目要求的得1分； - 未提供不得分。 |
|  | 培训计划 | 3 | 根据投标人提供的培训方案进行评价： 1、培训方案内容丰富，培训分工明确，计划安排合理可行，得3分； 2、培训方案内容较丰富，培训分工较明确，计划及安排较合理得2分； 3、培训内容单调，角色培训分工不明确，或计划及安排不合理的得1分； 4、没有不得分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 根据各投标人对本项目的售后服务方案、售后保障措施、售后服务机构设置、人员配备、响应时间、技术支持等内容进行评分： 1、内容详细、具体的得3分； 2、内容基本完整、有具体措施但部分描述不详细的得2分； 3、内容不完整，但基本合理得1分； 4、没有不得分。 |
|  | 应急需求 响应方案 | 3 | 根据投标人提供应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分 1、承诺、措施内容详细、全面、切实可行得3分； 2、承诺、措施略有瑕疵，总体可行的得2分； 3、承诺、措施内容不清晰，简单的得1分； 不符合或未提供不得分。 |