公安县人民医院采购4K高清腹腔镜项目征求意见公告

一、项目名称及采购编号、政府采购计划备案号

（一）采购编号：NHZB-2023-0703

（二）项目名称：公安县人民医院采购4K高清腹腔镜项目

（三）政府采购计划备案号：421022-2023-02458

二、项目内容

（一）项目基本情况：

项目名称：公安县人民医院采购4K高清腹腔镜项目

（二）采购内容及要求：

公安县人民医院采购4K高清腹腔镜一套，具体详见附件征求意见公告

（三）项目预算：260万元，预算控制最高价：260万元。

三、征求意见截止日期

从2023年07月22日至2023年07月26日

四、征求意见的提交方式

提出的意见建议应当实事求是、客观公正、详细具体、理由充分，并在公示期内将相关意见以书面形式（加盖公章）提交至公安县农华项目管理有限公司(公安县斗湖堤镇屯兵路58号湖北鑫盛综合大楼209室)，或将反馈意见的盖章扫描件和电子文档（word版本）发送至指定的电子邮箱（gars_0716@163.com），邮件主题注明“（公司名称）关于（项目名称）采购需求反馈意见”，邮件内容应包括投标人名称、投标人联系人姓名、联系方式等内容。

五、采购文件或采购需求

详见采购需求

六、本项目采购人或采购代理机构的情况

采购人：公安县人民医院

地 址：公安县斗湖堤镇孱陵大道119号

联系人姓名：王芳

联系电话：0716-5208000

采购代理机构：公安县农华项目管理有限公司

地  址：公安县斗湖堤镇屯兵路58号湖北鑫盛综合大楼207-209室

项目联系人：徐小虹

联系电话：0716-5117333

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（公财发〔2022〕22号）要求，推进政府采购合同融资：中小企业凭中标（成交）通知书和政府采购合同向金融机构申请合同融资、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策。

6、本项目的特定资格要求：申请人须取得食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产（经营）许可证。

- 第三章　项目技术、服务及商务要求

## 采购内容

本项目为公安县人民医院采购4K高清腹腔镜一套，包括产品的供货、运输、安装、调试、培训及售后服务等工作；

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备配置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清腹腔镜 | 1套 | 4K荧光摄像主机系统 | 1台 |  |
|  |  |  | 4K极清荧光摄像头 | 1个 |  |
|  |  |  | 医用内窥镜冷光源主机 | 1台 |  |
|  |  |  | 荧光专用导光束 | 2根 |  |
|  |  |  | 32寸 4K医用显示器 | 1台 |  |
|  |  |  | ICG专用4K腹腔镜，30度 | 2根 |  |
|  |  |  | 40升高流量CO2气腹机 | 1台 |  |
|  |  |  | 镜头专用消毒盒 | 2个 |  |
|  |  |  | 图文工作站 | 1套 |  |
|  |  |  | 定制医用台车 | 1台 |  |

## 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 技术、服务要求

说明：投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。

| 序号 | 名称/功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光摄像主机系统 | 1.1全数字化4K极清摄像系统：可同时捕捉并处理可见光和近红外光图像； 1.2白光及荧光图像输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万； 1.3●荧光探测灵敏度：信噪比SNR≥20dB，荧光响应动态范围为≥20dB（信背比SBR≥3时）最低探测浓度≤200nmol/L； 1.4●至少具备4K极清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光，4K多模荧光4种显示模式； 1.5●荧光灵敏度可视化：具备荧光灵敏度自定义模式梯度式显示荧光浓度颜色，同时显示出不同强度对应的颜色标尺； 1.6●具有多模荧光模式：同屏显示4K极清白光、4K标准荧光、4K彩色荧光和4K黑白荧光4种图像； 1.7一种图像作为主图在屏幕右侧显示，另外三种图像作为小图在屏幕左侧；主图的图像可通过按键随意切换； 1.8同品牌同平台下支持半定量软件分析、4K极清开放摄像头； 1.9内置图像抓取及录像功能，USB3.0接口，可实现术中实时高清拍照和4K极清录像；具备分段录像功能，图片及影像的分辨率≥3840*2160，60帧； 1.10可通过AUX接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能； 1.11数字高清输出端口：4K输出端口4✖3G-SDI、HDMI，高清输出端口DVI； 1.12具有单根接线线缆12G-SDI，视频输出分辨率为≥3840*2160； 1.13具有2倍数字变焦功能，可实现图像的放大缩小； 1.14采用等同或优于异构处理芯片，ARM硬件架构搭配linux系统； 1.15系统通过主机USB接口连接加密存储设备，具有用户访问权限控制，实现拍照、录像和软件升级功能； 1.16电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 |
| 2 | 4K极清荧光摄像头 | 1.1摄像头内置CMOS芯片≥4个，可同时捕捉可见光和近红外光影像； 1.2●双相机设计：具有两组相机模块，白光影像和荧光影像独立成像。一个3CMOS相机，专门处理白光图像，一个专业荧光CMOS相机，独立处理荧光图像； 1.3 4K模式下，色阶不低于16bit，帧频 ≥60Hz； 1.4摄像头分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万； 1.5摄像镜头类型≥2种； 1.6●同品牌同平台下支持半定量软件分析； 1.7电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源主机 | 1.1独立双光源主机，可见光和近红外激光双光源输出，提供“白光”和“荧光”两种照明模式； 1.2照明光源采用纯白光LED光源，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命可达55000小时； 1.3具有调光旋钮调节光强功能； 1.4具有AI interlock功能，根据观察距离调整光强，避免潜在风险； 1.5激光光源光谱波段为805±10nm，在导光束出光口处激光功率≤2.4W； 1.6符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害； 1.7具有待机功能，无需频繁开关机，提高光源寿命； 1.8自检功能：可实时查看光源设备状态，包含使用时长、光源温度、光源功率等； 1.9电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 |
| 4 | 荧光专用导光束 | 1.1纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。 |
| 5 | 32寸 4K医用显示器 | 1.1 分辨率≥3840×2160，≥32英寸，a-Si TFT 有源矩阵液晶显示屏，亮度 500cd/m2。 |
| 6 | ICG专用4K腹腔镜，30度 | 1.1 直径10mm，工作长度≥320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌； 1.2 30°（或0°）视向角，70°视野角； 1.3 ●可传输白光和近红外光。 |
| 7 | 40升高流量CO2气腹机 | 1.1 压力设定范围：5～25mmHg； 1.2大流量供气，流量≥40L/min； 1.3具有压力过高感应及自动排气安全功能； 1.4具备加温功能，减少内镜起雾现象； 1.5液晶屏显示，设备运行状态一目了然； 1.6具有双重报警功能，气压过高、管道堵塞、供气不足、设备故障、温度过高等情况下，具有声音提醒、文字提示。 |
| 8 | 镜头专用消毒盒 | 配备配套内窥镜消毒盒，规格：450*85*45mm |
| 9 | 图文工作站 | 1.1 支持HDMI、DVI、HD-SDI等接口的高清内窥镜设备连接； 1.2 支持最高1920×1080分辨率图像的完整采集和指定区域采集； 1.3 支持最高1080p高清格式的视频录制与回放； 1.4 支持最高1080p视频录制同时的视频流畅显示和静态图像采集； 1.5 支持已录制高清视频回放时的静态图像二次采集； 1.6 支持静态图像和动态影像采集时的声音提醒； 1.7 采用单界面操作，采集图像、书写报告和病案管理均在同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作，简洁高效； 1.8 多幅图像采集：一人次检查可以无限幅采集图像。采集的图像采用即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失； 1.9 具有快速查询和完整统计两种查询、统计方式；具有多种条件自由组合的查询统计功能，支持模糊查询； 1.10 具有资料的光盘刻录备份功能，支持多种类型光盘； 1.11 多种格式的图像和报告单导出：提供多种格式的图像导出和完整的诊断报告导出，如JPG、BMP、XPS等等； 1.12 既往报告：检查患者时可以同时浏览该患者的既往报告，包括图像和诊断结果。 1.13 自定义诊断报告：根据用户要求进行诊断报告模式设计，满足用户的个性化要求。支持报告单的所见即所得模式； 1.14 具有程序界面布局自定义功能； 1.15 具有检查中病人资料的断电保护功能； 1.16提供整个系统的自动修复功能； 1.17提供整个系统的手动修复功能。 |
| 10 | 定制医用台车 | 1.1主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成； 1.2活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg； 1.3抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高)； 1.4载物托架可升降调节高度； 1.5医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留； 1.6便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门； 1.7最大电流10A过载保护式电源插座； 1.8标配含六孔电源插线板。 |

## 商务要求

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。带★不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

| 序号 | 商务条款 | 内 容 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供货期要求 | 合同签订后3个月内完成到货，遇不可抗逆因素延迟供货期，须及时报备招标人，经招标人同意后方可延期。 | ★ |
|  |  | 投标人需结合所投项目实际，在投标文件中须提供明确的交货（或开发）、安装、调试的实施周期表。 | ★ |
|  | 交付安装地点 | 招标人指定地点 | ★ |
|  | 产品特殊要求 | 投标的医疗器械须具备国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》且在有效期内。 | ★ |
|  | 报价要求 | 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的设备采购、运输、安装、报检以及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保险和调研、咨询、测试、验收、评审、培训、税金等所有可能发生的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标人概不负责。本文件所要求内容应视为保证系统运行所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充，如有遗漏，投标人应予补充。否则，将不予以付款。 | ★ |
|  |  | 对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 |  |
|  | 产品质保 | 整机质保期≧3年，需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作。 | ★ |
|  |  | 一个月内出现非人为质量问题提供换货；软件系统终身免费升级。 | ★ |
|  | 售后服务 | 产品验收完毕后，中标人有责任及时通告相关的产品故障信息，并提供相应的解决措施，包括免费更换软件或进行软件版本升级。对于招标人在使用过程中发现的故障，中标人要及时免费的提供相应的解决方案，保障系统的正常运行。 |  |
|  |  | 质保期满后产品出现故障，中标人应本着对项目负责的态度尽快解决相关问题，费用由双方另行协商解决。 |  |
|  |  | 中标人应提供定期回访，就产品使用情况进行定期检查，便于及时发现故障以及隐患。 |  |
|  |  | 如中标人公司发生兼并、重组，招标人保修由新组建的公司按投标文件承担相应义务。 |  |
|  |  | 投标文件中应说明：保修期内的维护职责（维护内容和故障报修响应时间）与范围，以及说明保修期外的维护方式、职责与范围、收费标准等内容。 |  |
|  | 付款方式 | 设备安装验收使用正常后付款60%，半年后付款30%，一年后付款10%。 | ★ |
|  | 产品质量要求 | 本次招标项目的产品和安装必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。 |  |
|  |  | 若中标，国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。 |  |
|  |  | 所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。 |  |
|  |  | 如有在本招标文件中未说明的设备运行所必须的其他辅助设备及软件系统，请在投标文件中提供详细说明及相关报价。 | ★ |
|  |  | 投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响招标人的利益。 |  |
|  | 产品进场安装、调试及验收 | 中标人须提供全新的设备，所有设备均须由中标人送货到指定地点并安装调试，招标人不再支付任何费用。 | ★ |
|  |  | 中标人所提供设备到达目的地后，招标人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料是否与招标人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在5日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。 | ★ |
|  |  | 中标人应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给招标人。 |  |
|  |  | 中标人必须提供产品安装的详细实施建议方案和产品安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得招标人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、测试、试运行、验收、技术培训等。 |  |
|  |  | 中标人应允许招标人的工作人员参与项目的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。 |  |
|  |  | 安装联调过程中，中标人供给招标人的产品及自己使用的工具，进入招标人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在招标人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。 |  |
|  |  | 招标人将确认下列条款后进行验收签字： 01投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的； 02在调试期内所暴露的问题已获得令招标人满意的解决； 03所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。 |  |
|  | 知识产权 | 中标人必须确保本系统所使用的设备及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由中标人自行承担。 |  |
|  |  | 本系统相关知识产权为招标人和中标人所共有，中标人必须提供本系统全部相关文档；中标人须预留必要的二次开发接口，招标人有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。 |  |
|  |  | 中标人为招标人提供的并且已被支付的全部产品的所有权均属招标人所有。 |  |

资格性符合性检查对照表

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备合法有效的营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年或2022年年度财务审计报告的扫描件或银行出具的资信证明或专业担保机构对中小型投标人进行资信审查后出具的投标担保函（本年度新成立公司提供投标截止时间前一个月财务状况报告原件的扫描件）或根据荆政发[2020]12号文件规定提供相关承诺。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明或相关证明材料（格式自拟） |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 2022年1月至今有任意1个月企业纳税证明（纳税凭证或银行回执扫描件）和企业为员工缴纳社会保障资金证明等（缴纳凭证或银行回执扫描件或社保部门出具证明）；或根据荆政发[2020]12号文件规定提供相关承诺。 注：1.投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据； 2.递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 3.递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 4.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 格式自拟 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 投标人须对投标文件中提供的所有材料真实性负责，并对此作出承诺，否则做无效文件处理。（格式自拟） |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 投标人须提供承诺函，格式自拟 |
|  |  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 投标人须提供承诺函，格式自拟 |
|  |  | 法定代表人或授权代表资格 | 法定代表人（负责人）资格证明或法定代表人（负责人）授权委托书 |
|  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 通过在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格条件 | 投标人须取得食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产（经营）许可证； |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 投标人名称 | 投标人名称是否与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标文件签署 | 按招标文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章或签字 |
|  |  | 采购要求 | 投标人提供的货物符合 “第三章项目技术、服务及商务要求”的采购内容 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过政府采购预算价 |
|  |  | 合同履行期限、质保期及付款方式 | 符合招标文件第三章要求 |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和招标文件规定的其它实质性要求 |

评审因素及评分标准

| 评分项目 |  |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） |  |  | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为30分。其他合格投标人的报价分按照下列公式计算：报价分＝（评标基准价／投标报价）×30 |
| 商务评议（10分） | 业绩评价 |  | 3 | 根据所投产品近三年（2020年8月1日以来）具备的成交业绩打分，每提供一份业绩证明文件得1分，满分3分。须提供中标通知书或成交通知书或供货合同加盖公章的复印件，未提供或未按要求提供的不得分。 |
|  | 售后服务 |  | 3 | 投标人提供所投产品的制造商针对本项目出具的售后服务诺书得3分，否则不得分。 |
|  |  |  | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容进行评分：1、从售后的响应时间；2、故障修复时间；3、巡检次数及巡检时间段；4、售后服务的保障措施等，且详实合理可行的得4 分，每缺少一项内容减1分，出现一项不合理或有瑕疵的减0.5分，最低得0分。 |
| 技术、服务评议（60分） |  | 产品技术参数 | 52 | 投标产品是否完全能够满足招标文件所有功能、性能指标要求，完全满足或优于招标文件指标要求的得52分；标●的技术参数为重要参数，每有一项负偏离的扣3分，未带●的参数每有一项负偏离的扣0.5分。 标注带“●”号的关键性技术参数须提供该产品制造商出具的技术证明文件（须由货物生产商或其直属机构盖章）予以佐证,证明文件包括该产品技术白皮书或第三方检测报告或该产品制造商公开发行的宣传资料。未提供证明文件的视为不响应。 说明：复制招标文件技术要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应支持文件的，其技术响应将按负偏离处理。 |
|  |  | 供货、安装、 验收及技术 支持方案 | 8 | 根据投标人提供的供货、安装方案，包括但不限于：1、供货进度安排与风险评估；2、货物安装方案；3、验收方案；4、技术支持及培训方案等内容，且详实合理可行的得8分，每缺少一项内容减2分，出现一项缺漏的减1分，出现一项不合理或有瑕疵的减0.5分，最低得0 分。 |
| 合计得分 |  |  | 100 |  |